## cases
id | question | query_images | source_images | ground_truth | answer | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_accuracy | score | passed | judge_reason | rag_metric_reason | retrieval_rank | retrieved_expected_doc | references | latency_seconds | source_title | source_file | source_library_type | source_doc_id | error
db-breakdown-c38eecb60460 | AF模块斜率异常的判断标准是什么？ |  |  | AF模块斜率异常的判断标准是超出5±0.25。 | AF模块斜率异常的判断标准是：斜率超出5±0.25。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到AF模块斜率超出标准范围（5±0.25），与问题高度相关，且无明显噪声；关键事实完整覆盖标准答案；模型答案完全基于上下文，未编造信息；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文[1]明确提到AF模块斜率超出标准范围（5±0.25），与问题高度相关，且无明显噪声；关键事实完整覆盖标准答案；模型答案完全基于上下文，未编造信息；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:65 T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） 0.693; breakdown:218 Mammoth 冠冷TEC损坏 0.628; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.619 | 8.097 | T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） | upload/source_documents/word/T7-AF参数异常（AF SUMsignal斜率）.docx | breakdown | 65
db-breakdown-036934f9753f | 当相对焦面上移10um时，signal值应调整至什么范围？ |  |  | 相对焦面上移10um时，signal值应调整至45~55之间。 | 当相对焦面上移10um时，signal值应调整至45~55之间。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[2]中明确提到相对焦面上移10um时，signal值应调整至45~55之间，且该信息在多个解决方案中重复出现，相关性强。模型答案完全匹配标准答案，且被上下文支持，无编造或偏差。 | 检索上下文[2]中明确提到相对焦面上移10um时，signal值应调整至45~55之间，且该信息在多个解决方案中重复出现，相关性强。模型答案完全匹配标准答案，且被上下文支持，无编造或偏差。 | 2 | TRUE | breakdown:92 部分区域Q30异常 0.638; breakdown:65 T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） 0.632; breakdown:115 相机一致性异常 0.622 | 5.451 | T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） | upload/source_documents/word/T7-AF参数异常（AF SUMsignal斜率）.docx | breakdown | 65
db-breakdown-f04eeee0fdd4 | ZTRON LITE入仓耗时从2小时变为4小时可能由哪些原因导致 |  |  | 客户存储容量超过80%、硬件异常（如光纤破损或光口松动）、客户集群高io任务与入仓同时发生 | ZTRON LITE入仓耗时从2小时变为4小时可能由以下原因导致： 1. 客户存储比较满，超过80%，性能下降比较严重，导致入仓写数据IO wait变大。 2. 硬件异常：检查光纤是否存在破损，光口是否有松动。 3. 客户集群高io任务和入仓同时发生。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键原因（存储满、硬件异常、高IO任务并发），且模型答案完全基于上下文，无编造，准确覆盖标准答案要点 | 检索上下文包含关键原因（存储满、硬件异常、高IO任务并发），且模型答案完全基于上下文，无编造，准确覆盖标准答案要点 | 1 | TRUE | breakdown:66 T7-BIT入仓问题 0.730; breakdown:68 T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） 0.714 | 6.646 | T7-BIT入仓问题 | upload/source_documents/word/T7-BIT入仓问题.docx | breakdown | 66
db-breakdown-ad4ee1c3533c | 当存储容量超过80%时，会导致什么后果 |  |  | 性能下降，IO wait变大 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案中的性能下降和IO wait变大，因此准确性为0 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案中的性能下降和IO wait变大，因此准确性为0 | 0 | FALSE |  | 2.427 | T7-BIT入仓问题 | upload/source_documents/word/T7-BIT入仓问题.docx | breakdown | 66
db-breakdown-a7e6bdb0bda5 | 光学chuck平整度的合格标准是什么？ |  |  | 光学chuck的平整度≤0.01mm | 光学chuck平整度的合格标准是≤0.01mm。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到光学chuck平整度需≤0.01mm，且该信息在多个片段中重复出现，模型答案完全匹配标准答案，无编造或偏差。 | 检索上下文明确提到光学chuck平整度需≤0.01mm，且该信息在多个片段中重复出现，模型答案完全匹配标准答案，无编造或偏差。 | 1 | TRUE | breakdown:67 光学chuck不平导致光学质量下降 0.725; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.614 | 11.045 | 光学chuck不平导致光学质量下降 | upload/source_documents/word/T7-光学chuck平整度不平.docx | breakdown | 67
db-breakdown-07043d8057f6 | 如何通过FOV图片判断光学chuck是否不平整？ |  |  | 若4个碱基的原图都显示左右两边的SNR相差大，且大小趋势一致，即都是左大右小或左小右大，说明光学chuck不平整 | 通过FOV图片判断光学chuck是否不平整的方法如下： 1. 查看整机下机FOV图片，计算FOV图片的SNR。 2. 若4个碱基的原图都显示左右两边的SNR相差大，且大小趋势一致（即都是左大右小或左小右大），则说明光学chuck不平整。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含判断光学chuck不平整的关键信息，且相关性高；模型答案准确提取并复述了标准答案内容，无编造或偏差。 | 检索上下文包含判断光学chuck不平整的关键信息，且相关性高；模型答案准确提取并复述了标准答案内容，无编造或偏差。 | 1 | TRUE | breakdown:67 光学chuck不平导致光学质量下降 0.736; breakdown:93 起始Q30低 0.631; breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.628 | 6.156 | 光学chuck不平导致光学质量下降 | upload/source_documents/word/T7-光学chuck平整度不平.docx | breakdown | 67
db-breakdown-bba967648405 | T7写cal失败导致cal文件丢失的主要原因是什么 |  |  | ztron lite上入仓和T7写cal同时运行造成IO wait过高，或测序仪与ztron lite连接线松动 | T7写cal失败导致cal文件丢失的主要原因是：ztron lite上入仓和T7写cal同时在运行，客户的入仓存储出现异常，导致IO wait变高；以及测序仪和ztron lite连接线松动。 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的两个主要原因，且相关性高；模型答案基本忠实于上下文，但添加了‘客户的入仓存储出现异常’这一未在上下文中明确提及的细节，属于轻微编造；答案整体正确但不完全完整，缺少对IO wait阈值（>7%）和解决方法的提及 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的两个主要原因，且相关性高；模型答案基本忠实于上下文，但添加了‘客户的入仓存储出现异常’这一未在上下文中明确提及的细节，属于轻微编造；答案整体正确但不完全完整，缺少对IO wait阈值（>7%）和解决方法的提及 | 1 | TRUE | breakdown:68 T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） 0.804; breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.610; breakdown:160 WFQ失败 0.605 | 6.8 | T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） | upload/source_documents/word/T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断）.docx | breakdown | 68
db-breakdown-0c26395d8fd4 | 如何通过ganglia界面判断是否因IO wait过高导致T7写cal失败 |  |  | 打开ganglia界面（ztronip:9999/ganglia），查看对应时间段资源使用情况，若IO wait超过7%则可能导致问题 | 通过ganglia界面判断是否因IO wait过高导致T7写cal失败的方法如下： 1. 打开ganglia界面（ztronip:9999/ganglia，一般是：192.168.100.50:9999/ganglia）。 2. 查看T7写cal失败发生时间段的系统资源使用情况。 3. 关注IO wait指标，一般IO wait超过7%就可能导致问题。 若该时间段IO wait超过7%，则可能是IO wait过高导致T7写cal失败。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键信息，包括ganglia界面地址、IO wait阈值7%以及与T7写cal失败的关联。模型答案完全基于上下文生成，未编造信息，且准确完整地回答了标准答案中的所有要点。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键信息，包括ganglia界面地址、IO wait阈值7%以及与T7写cal失败的关联。模型答案完全基于上下文生成，未编造信息，且准确完整地回答了标准答案中的所有要点。 | 1 | TRUE | breakdown:68 T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） 0.711; breakdown:66 T7-BIT入仓问题 0.688 | 5.059 | T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） | upload/source_documents/word/T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断）.docx | breakdown | 68
db-breakdown-c26c79d2f717 | 物镜脏污会导致FOV图片出现哪些异常现象 |  |  | 黑点、亮点、不清晰、虚焦 | 物镜脏污会导致每张FOV图片的相同位置出现黑点、亮点、不清晰、虚焦等异常现象。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条准确描述了物镜脏污导致的异常现象，且与标准答案一致；模型答案完整、准确，未编造信息，且被上下文支持。 | 检索上下文第一条准确描述了物镜脏污导致的异常现象，且与标准答案一致；模型答案完整、准确，未编造信息，且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:69 物镜脏污问题分析 0.768; breakdown:144 图像清晰度不一致 0.647; breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.637 | 6.37 | 物镜脏污问题分析 | upload/source_documents/word/T7-物镜脏污.docx | breakdown | 69
db-breakdown-8b422da7b23a | 解决物镜脏污问题时应使用什么工具取下物镜 |  |  | 专门用来夹取物镜的夹子 | 解决物镜脏污问题时应使用专门用来夹取物镜的夹子（自制）取下物镜。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到使用‘专门用来夹取物镜的夹子（自制）’，与标准答案一致；模型答案准确且未编造信息，仅补充了‘自制’细节，仍被上下文支持。 | 检索上下文明确提到使用‘专门用来夹取物镜的夹子（自制）’，与标准答案一致；模型答案准确且未编造信息，仅补充了‘自制’细节，仍被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:69 物镜脏污问题分析 0.707; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.647; breakdown:103 芯片脏污 0.619 | 5.836 | 物镜脏污问题分析 | upload/source_documents/word/T7-物镜脏污.docx | breakdown | 69
db-breakdown-71b776698efa | 当原图信号过高导致basecall无法分辨DNB点时，表现为哪些具体现象？ |  |  | 单个fov basecall配准失败call N、胶点附近光晕、整张芯片泛白 | 当原图信号过高导致basecall无法分辨DNB点时，表现为单个fov basecall配准失败call N、胶点附近光晕、整张芯片泛白等现象。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:70 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 0.813; breakdown:205 T1+ dup高问题排查 0.694; breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 0.657 | 7.84 | 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 | upload/source_documents/word/T7-过曝问题.docx | breakdown | 70
db-breakdown-67da8194b921 | 在二链调gain配置中，临时方案要求将调gain cycle修改为哪个值？ |  |  | [1,2] | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未正确回答标准答案，因此答案准确性为0 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未正确回答标准答案，因此答案准确性为0 | 0 | FALSE |  | 2.509 | 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 | upload/source_documents/word/T7-过曝问题.docx | breakdown | 70
db-breakdown-94749f641f7f | PA机械臂掉电后，除J1轴外其他轴的状态是什么？ |  |  | 其他轴都可手动随意推动 | PA机械臂掉电后，除J1轴有抱闸保护外，其他轴都可手动随意推动。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到PA机械臂掉电后轴是灵活的，可安全操作，但未明确说明除J1轴外其他轴可手动推动，信息部分覆盖；模型答案基于上下文合理推断，未编造，且与标准答案一致 | 检索上下文提到PA机械臂掉电后轴是灵活的，可安全操作，但未明确说明除J1轴外其他轴可手动推动，信息部分覆盖；模型答案基于上下文合理推断，未编造，且与标准答案一致 | 2 | TRUE | breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.707; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.707; breakdown:133 机械臂掉电 0.658 | 6.899 | 机械臂掉电问题分析 | upload/source_documents/word/机械臂掉电.docx | breakdown | 71
db-breakdown-a16b124bc9f4 | 大族机械臂掉电后，哪些部分可以手动滑动？ |  |  | 夹爪可以手动滑动 | 大族机械臂掉电后，只有夹爪可以手动滑动。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出大族机械臂掉电后只有夹爪可手动滑动，与标准答案一致；模型答案准确且未编造信息，完全符合上下文支持。 | 检索上下文明确指出大族机械臂掉电后只有夹爪可手动滑动，与标准答案一致；模型答案准确且未编造信息，完全符合上下文支持。 | 2 | TRUE | breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.693; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.690; breakdown:133 机械臂掉电 0.653 | 3.148 | 机械臂掉电问题分析 | upload/source_documents/word/机械臂掉电.docx | breakdown | 71
db-breakdown-f02ea91d79af | 检查注射器时需要进行哪三个动作 |  |  | 检查活塞水痕、检查固定螺丝、轻压注射器 | 检查注射器时需要进行的三个动作是：检查活塞水痕、检查固定螺丝、轻压注射器。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含标准答案所需的关键信息，且相关片段排在前面；模型答案完全由上下文支持，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文包含标准答案所需的关键信息，且相关片段排在前面；模型答案完全由上下文支持，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:72 流体现场快速检查项 0.717; breakdown:79 拍照的流程 0.608 | 5.003 | 流体现场快速检查项 | upload/source_documents/pdf/1、流体现场快速检查项.pdf | breakdown | 72
db-breakdown-ff9079034ded | 对于高度差不足的机器，为何需要勤换oring |  |  | 否则容易结晶 | 对于高度差不足的机器，需要勤换o-ring的原因是：高度差不足会导致o-ring易脱落、变形，以及结晶负压不足等问题。由于o-ring在高度差不足的情况下更容易发生脱落和变形，因此需通过频繁更换o-ring来维持密封性能，防止因o-ring失效导致的负压不足或芯片密封不良。 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文提到高度差不足可能导致o-ring脱落和需要更换，但未明确提及‘结晶’这一关键原因；模型答案补充了‘结晶负压不足’等信息，部分超出上下文支持；标准答案为‘否则容易结晶’，模型答案虽涉及相关机制但未准确聚焦于‘结晶’，且引入额外细节。 | 检索上下文提到高度差不足可能导致o-ring脱落和需要更换，但未明确提及‘结晶’这一关键原因；模型答案补充了‘结晶负压不足’等信息，部分超出上下文支持；标准答案为‘否则容易结晶’，模型答案虽涉及相关机制但未准确聚焦于‘结晶’，且引入额外细节。 | 0 | FALSE | breakdown:188 T7-oring 脱落 0.671; breakdown:115 相机一致性异常 0.611; breakdown:85 T7-生化chuck高度差变化 0.609 | 7.607 | 流体现场快速检查项 | upload/source_documents/pdf/1、流体现场快速检查项.pdf | breakdown | 72
db-breakdown-cf05b365eb45 | 200芯片underloading问题中，导致黑影污染的主要试剂是什么？ |  |  | IPA（异丙醇） | 导致黑影污染的主要试剂是IPA（异丙醇）。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及IPA是导致黑影污染的主要试剂，仅描述了现象和可能原因如清洗治具残留液，但未具体指出试剂名称；模型答案正确且被部分上下文间接支持，但关键信息缺失导致召回率和精度中等 | 检索上下文未明确提及IPA是导致黑影污染的主要试剂，仅描述了现象和可能原因如清洗治具残留液，但未具体指出试剂名称；模型答案正确且被部分上下文间接支持，但关键信息缺失导致召回率和精度中等 | 1 | TRUE | breakdown:73 200芯片underloading 0.676; breakdown:161 underloading-PM4500 0.615; breakdown:234 G99黑线/黑影 0.601 | 6.239 | 200芯片underloading | upload/source_documents/pdf/200芯片underloading.pdf | breakdown | 73
db-breakdown-49cf2b059753 | 解决200芯片underloading问题时，纯水溢流时间从多少分钟调整到多少分钟？ |  |  | 从2分钟调整到5分钟 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未提及纯水溢流时间调整，无法支持标准答案；模型答案正确指出知识库无相关内容，忠实且准确 | 检索上下文未提及纯水溢流时间调整，无法支持标准答案；模型答案正确指出知识库无相关内容，忠实且准确 | 0 | FALSE | breakdown:174 T7流体异常排查 0.663; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.634; breakdown:161 underloading-PM4500 0.631 | 5.123 | 200芯片underloading | upload/source_documents/pdf/200芯片underloading.pdf | breakdown | 73
db-breakdown-e30234b42f4c | T7ECR4.3版本中集成了什么功能用于判断流体状态？ |  |  | 压力采集和显示压力曲线的功能 | T7ECR4.3版本中集成了压力采集和显示压力曲线的功能，用于判断流体状态。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含压力采集和显示压力曲线的功能，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文明确包含压力采集和显示压力曲线的功能，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:74 EUI压力传感器使用教程 0.686; breakdown:86 T7芯片开胶 0.629; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.624 | 6.53 | EUI压力传感器使用教程 | upload/source_documents/pdf/2、EUI压力传感器使用教程.pdf | breakdown | 74
db-breakdown-f5bf89b9a484 | 在T7ECR4.3版本中如何查看压力曲线？ |  |  | 开始压力采集后，正常跑脚本，切换到PressureSensor界面即可看到压力曲线 | 在T7ECR4.3版本中，可以通过以下步骤查看压力曲线：开始压力采集后，正常运行脚本，然后切换到PressureSensor界面即可看到压力曲线。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含查看压力曲线的方法，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，正确回答了问题。 | 检索上下文准确包含查看压力曲线的方法，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，正确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:74 EUI压力传感器使用教程 0.861; breakdown:99 部分lane报pressure low警告 0.678; breakdown:174 T7流体异常排查 0.642 | 4.337 | EUI压力传感器使用教程 | upload/source_documents/pdf/2、EUI压力传感器使用教程.pdf | breakdown | 74
db-breakdown-9b660126830b | 如何通过脚本测试loader电磁阀的开闭状态？ |  |  | 运行SolenoidValve_off_on_test.py脚本，每个电磁阀开闭3次，靠近听电磁阀是否响。 | 可以通过运行脚本 `SolenoidValve_off_on_test.py` 来测试 loader 电磁阀的开闭状态。该脚本会依次对每个电磁阀进行 3 次开闭操作，运行时靠近电磁阀听其是否发出正常声音，以判断电磁阀是否正常工作。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如脚本名称和测试方法，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文包含关键信息，如脚本名称和测试方法，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:75 loader流体检查方法 0.759; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.626; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.612 | 16.262 | loader流体检查方法 | upload/source_documents/pdf/4、loader流体检查方法.pdf | breakdown | 75
db-breakdown-bee05b59dacb | 检查loader电磁阀时需要观察哪些关键点？ |  |  | 听电磁阀声音是否正常，看针是否弯折，看压力曲线是否异常。 | 检查loader电磁阀时需要观察的关键点包括： 1. 用EUI开闭电磁阀，听电磁阀是否能正常工作； 2. 检查针是否弯折； 3. 观察压力曲线是否异常。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含听电磁阀声音、检查针是否弯折、观察压力曲线等关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，覆盖所有要点。 | 检索上下文包含听电磁阀声音、检查针是否弯折、观察压力曲线等关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，覆盖所有要点。 | 1 | TRUE | breakdown:75 loader流体检查方法 0.760; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.684; breakdown:91 T7电磁阀失效 0.639 | 4.51 | loader流体检查方法 | upload/source_documents/pdf/4、loader流体检查方法.pdf | breakdown | 75
db-breakdown-66748b829679 | App-D IP1污染导致测序异常时，一链前60bp的信号及Q30出现什么现象？ |  |  | 一链前60bp的信号及Q30出现抖动 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及App-D IP1污染或一链前60bp信号及Q30抖动现象，无法支持标准答案；模型答案为'知识库无相关内容'，忠实于上下文但未正确回答问题 | 检索上下文未提及App-D IP1污染或一链前60bp信号及Q30抖动现象，无法支持标准答案；模型答案为'知识库无相关内容'，忠实于上下文但未正确回答问题 | 0 | FALSE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.919; breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.904; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.892 | 5.993 | App-D IP1污染导致App-D试剂盒测序异常 | upload/source_documents/pdf/App-D IP1污染导致App-D试剂盒测序异常.pdf | breakdown | 76
db-breakdown-faaa5340f0af | 在App-D IP1引物配液过程中，污染是如何发生的？ |  |  | QC人员在取样App-ARCA引物或App-A Splint oligo引物时发生倒吸，污染了移液器，该移液器随后被用于配制App-D IP1引物储存液 | 在App-D IP1引物配液过程中，污染是由于QC人员在取样App-ARCA引物或App-A Splint oligo引物时发生倒吸，污染了移液器，该移液器随后被用于配制App-D IP1引物储存液，导致污染物进入其中。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含了污染发生的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含了污染发生的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:76 App-D IP1污染导致App-D试剂盒测序异常 0.822; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.608 | 6.55 | App-D IP1污染导致App-D试剂盒测序异常 | upload/source_documents/pdf/App-D IP1污染导致App-D试剂盒测序异常.pdf | breakdown | 76
db-breakdown-b29b4339a24b | CAN服务器2无法打开的原因是什么 |  |  | CAN设备IP地址冲突 | CAN服务器2无法打开的原因是CAN设备IP地址冲突。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含IP地址冲突相关信息，但未明确指出是CAN服务器2的IP冲突；模型答案正确且被上下文支持 | 检索上下文包含IP地址冲突相关信息，但未明确指出是CAN服务器2的IP冲突；模型答案正确且被上下文支持 | 1 | TRUE | breakdown:77 CAN服务器无法打开 0.734; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.623; breakdown:252 Dophin智微智能SBC无法进入系统 0.601 | 6.529 | CAN服务器无法打开 | upload/source_documents/pdf/CAN服务器无法打开.pdf | breakdown | 77
db-breakdown-e1de4a4b6e18 | 更改CAN服务器2的IP地址后是否可以打开设备 |  |  | 将IP地址由192.168.1.179更改为192.168.1.180后可以打开设备 | 是的，更改CAN服务器2的IP地址后可以打开设备。将IP地址由192.168.1.179更改为192.168.1.180后，可以成功打开设备。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 上下文提到了IP地址冲突导致无法打开设备，但未明确说明更改后可以打开，因此召回率中等；上下文相关性较强但不够完整；模型答案完全基于上下文推断且无编造，与标准答案一致 | 上下文提到了IP地址冲突导致无法打开设备，但未明确说明更改后可以打开，因此召回率中等；上下文相关性较强但不够完整；模型答案完全基于上下文推断且无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:77 CAN服务器无法打开 0.763 | 3.269 | CAN服务器无法打开 | upload/source_documents/pdf/CAN服务器无法打开.pdf | breakdown | 77
db-breakdown-4ebaccff9a88 | Dolphin系统配准过程中需要先进行哪个步骤，再进行FineAlign？ |  |  | CroaseTheta | Dolphin系统配准过程中需要先进行CroaseTheta，再进行FineAlign。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出配准过程中先进行CroaseTheta，再进行FineAlign，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文。 | 检索上下文明确指出配准过程中先进行CroaseTheta，再进行FineAlign，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文。 | 1 | TRUE | breakdown:78 Dolphin - 配准失败 0.689 | 3.812 | Dolphin - 配准失败 | upload/source_documents/pdf/Dolphin - 配准失败.pdf | breakdown | 78
db-breakdown-d0fceb416a1d | 当相机不出图时，应检查哪些方面以排查问题？ |  |  | litecall是否被模拟、控制软件连接状态、相机打开情况及trigger链路 | 当相机不出图时，应检查以下方面以排查问题： 1. 检查litecall是否被模拟； 2. 检查控制软件连接状态； 3. 检查相机是否已打开； 4. 检查trigger链路是否正常。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第3条明确包含标准答案所需的所有关键信息，且相关内容排在前列，噪声较少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文第3条明确包含标准答案所需的所有关键信息，且相关内容排在前列，噪声较少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造，且与标准答案一致。 | 3 | TRUE | breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.737; breakdown:226 Live画面黑屏 0.721; breakdown:78 Dolphin - 配准失败 0.721 | 6.077 | Dolphin - 配准失败 | upload/source_documents/pdf/Dolphin - 配准失败.pdf | breakdown | 78
db-breakdown-4a4198901626 | Y轴在匀速运动阶段相机的拍照频率是多少？ |  |  | 每325nm拍照一次 | Y轴在匀速运动阶段相机每325nm拍照一次。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到Y轴匀速运动阶段相机每325nm拍照一次，与标准答案完全一致；模型答案准确且未添加额外信息，忠实于上下文。 | 检索上下文明确提到Y轴匀速运动阶段相机每325nm拍照一次，与标准答案完全一致；模型答案准确且未添加额外信息，忠实于上下文。 | 1 | TRUE | breakdown:79 拍照的流程 0.689; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.646; breakdown:142 对焦差——机器内部振动 0.640 | 15.433 | 拍照的流程 | upload/source_documents/pdf/拍照的流程.pdf | breakdown | 79
db-breakdown-01dbe9158072 | Z轴跟随性能的判断标准是什么？ |  |  | DIV波动是否在±1.5以内 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案内容，因此准确性为0 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案内容，因此准确性为0 | 0 | FALSE |  | 2.248 | 拍照的流程 | upload/source_documents/pdf/拍照的流程.pdf | breakdown | 79
db-breakdown-85ced3b3a66c | 拍照过程中出现丢图现象，可能与哪些因素有关？ |  |  | 走线问题或环境温度过高等因素 | 拍照过程中出现丢图现象，可能与以下因素有关： 1. CXP连接断开，可能导致相机设置失败，需重新建立CXP链接； 2. 设备走线不良或接触不良，导致信号传输不稳定； 3. 环境温度过高，超出设备允许范围； 4. trigger信号丢失或接线异常，影响触发机制； 5. 固件逻辑判断不满足时序要求，如曝光时间不满足条件，导致第二张图未拍摄或被丢弃； 6. 脉冲信号延时或系统时间轮片调度检测误差较大，造成时序异常。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文覆盖了走线问题、环境温度过高、时序判断异常等关键因素，且相关性较高；模型答案未编造信息，完全基于上下文；但标准答案仅提及‘走线问题或环境温度过高等因素’，而模型扩展了多个具体原因，虽正确但超出标准答案范围，故准确性略降 | 检索上下文覆盖了走线问题、环境温度过高、时序判断异常等关键因素，且相关性较高；模型答案未编造信息，完全基于上下文；但标准答案仅提及‘走线问题或环境温度过高等因素’，而模型扩展了多个具体原因，虽正确但超出标准答案范围，故准确性略降 | 1 | TRUE | breakdown:80 拍照丢图 0.805; breakdown:114 相机丢图 0.804; breakdown:115 相机一致性异常 0.759 | 7.833 | 拍照丢图 | upload/source_documents/pdf/拍照丢图.pdf | breakdown | 80
db-breakdown-4a73a8883980 | trigger信号丢失可能导致什么问题？ |  |  | 导致丢图 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及trigger信号或丢图相关问题，与问题无关；模型答案称‘知识库无相关内容’，但标准答案明确为‘导致丢图’，说明上下文应包含相关信息却未检索到，且模型未能正确回答 | 检索上下文未提及trigger信号或丢图相关问题，与问题无关；模型答案称‘知识库无相关内容’，但标准答案明确为‘导致丢图’，说明上下文应包含相关信息却未检索到，且模型未能正确回答 | 0 | FALSE | breakdown:236 G99-查找起始点失败 0.603 | 4.02 | 拍照丢图 | upload/source_documents/pdf/拍照丢图.pdf | breakdown | 80
db-breakdown-1cf8992e7ec6 | T7-Oring结晶在哪些位置会发生？ |  |  | T7的ABCD四边都会发生结晶，Chuck上四个孔位都会发生结晶。 | T7-Oring结晶发生在T7的ABCD四边，以及Chuck上四个孔位。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的关键信息，且相关内容排在前面，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，且准确回答了问题。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的关键信息，且相关内容排在前面，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，且准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:81 T7-结晶 0.706 | 3.708 | T7-结晶 | upload/source_documents/pdf/T7-结晶.pdf | breakdown | 81
db-breakdown-76667a3fe33b | ECR4.1版本后采取了哪些措施来改善Oring结晶问题？ |  |  | 实施防止结晶的操作，包括泄压、取消Cycle间清洗、改进Oring结构等。 | ECR4.1版本后采取的措施包括： 1. 在拍照完成后、放置芯片前增加全开电磁阀泄压动作，避免Oring内部憋压； 2. 取消Cycle间清洗，减少试剂被带入Oring区域的风险； 3. 更换新的Oring固定环或采用一体化斜坡结构Oring以增强支撑，防止变形。 上述措施有效改善了Oring结晶情况。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键措施，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键措施，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:81 T7-结晶 0.773; breakdown:138 拼图错误 0.625 | 6.42 | T7-结晶 | upload/source_documents/pdf/T7-结晶.pdf | breakdown | 81
db-breakdown-326b0a028635 | 使用CrystalDiskMark7_0测试D盘时，测试循环次数应设置为多少？ |  |  | 9 | 使用CrystalDiskMark7_0测试D盘时，测试循环次数应设置为“9”。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出测试循环次数应选择“9”，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出测试循环次数应选择“9”，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:82 T7-磁盘性能确认 0.669; breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.661 | 4.963 | T7-磁盘性能确认 | upload/source_documents/pdf/T7-磁盘性能确认.pdf | breakdown | 82
db-breakdown-b0cb4b8512d1 | 在T7磁盘性能确认中，D盘写入速度的最低要求是多少？ |  |  | ≥80MB/S | 在T7磁盘性能确认中，D盘写入速度的最低要求是≥80MB/S。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未提供任何关于D盘写入速度的具体数值或要求，仅包含标题和问题简介，无法支持模型答案。因此context_precision、context_recall和faithfulness均为0。但模型答案内容与标准答案一致，故answer_accuracy为1.0。 | 检索上下文未提供任何关于D盘写入速度的具体数值或要求，仅包含标题和问题简介，无法支持模型答案。因此context_precision、context_recall和faithfulness均为0。但模型答案内容与标准答案一致，故answer_accuracy为1.0。 | 2 | TRUE | breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.711; breakdown:82 T7-磁盘性能确认 0.711 | 2.638 | T7-磁盘性能确认 | upload/source_documents/pdf/T7-磁盘性能确认.pdf | breakdown | 82
db-breakdown-0c5bfa5d8571 | 使用CrystalDiskMark7_0测试D盘时，测试循环次数应设置为多少？ |  |  | 9 | 使用CrystalDiskMark7_0测试D盘时，测试循环次数应设置为“9”。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出测试循环次数应选择“9”，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出测试循环次数应选择“9”，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 2 | TRUE | breakdown:82 T7-磁盘性能确认 0.669; breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.661 | 1.134 | T7-磁盘性能确认 | upload/source_documents/pdf/T7-磁盘性能确认(1).pdf | breakdown | 83
db-breakdown-894ca6120012 | 在T7磁盘性能确认中，D盘写入速度的最低要求是多少？ |  |  | ≥80MB/S | 在T7磁盘性能确认中，D盘写入速度的最低要求是≥80MB/S。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未提供任何关于D盘写入速度的具体数值或要求，因此无法支持模型答案；但模型答案本身与标准答案一致，故答案准确性为1.0。 | 检索上下文未提供任何关于D盘写入速度的具体数值或要求，因此无法支持模型答案；但模型答案本身与标准答案一致，故答案准确性为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.711; breakdown:82 T7-磁盘性能确认 0.711 | 1.7 | T7-磁盘性能确认 | upload/source_documents/pdf/T7-磁盘性能确认(1).pdf | breakdown | 83
db-breakdown-b5211cf83c9e | 生化平台升降温超时故障中，PT100测温探头异常或硅脂干涸会导致什么现象 |  |  | PT100检测到的温度与温控工装实际测量温度存在差异 | PT100测温探头异常或硅脂干涸会导致PT100检测到的温度与温控工装实际测量温度存在差异。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含PT100测温探头异常或硅脂干涸导致温度反馈错误的相关信息，且关键事实覆盖标准答案；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含PT100测温探头异常或硅脂干涸导致温度反馈错误的相关信息，且关键事实覆盖标准答案；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.692; breakdown:150 升降温超时 0.665; breakdown:224 LT板报错 0.653 | 6.646 | T7-生化平台升降温超时 | upload/source_documents/pdf/T7-生化平台升降温超时.pdf | breakdown | 84
db-breakdown-7669d8cd475a | 当生化chuck散热风扇损坏或散热片积尘时，应采取什么措施 |  |  | 清洁灰尘，检查外部环境 | 当生化chuck散热风扇损坏或散热片积尘时，应采取以下措施： 1. 检查散热风扇是否正常工作，确认散热片上是否存在灰尘； 2. 清理散热片上的灰尘； 3. 再进行升降温测试，判断异常是否消除。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含散热风扇损坏或积尘的相关信息，但未明确提及‘清洁灰尘’和‘检查外部环境’的具体措施；模型答案基于上下文合理推断出清理灰尘和测试步骤，忠实于上下文且无编造；标准答案中‘检查外部环境’在上下文中仅间接提及（空调冷风直吹），故答案准确性略有不足 | 检索上下文包含散热风扇损坏或积尘的相关信息，但未明确提及‘清洁灰尘’和‘检查外部环境’的具体措施；模型答案基于上下文合理推断出清理灰尘和测试步骤，忠实于上下文且无编造；标准答案中‘检查外部环境’在上下文中仅间接提及（空调冷风直吹），故答案准确性略有不足 | 2 | TRUE | breakdown:180 T7-生化chuck老化 0.670; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.657; breakdown:158 二链不抬升 0.628 | 6.472 | T7-生化平台升降温超时 | upload/source_documents/pdf/T7-生化平台升降温超时.pdf | breakdown | 84
db-breakdown-9763d12cb4d4 | T7生化chuck高度差的理论设计值是多少？ |  |  | 0.3mm | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案正确指出无相关内容，因此忠实度为1.0；但未给出标准答案中的数值，故答案准确性为0.0。 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案正确指出无相关内容，因此忠实度为1.0；但未给出标准答案中的数值，故答案准确性为0.0。 | 0 | FALSE |  | 2.274 | T7-生化chuck高度差变化 | upload/source_documents/pdf/T7-生化chuck高度差变化.pdf | breakdown | 85
db-breakdown-44a471594182 | 新版生化chuck的结构件厚度相比旧版提升了多少？ |  |  | 0.15mm | 新版生化chuck的结构件厚度相比旧版提升了0.15mm。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，明确指出新版材料使结构件厚度增加0.15mm，与标准答案一致。上下文虽有部分无关细节（如烘烤前后高度），但核心事实清晰且靠前，支持模型答案。模型答案完全忠实于上下文且准确。 | 检索上下文包含关键信息，明确指出新版材料使结构件厚度增加0.15mm，与标准答案一致。上下文虽有部分无关细节（如烘烤前后高度），但核心事实清晰且靠前，支持模型答案。模型答案完全忠实于上下文且准确。 | 1 | TRUE | breakdown:85 T7-生化chuck高度差变化 0.654 | 2.798 | T7-生化chuck高度差变化 | upload/source_documents/pdf/T7-生化chuck高度差变化.pdf | breakdown | 85
db-breakdown-efe537794b8c | T7芯片开胶现象在DNB Loading或测序过程中表现为载片中心出现什么异常？ |  |  | 载片中心有气泡 | T7芯片开胶现象在DNB Loading或测序过程中表现为载片中心有气泡。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:86 T7芯片开胶 0.816; breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.764; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.743 | 7.029 | T7芯片开胶 | upload/source_documents/pdf/T7芯片开胶.pdf | breakdown | 86
db-breakdown-b2a804e02b3c | T7芯片开胶导致的故障会污染哪些部件？ |  |  | chuck、结晶 | T7芯片开胶导致的故障会污染chuck和结晶。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含chuck和结晶相关描述，但未明确指出开胶会污染这两个部件，仅提及chuck oring结晶和芯片表面污染；模型答案准确且被上下文支持 | 检索上下文包含chuck和结晶相关描述，但未明确指出开胶会污染这两个部件，仅提及chuck oring结晶和芯片表面污染；模型答案准确且被上下文支持 | 2 | TRUE | breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.706; breakdown:86 T7芯片开胶 0.701; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.644 | 3.726 | T7芯片开胶 | upload/source_documents/pdf/T7芯片开胶.pdf | breakdown | 86
db-breakdown-532cfc40eacd | T7芯片Underloading故障中，载片缩略图部分区域发黑的直接表现是什么？ |  |  | 载片缩略图部分区域发黑，其发黑区域Q30异常 | T7芯片Underloading故障中，载片缩略图部分区域发黑的直接表现是：载片缩略图部分区域发黑，其发黑区域Q30异常。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含载片缩略图部分区域发黑的描述，并提及Q30异常，与标准答案一致；模型答案完全匹配标准答案且未编造信息。 | 检索上下文包含载片缩略图部分区域发黑的描述，并提及Q30异常，与标准答案一致；模型答案完全匹配标准答案且未编造信息。 | 1 | TRUE | breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.780; breakdown:166 T7黑线 0.723; breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.723 | 5.21 | T7芯片Underloading（DNB吸附不良） | upload/source_documents/pdf/T7芯片Underloading（DNB吸附不良）.pdf | breakdown | 87
db-breakdown-7cf31dae022e | 在T7-FCL载片定位检查步骤中，首Cycle QC metrics中的Signal A值应不低于正常值的多少百分比？ |  |  | 60% | 在T7-FCL载片定位检查步骤中，首Cycle QC metrics中的Signal A值应不低于正常值的60%。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含标准答案所需的关键信息，且相关内容在高分段中优先呈现；模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文明确包含标准答案所需的关键信息，且相关内容在高分段中优先呈现；模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 0 | FALSE | breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 0.718; breakdown:89 T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附） 0.711; breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.692 | 5.318 | T7芯片Underloading（DNB吸附不良） | upload/source_documents/pdf/T7芯片Underloading（DNB吸附不良）.pdf | breakdown | 87
db-breakdown-4cbfa7897ccd | T7芯片Overloading现象中，工程区3个FOV的荧光亮度呈现什么变化趋势？ |  |  | 从左到右荧光亮度逐渐增强 | 在T7芯片Overloading现象中，工程区3个FOV的荧光亮度呈现从左到右逐渐增强的趋势。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出工程区3个FOV从左到右荧光亮度逐渐增强，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确指出工程区3个FOV从左到右荧光亮度逐渐增强，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 0.770; breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.651; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.637 | 2.343 | T7芯片Overloading（DNB过载） | upload/source_documents/pdf/T7芯片Overloading（DNB过载）.pdf | breakdown | 88
db-breakdown-20a3393482f6 | T7-FCL载片定位检查步骤中，首Cycle FIT值低于多少时可判定为异常？ |  |  | 0.66 | 根据文档1中“T7芯片Overloading（DNB过载）”的检查步骤，首Cycle FIT值低于0.66时可判定为异常。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，首Cycle FIT<0.66明确列出；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，首Cycle FIT<0.66明确列出；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 1.000; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.810; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.650 | 24.11 | T7芯片Overloading（DNB过载） | upload/source_documents/pdf/T7芯片Overloading（DNB过载）.pdf | breakdown | 88
db-breakdown-57c7c08a06cb | T7芯片在去胶后出现非特异性吸附（NSB）时，缩略图标志区的荧光亮点特征是什么？ |  |  | 标志区存在显著荧光亮点 | T7芯片在去胶后出现非特异性吸附（NSB）时，缩略图标志区的荧光亮点特征是：标志区存在显著荧光亮点，且标志区亮度比正常值高50%。 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含标志区存在显著荧光亮点的关键信息，但未提及亮度提升50%；模型答案添加了上下文未支持的量化信息（亮度高50%），导致忠实度和准确性下降 | 检索上下文包含标志区存在显著荧光亮点的关键信息，但未提及亮度提升50%；模型答案添加了上下文未支持的量化信息（亮度高50%），导致忠实度和准确性下降 | 1 | TRUE | breakdown:89 T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附） 0.770; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.700; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.651 | 4.378 | T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附） | upload/source_documents/pdf/T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附）.pdf | breakdown | 89
db-breakdown-39a6251c5b88 | 使用4楼去胶用溶液混合瓶在7楼进行去胶操作时是否复现了NSB现象？ |  |  | 复现NSB | 是的，使用4楼去胶用溶液混合瓶在7楼进行去胶操作时复现了NSB现象。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到'4楼去胶用溶液混合瓶在7楼去胶，复现NSB'，与问题和标准答案完全一致。模型答案准确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确提到'4楼去胶用溶液混合瓶在7楼去胶，复现NSB'，与问题和标准答案完全一致。模型答案准确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:89 T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附） 0.696 | 4.087 | T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附） | upload/source_documents/pdf/T7芯片NSB（Non-Specific Binding，非特异性吸附）.pdf | breakdown | 89
db-breakdown-4094d27e597b | T7 E2芯片在测序过程中出现的亮圈现象随着什么因素增加而变得显著且变大 |  |  | 测序Cycle增加 | T7 E2芯片在测序过程中出现的亮圈现象随着测序Cycle增加而变得显著且变大。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出亮圈现象随测序Cycle增加而显著扩大，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 检索上下文明确指出亮圈现象随测序Cycle增加而显著扩大，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.819; breakdown:166 T7黑线 0.635; breakdown:158 二链不抬升 0.628 | 5.373 | T7胶柱亮圈 | upload/source_documents/pdf/T7胶柱亮圈.pdf | breakdown | 90
db-breakdown-e6abf3646b9c | 哪些芯片号涉及T7三角形芯片在测序过程中胶柱出现白色亮圈及缩略图亮度不均匀的问题 |  |  | E200004642/E200004643/E200004713/E200004714 | 涉及T7三角形芯片在测序过程中胶柱出现白色亮圈及缩略图亮度不均匀问题的芯片号为：E200004713/E200004714。 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含相关芯片号，但未完全列出所有涉及的芯片；模型答案仅列出部分正确芯片号，遗漏了E200004642和E200004643，导致准确性下降。上下文精度较高，噪声少；召回率基本覆盖关键事实但不完整；忠实度尚可，答案内容被上下文支持；答案准确性因遗漏而降低。 | 检索上下文包含相关芯片号，但未完全列出所有涉及的芯片；模型答案仅列出部分正确芯片号，遗漏了E200004642和E200004643，导致准确性下降。上下文精度较高，噪声少；召回率基本覆盖关键事实但不完整；忠实度尚可，答案内容被上下文支持；答案准确性因遗漏而降低。 | 1 | TRUE | breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.843; breakdown:159 与测序载片相关的配准失败 0.687; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.659 | 4.413 | T7胶柱亮圈 | upload/source_documents/pdf/T7胶柱亮圈.pdf | breakdown | 90
db-breakdown-25656cc08bf5 | T7 β5#样机chuck D在20200214至20200218期间，有多少个电磁阀发生失效？ |  |  | 4个 | T7 β5#样机chuck D在20200214至20200218期间，有4个电磁阀发生失效。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出在指定时间段内有4个电磁阀失效，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确指出在指定时间段内有4个电磁阀失效，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:91 T7电磁阀失效 0.846 | 4.768 | T7电磁阀失效 | upload/source_documents/pdf/T7电磁阀失效.pdf | breakdown | 91
db-breakdown-3d77a66789c1 | T7电磁阀失效的原因是什么？ |  |  | 电磁阀无密封设计，导致试剂流入内部，引发腐蚀和结晶现象 | T7电磁阀失效的原因是电磁阀无密封设计，导致试剂流入内部，引发腐蚀和结晶现象。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及电磁阀无密封设计导致试剂流入引发腐蚀和结晶，仅提到电磁阀失效现象及可能的端子脱落问题，相关性有限；模型答案与标准答案一致且被上下文部分支持，但关键事实未在检索结果中充分覆盖 | 检索上下文未明确提及电磁阀无密封设计导致试剂流入引发腐蚀和结晶，仅提到电磁阀失效现象及可能的端子脱落问题，相关性有限；模型答案与标准答案一致且被上下文部分支持，但关键事实未在检索结果中充分覆盖 | 1 | TRUE | breakdown:91 T7电磁阀失效 0.755; breakdown:193 T7 单向阀止回异常 0.658; breakdown:152 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 0.647 | 5.122 | T7电磁阀失效 | upload/source_documents/pdf/T7电磁阀失效.pdf | breakdown | 91
db-breakdown-012feb7adf2d | 在部分区域Q30异常现象中，当Z值曲线显示异常波动尖峰且signal值从10降至9.04时，可能的原因是什么？ |  |  | 芯片背面存在污物导致面型变化引发Q30波动 | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文虽包含Q30异常波动的相关信息，但未提及芯片背面污物或面型变化等关键因素，导致无法支持标准答案；模型回答‘知识库无相关内容’与实际检索结果不符，故答案准确性为0 | 检索上下文虽包含Q30异常波动的相关信息，但未提及芯片背面污物或面型变化等关键因素，导致无法支持标准答案；模型回答‘知识库无相关内容’与实际检索结果不符，故答案准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.978; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.966; breakdown:235 G99起始Q30低 0.935 | 5.94 | 部分区域Q30异常 | upload/source_documents/pdf/部分区域Q30异常.pdf | breakdown | 92
db-breakdown-f775e7a0c0f0 | 当Z值曲线稳定平滑但signal值随Z值减小而下降至8.55，且Gain2设置为0.025时，应如何解决？ |  |  | 调整Gain2参数至合适值以提升对焦响应速度 | 应调整Gain2参数至合适值以提升对焦响应速度。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出Z值曲线稳定平滑但signal值下降至8.55，且Gain2为0.025时，判断为对焦跟随过慢，需调整Gain2参数。该信息与问题高度相关，且模型答案完全基于此上下文，无编造，准确对应标准答案。 | 检索上下文[1]明确指出Z值曲线稳定平滑但signal值下降至8.55，且Gain2为0.025时，判断为对焦跟随过慢，需调整Gain2参数。该信息与问题高度相关，且模型答案完全基于此上下文，无编造，准确对应标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:92 部分区域Q30异常 0.665; breakdown:206 SNR曲线差异原因 0.628; breakdown:235 G99起始Q30低 0.606 | 4.732 | 部分区域Q30异常 | upload/source_documents/pdf/部分区域Q30异常.pdf | breakdown | 92
db-breakdown-ce43c03ce20b | 起始Q30低时，文库定量浓度应至少达到多少？ |  |  | 8ng/ul | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提及起始Q30低的现象和影响，但未提供文库定量浓度的具体数值要求；模型答案称‘知识库无相关内容’，与标准答案不符，故准确性为0 | 检索上下文提及起始Q30低的现象和影响，但未提供文库定量浓度的具体数值要求；模型答案称‘知识库无相关内容’，与标准答案不符，故准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.961; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.898; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.839 | 2.121 | 起始Q30低 | upload/source_documents/pdf/起始Q30低.pdf | breakdown | 93
db-breakdown-2da17c0a446d | DNB存在长草现象可能导致什么问题？ |  |  | 引物杂交不完全 | DNB存在长草现象可能导致区域测序质量下降。 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文提到了长草现象与引物杂交不完全相关，但未明确指出是直接原因；模型答案提到测序质量下降，虽合理但偏离标准答案核心点；上下文支持部分答案内容，但存在信息不完整和轻微偏差。 | 检索上下文提到了长草现象与引物杂交不完全相关，但未明确指出是直接原因；模型答案提到测序质量下降，虽合理但偏离标准答案核心点；上下文支持部分答案内容，但存在信息不完整和轻微偏差。 | 2 | TRUE | breakdown:97 长草 0.735; breakdown:93 起始Q30低 0.714; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.693 | 6.495 | 起始Q30低 | upload/source_documents/pdf/起始Q30低.pdf | breakdown | 93
db-breakdown-aa202f6bc4f2 | 物镜脏污导致Q30陡降的故障现象是什么 |  |  | Q30在某个cycle陡降，后续可以恢复；原图有黑线，芯片表面脏污，擦拭物镜发现有杂质 | 物镜脏污导致Q30陡降的故障现象是：Q30在某个cycle陡降，后续可以恢复；查看原图有黑线，芯片表面脏污。 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文第一条高度相关，准确描述了物镜脏污导致Q30陡降的现象，包括陡降、可恢复、黑线、芯片表面脏污和杂质等关键信息；模型答案基本正确，但缺少‘擦拭物镜发现有杂质’这一细节，因此准确性略低于满分 | 检索上下文第一条高度相关，准确描述了物镜脏污导致Q30陡降的现象，包括陡降、可恢复、黑线、芯片表面脏污和杂质等关键信息；模型答案基本正确，但缺少‘擦拭物镜发现有杂质’这一细节，因此准确性略低于满分 | 1 | TRUE | breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.978; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.923; breakdown:235 G99起始Q30低 0.917 | 5.58 | 物镜脏污导致Q30陡降 | upload/source_documents/pdf/物镜脏污导致Q30陡降.pdf | breakdown | 94
db-breakdown-d1584ce9cd20 | 解决物镜脏污导致Q30陡降的方法是什么 |  |  | 在算法中增加判断黑线的逻辑，当检测到黑线时自动触发物镜清洗流程，并重新拍摄图像 | 解决物镜脏污导致Q30陡降的方法包括： 1. 在算法中增加判断黑线的逻辑，当检测到黑线时自动触发物镜清洗流程； 2. 重新拍摄图像，以避免脏污影响测序质量； 3. 检查芯片表面是否有污染物，同时对物镜进行擦拭并观察是否有杂质残留，确认脏污来源。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含物镜脏污导致Q30陡降的关键信息（如黑线、擦拭物镜发现杂质），但未明确提及‘自动触发清洗流程’的算法逻辑，因此上下文精度和召回率略低；模型答案扩展了检查芯片和擦拭物镜等合理操作，但这些在上下文中未直接支持，存在轻微编造；答案核心部分正确，但补充内容超出上下文支持范围，故忠实度与准确性均为0.7 | 检索上下文包含物镜脏污导致Q30陡降的关键信息（如黑线、擦拭物镜发现杂质），但未明确提及‘自动触发清洗流程’的算法逻辑，因此上下文精度和召回率略低；模型答案扩展了检查芯片和擦拭物镜等合理操作，但这些在上下文中未直接支持，存在轻微编造；答案核心部分正确，但补充内容超出上下文支持范围，故忠实度与准确性均为0.7 | 1 | TRUE | breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.960; breakdown:235 G99起始Q30低 0.898; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.869 | 4.418 | 物镜脏污导致Q30陡降 | upload/source_documents/pdf/物镜脏污导致Q30陡降.pdf | breakdown | 94
db-breakdown-24c315768d42 | 二链Q30下降快的界定标准是什么 |  |  | R2 declining低于质检标准（同一版本同一样本的经验值） | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提到Q30下降快的现象，但未明确界定标准；模型答案称‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无直接信息），但未能正确回答标准答案中‘R2 declining低于质检标准’这一具体界定标准，因此答案准确性为0 | 检索上下文提到Q30下降快的现象，但未明确界定标准；模型答案称‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无直接信息），但未能正确回答标准答案中‘R2 declining低于质检标准’这一具体界定标准，因此答案准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.932; breakdown:235 G99起始Q30低 0.928; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.914 | 2.088 | 二链Q30下降快 | upload/source_documents/pdf/二链Q30下降快.pdf | breakdown | 95
db-breakdown-728b49405992 | MDA试剂批次问题包括哪些具体成分批次异常 |  |  | MDA酶批次和MDA buffer批次 | MDA试剂批次问题包括以下具体成分批次异常：MDA酶批次和MDA buffer批次。例如，之前发生过曲拉通错当甘油使用的情况。 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 上下文准确包含MDA酶批次和MDA buffer批次，且相关性高；但模型答案额外添加了‘例如，之前发生过曲拉通错当甘油使用的情况’，该信息虽在上下文中存在，但属于具体案例而非成分批次异常的直接描述，略超范围。标准答案仅列出两个成分批次，模型答案完整但有轻微扩展。 | 上下文准确包含MDA酶批次和MDA buffer批次，且相关性高；但模型答案额外添加了‘例如，之前发生过曲拉通错当甘油使用的情况’，该信息虽在上下文中存在，但属于具体案例而非成分批次异常的直接描述，略超范围。标准答案仅列出两个成分批次，模型答案完整但有轻微扩展。 | 2 | TRUE | breakdown:158 二链不抬升 0.666; breakdown:95 二链Q30下降快 0.643 | 3.918 | 二链Q30下降快 | upload/source_documents/pdf/二链Q30下降快.pdf | breakdown | 95
db-breakdown-8d0002b65556 | 雅特生3000W电源在T7设备上出现OVP和OCP失效的具体原因是什么 |  |  | 电源模块设计存在缺陷，OVP和OCP电路设计不合理，未能有效响应过压或过流信号；选型时未充分评估供应商的设计能力与品控水平，导致可靠性不足的模块被采用 | 雅特生3000W电源在T7设备上出现OVP和OCP失效的具体原因是电源模块设计存在缺陷，具体表现为OVP和OCP电路设计不合理，未能有效响应过压或过流信号。此外，选型时未充分评估供应商的设计能力与品控水平，导致可靠性不足的模块被采用。 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但未明确指出OVP/OCP电路设计不合理及选型评估不足等具体原因，仅描述了现象和影响。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但未明确指出OVP/OCP电路设计不合理及选型评估不足等具体原因，仅描述了现象和影响。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:96 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 0.838; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.659; breakdown:169 T7芯驱电容式接近开关无反应 0.604 | 8.103 | 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 | upload/source_documents/pdf/雅特生3000W电源OVP和OCP失效.pdf | breakdown | 96
db-breakdown-6a049db1c83a | 针对雅特生3000W电源OVP和OCP失效问题，解决方案中建议如何选择电源模块 |  |  | 优先选择可靠性好、出货量大的通用模块，功率不足时可采用多台并用 | 针对雅特生3000W电源OVP和OCP失效问题，解决方案中建议： 1. 完善电源选型方案，对可靠性要求、厂家设计拓扑图进行评估； 2. 及时了解供应商情况，对公司研发生产、品控能力进行评估，对于风险大的不能选用； 3. 采取可靠性好、出货量大的通用模块，功率不能满足要求的话，可以采用多台并用。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | TRUE | 检索上下文包含问题相关的关键信息，如电源模块设计缺陷、选型评估供应商能力等，但未明确提及‘通用模块’和‘多台并用’的建议；模型答案基本被上下文支持，未编造信息；答案与标准答案一致，但补充了额外合理建议，略超范围 | 检索上下文包含问题相关的关键信息，如电源模块设计缺陷、选型评估供应商能力等，但未明确提及‘通用模块’和‘多台并用’的建议；模型答案基本被上下文支持，未编造信息；答案与标准答案一致，但补充了额外合理建议，略超范围 | 1 | TRUE | breakdown:96 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 0.792; breakdown:211 MM电源PM板卡报错 0.626; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.622 | 8.124 | 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 | upload/source_documents/pdf/雅特生3000W电源OVP和OCP失效.pdf | breakdown | 96
db-breakdown-e6d9cdc95f73 | 4500和G400在使用手持Loader上机时出现的长草现象中，长草区域的DNB呈现什么形态？ |  |  | 长草区域DNB呈放射状 | 长草区域的DNB呈放射状。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出长草区域DNB呈放射状，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出长草区域DNB呈放射状，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:97 长草 0.736; breakdown:93 起始Q30低 0.640; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.632 | 2.419 | 长草 | upload/source_documents/pdf/长草.pdf | breakdown | 97
db-breakdown-378a22a74b66 | 解决长草问题的方案中，芯片加载好DNB后应先降温至多少摄氏度？ |  |  | 10℃ | 芯片加载好DNB后应先降温至10℃。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及降温至10℃，但包含与长草问题相关的芯片处理和温控信息，部分相关；模型答案正确且被上下文隐含支持，无编造。 | 检索上下文未明确提及降温至10℃，但包含与长草问题相关的芯片处理和温控信息，部分相关；模型答案正确且被上下文隐含支持，无编造。 | 1 | TRUE | breakdown:97 长草 0.717; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.674; breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 0.665 | 5.082 | 长草 | upload/source_documents/pdf/长草.pdf | breakdown | 97
db-breakdown-439acd7a7cb0 | 在PCRFree HG001数据测试中，不使用VQSR时SNP Precision和SNP Sensitivity的正常比例是多少？ |  |  | 通常都能达到99%以上 | 在PCRFree HG001数据测试中，不使用VQSR时，SNP Precision和SNP Sensitivity的正常比例通常都能达到99%以上。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到在不使用VQSR的情况下，SNP Precision和SNP Sensitivity通常都能达到99%以上，与标准答案一致。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确回答了问题。 | 检索上下文明确提到在不使用VQSR的情况下，SNP Precision和SNP Sensitivity通常都能达到99%以上，与标准答案一致。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:98 链偏 0.653 | 5.798 | 链偏 | upload/source_documents/pdf/链偏.pdf | breakdown | 98
db-breakdown-a12ec924bcd0 | GATK中用于评估链偏的两个判定指标是什么？ |  |  | FisherStrand（FS）和StrandOddsRatio（SOR） | GATK中用于评估链偏的两个判定指标是FisherStrand（FS）和StrandOddsRatio（SOR）。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到了FisherStrand（FS）和StrandOddsRatio（SOR）作为GATK中评估链偏的两个指标，且模型答案完全正确地复述了标准答案，无任何编造或偏差。 | 检索上下文明确提到了FisherStrand（FS）和StrandOddsRatio（SOR）作为GATK中评估链偏的两个指标，且模型答案完全正确地复述了标准答案，无任何编造或偏差。 | 1 | TRUE | breakdown:98 链偏 0.673 | 2.369 | 链偏 | upload/source_documents/pdf/链偏.pdf | breakdown | 98
db-breakdown-895ef6585386 | 当部分lane报pressure low警告时，压力曲线中异常lane的压力值通常表现为怎样的特征？ |  |  | 压力值为一个恒定的值，在整个跑run过程中没有波动，最常见的是-100kpa，偶尔也会出现随机值。 | 当部分lane报pressure low警告时，压力曲线中异常lane的压力值通常表现为一个恒定的值，在整个跑run过程中没有明显波动，最常见的是-100kpa，偶尔也会出现一些比较随机的值。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了异常lane压力值恒定、无波动、常见-100kPa等关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了异常lane压力值恒定、无波动、常见-100kPa等关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:99 部分lane报pressure low警告 0.782; breakdown:108 芯片出入口流道堵塞导致callN 0.682; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.661 | 8.258 | 部分lane报pressure low警告 | upload/source_documents/pdf/部分lane报pressure low警告.pdf | breakdown | 99
db-breakdown-7cbfe58e12ca | 导致部分lane报pressure low警告的根本原因是什么？ |  |  | 液体压力传感器损坏，其芯体为硅胶材质，在持续受正压或反复施加正负压时易受损。 | 导致部分lane报pressure low警告的根本原因是液体压力传感器损坏，该传感器由于芯体为硅胶材质，在持续受到正压、反复被施加正压和负压时更容易受损，受损瞬间读数就会变成一个无波动的异常值。根本解决方案是重新选型合适的传感器芯体材质，目前已在推进不锈钢材质的传感器，待导入。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了液体压力传感器损坏及其硅胶芯体在正负压下易损的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，正确指出了根本原因和解决方案，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了液体压力传感器损坏及其硅胶芯体在正负压下易损的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，正确指出了根本原因和解决方案，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:99 部分lane报pressure low警告 0.751; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.703; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.677 | 7.699 | 部分lane报pressure low警告 | upload/source_documents/pdf/部分lane报pressure low警告.pdf | breakdown | 99
db-breakdown-64a497c9fac7 | 配准过程中coarse theta步骤的作用是什么 |  |  | 计算图片上track线的旋转角度，若有T轴则移动相应角度 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法支持任何答案；模型回答‘知识库无相关内容’，但未提供有效信息，导致所有指标为0 | 检索上下文为空，无法支持任何答案；模型回答‘知识库无相关内容’，但未提供有效信息，导致所有指标为0 | 0 | FALSE |  | 1.997 | 起始点和配准失败 | upload/source_documents/pdf/起始点和配准失败.pdf | breakdown | 100
db-breakdown-4acacff40b4e | 导致配准失败的图像质量问题有哪些 |  |  | 丢图、无信号、虚焦、无track线 | 导致配准失败的图像质量问题包括：丢图、无信号、虚焦、无track线、图像泛白（过曝）、亮点稀释、track线不清晰等。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文覆盖了丢图、无信号、虚焦、无track线等关键点，且相关性较高，但未明确提及‘图像泛白（过曝）’和‘亮点稀释’等细节；模型答案扩展了上下文中的信息，部分新增内容（如图像泛白、亮点稀释）在上下文中隐含（如‘图像过曝’），但未直接支持，故忠实度和准确性略降。 | 检索上下文覆盖了丢图、无信号、虚焦、无track线等关键点，且相关性较高，但未明确提及‘图像泛白（过曝）’和‘亮点稀释’等细节；模型答案扩展了上下文中的信息，部分新增内容（如图像泛白、亮点稀释）在上下文中隐含（如‘图像过曝’），但未直接支持，故忠实度和准确性略降。 | 1 | TRUE | breakdown:100 起始点和配准失败 0.782; breakdown:78 Dolphin - 配准失败 0.729; breakdown:159 与测序载片相关的配准失败 0.715 | 4.832 | 起始点和配准失败 | upload/source_documents/pdf/起始点和配准失败.pdf | breakdown | 100
db-breakdown-b4c8d81a0708 | 试剂槽合成试剂SR1和CR未按压混匀会导致芯片在cycle1出现什么报错？ |  |  | 对焦失败报错 | 试剂槽合成试剂SR1和CR未按压混匀会导致芯片在cycle1报对焦失败。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题相关事实，且关键信息排在前面；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，正确完整。 | 检索上下文准确包含问题相关事实，且关键信息排在前面；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，正确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:101 试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号 0.766; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.644 | 5.409 | 试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号 | upload/source_documents/pdf/试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号.pdf | breakdown | 101
db-breakdown-1c6038e1e574 | 如何通过流体压力曲线判断试剂槽合成试剂未按压混匀的问题？ |  |  | 从make DNB到cycle1均无异常 | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文涉及压力曲线分析和流体异常排查，但未明确提及试剂槽合成试剂未按压混匀的判断方法；模型答案称‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无相关信息），但与标准答案‘从make DNB到cycle1均无异常’不符，因此答案准确性为0 | 检索上下文涉及压力曲线分析和流体异常排查，但未明确提及试剂槽合成试剂未按压混匀的判断方法；模型答案称‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无相关信息），但与标准答案‘从make DNB到cycle1均无异常’不符，因此答案准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.675; breakdown:174 T7流体异常排查 0.673; breakdown:199 T7 barcode曲线异常 0.671 | 5.16 | 试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号 | upload/source_documents/pdf/试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号.pdf | breakdown | 101
db-breakdown-6493e9f8c635 | T7平台在2023年8月韩国客户反馈中，哪些基因的覆盖出现缺失？ |  |  | TP53、KRAS和HPDL | T7平台在2023年8月韩国客户反馈中，TP53、KRAS和HPDL三个基因的覆盖出现缺失。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到2023年8月韩国客户反馈T7 WGS在TP53、KRAS和HPDL三个基因的覆盖有缺失，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，忠实于上下文。 | 检索上下文明确提到2023年8月韩国客户反馈T7 WGS在TP53、KRAS和HPDL三个基因的覆盖有缺失，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，忠实于上下文。 | 1 | TRUE | breakdown:102 覆盖度 0.730 | 4.451 | 覆盖度 | upload/source_documents/pdf/覆盖度.pdf | breakdown | 102
db-breakdown-cc1372784664 | 使用SM v1.0测序试剂的T7客户更换为SM v2.0后，覆盖度有何变化？ |  |  | 覆盖度会有显著提升 | 使用SM v1.0测序试剂的T7客户更换为SM v2.0后，覆盖度会有显著提升。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到T7客户从SM v1.0更换为SM v2.0后覆盖度会有显著提升，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确提到T7客户从SM v1.0更换为SM v2.0后覆盖度会有显著提升，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:102 覆盖度 0.676 | 2.703 | 覆盖度 | upload/source_documents/pdf/覆盖度.pdf | breakdown | 102
db-breakdown-3fe462c6b883 | 载片外部杂质无法通过压缩空气罐吹拭去除时，应如何处理 |  |  | 建议直接更换载片 | 当载片外部杂质无法通过压缩空气罐吹拭去除时，应建议直接更换载片。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，且相关性高；标准答案所需事实被覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 检索上下文包含关键信息，且相关性高；标准答案所需事实被覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 1 | TRUE | breakdown:103 芯片脏污 0.745; breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.691; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.652 | 5.962 | 芯片脏污 | upload/source_documents/pdf/芯片脏污.pdf | breakdown | 103
db-breakdown-ca12526aba32 | 芯片脏污影响测序区域且影响面积大于1 cm时，应收集哪些信息 |  |  | 载片REF、SN、生产型号、生产批号、有效期等信息以及故障载片照片 | 当芯片脏污影响测序区域且影响面积大于1 cm时，应收集以下信息： 1. 载片信息，包括载片REF、SN、生产型号、生产批号、有效期等信息（以上信息可从载片密封外包装获取）； 2. 故障载片照片，需清晰观察到载片无法上机的原因。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含芯片脏污相关描述，但未明确列出需收集的具体信息（如REF、SN等），仅提及观察脏污影响测序区域且大于1cm的情况，因此context_precision和context_recall略低于满分。模型答案完全基于上下文推断并准确回答了标准答案内容，无编造，忠实度高，答案也完全正确。 | 检索上下文包含芯片脏污相关描述，但未明确列出需收集的具体信息（如REF、SN等），仅提及观察脏污影响测序区域且大于1cm的情况，因此context_precision和context_recall略低于满分。模型答案完全基于上下文推断并准确回答了标准答案内容，无编造，忠实度高，答案也完全正确。 | 1 | TRUE | breakdown:103 芯片脏污 0.725; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.670; breakdown:158 二链不抬升 0.634 | 6.007 | 芯片脏污 | upload/source_documents/pdf/芯片脏污.pdf | breakdown | 103
db-breakdown-3b602b21b378 | 载片破损的判定标准中，破损影响的最小长度是多少 |  |  | 大于1 cm | 载片破损的判定标准中，破损影响的最小长度是大于1 cm。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到破损影响的最小长度为大于1 cm，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确提到破损影响的最小长度为大于1 cm，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:104 芯片破损 0.693; breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.629 | 5.637 | 芯片破损 | upload/source_documents/pdf/芯片破损.pdf | breakdown | 104
db-breakdown-3ca17dc9e244 | 载片破损包含哪些具体现象 |  |  | 载片破损、破裂、裂痕、裂纹、划痕、缺口 | 载片破损包含以下具体现象：载片破损、破裂、裂痕、裂纹、划痕、缺口。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含标准答案所需的关键事实，如裂痕、裂纹、划痕、缺口等，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文包含标准答案所需的关键事实，如裂痕、裂纹、划痕、缺口等，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:104 芯片破损 0.756; breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.626; breakdown:103 芯片脏污 0.604 | 6.228 | 芯片破损 | upload/source_documents/pdf/芯片破损.pdf | breakdown | 104
db-breakdown-8324ff3b59f7 | 芯片表面出现边缘清晰显著的不均匀现象属于什么问题？ |  |  | 芯片白斑 | 芯片表面出现边缘清晰显著的不均匀现象属于“芯片白斑”问题。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确提到‘芯片白斑’且描述与问题匹配，相关性高；其他条目无关或次要。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文第一条明确提到‘芯片白斑’且描述与问题匹配，相关性高；其他条目无关或次要。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:105 芯片白斑 0.740; breakdown:67 光学chuck不平导致光学质量下降 0.701; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.699 | 3.715 | 芯片白斑 | upload/source_documents/pdf/芯片白斑.pdf | breakdown | 105
db-breakdown-9b561fcd5b31 | T7早期开发历史中是否多次发生芯片表面出现边缘清晰显著的不均匀现象？ |  |  | 是 | 是的，T7早期开发历史中多次发生芯片表面出现边缘清晰显著的不均匀现象。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到T7早期开发中多次发生芯片表面边缘清晰显著的不均匀现象，与问题直接相关且排在首位，上下文精度高；关键事实被完整覆盖，召回率满分；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文[1]明确提到T7早期开发中多次发生芯片表面边缘清晰显著的不均匀现象，与问题直接相关且排在首位，上下文精度高；关键事实被完整覆盖，召回率满分；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:105 芯片白斑 0.725; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.690; breakdown:184 T7-平台平整度异常 0.649 | 4.277 | 芯片白斑 | upload/source_documents/pdf/芯片白斑.pdf | breakdown | 105
db-breakdown-076444c26bb0 | 芯片边框出现烧灼痕迹的原因是什么 |  |  | 由于运控和激光控制板卡通信延迟，在先打开激光后滑台未及时加速导致激光光点长时间照射芯片点胶胶边，胶边受灼烧气化后留下烧灼痕迹 | 芯片边框出现烧灼痕迹的原因是：由于运控和激光控制板卡通信延迟，在先打开激光后滑台未及时加速，导致激光光点长时间照射芯片点胶胶边。胶边受灼烧气化后留下烧灼痕迹。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确描述了烧灼痕迹的成因，且与问题高度相关，噪声较少；标准答案所需的关键事实（通信延迟、滑台未及时加速、激光长时间照射胶边、气化烧灼）均被覆盖；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息；模型答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文[1]准确描述了烧灼痕迹的成因，且与问题高度相关，噪声较少；标准答案所需的关键事实（通信延迟、滑台未及时加速、激光长时间照射胶边、气化烧灼）均被覆盖；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息；模型答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:106 芯片烧边框 0.768; breakdown:69 物镜脏污问题分析 0.645; breakdown:118 电子历史问题汇总与分析 0.624 | 6.166 | 芯片烧边框 | upload/source_documents/pdf/芯片烧边框.pdf | breakdown | 106
db-breakdown-c2c4d54cb5a5 | 解决芯片边框烧灼问题的长期方案是什么 |  |  | 更新激光和滑台运控逻辑，通过硬件升级减少通信延迟 | 解决芯片边框烧灼问题的长期方案是：更新激光和滑台运控逻辑，通过硬件升级减少通信延迟。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未直接提及芯片边框烧灼的长期方案，但片段3提到优化硬件设计和固件逻辑，与模型答案中的‘更新激光和滑台运控逻辑，通过硬件升级减少通信延迟’有一定相关性。上下文精度尚可，但关键信息不完整；召回率中等，因缺少明确支持标准答案的上下文；忠实度高，模型答案完全基于合理推断且未编造；答案准确，与标准答案一致。 | 检索上下文未直接提及芯片边框烧灼的长期方案，但片段3提到优化硬件设计和固件逻辑，与模型答案中的‘更新激光和滑台运控逻辑，通过硬件升级减少通信延迟’有一定相关性。上下文精度尚可，但关键信息不完整；召回率中等，因缺少明确支持标准答案的上下文；忠实度高，模型答案完全基于合理推断且未编造；答案准确，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:106 芯片烧边框 0.638; breakdown:112 碱基分离 0.602; breakdown:118 电子历史问题汇总与分析 0.600 | 5.579 | 芯片烧边框 | upload/source_documents/pdf/芯片烧边框.pdf | breakdown | 106
db-breakdown-8db7e88374bf | 载片无法吸附上载片平台时，应首先排查哪个系统？ |  |  | 设备负压系统 | 载片无法吸附上载片平台时，应首先排查设备负压系统是否正常。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含负压系统异常作为核心成因，且排在前列；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，准确回答了标准答案。 | 检索上下文包含负压系统异常作为核心成因，且排在前列；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，准确回答了标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.775; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.719; breakdown:103 芯片脏污 0.692 | 2.712 | 芯片吸附异常或装配问题 | upload/source_documents/pdf/芯片吸附异常或装配问题.pdf | breakdown | 107
db-breakdown-4552ea3b38c8 | 清洁载片平台和载片背面后仍无法吸附，下一步应如何操作？ |  |  | 更换其他批次的载片测试 | 首先排查设备负压系统是否正常；其次更换其他批次的载片测试，确认是否为载片本身问题；若仍无法解决，需进一步检查载片平台及设备机械结构是否存在异常。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文覆盖了载片缺陷、负压系统异常等关键因素，且相关性较高；模型答案基于上下文合理扩展了排查步骤，未编造信息；但标准答案仅要求‘更换其他批次的载片测试’，而模型答案增加了额外步骤，虽正确但不完全匹配标准答案的简洁性 | 检索上下文覆盖了载片缺陷、负压系统异常等关键因素，且相关性较高；模型答案基于上下文合理扩展了排查步骤，未编造信息；但标准答案仅要求‘更换其他批次的载片测试’，而模型答案增加了额外步骤，虽正确但不完全匹配标准答案的简洁性 | 1 | TRUE | breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.792; breakdown:103 芯片脏污 0.746; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.699 | 3.303 | 芯片吸附异常或装配问题 | upload/source_documents/pdf/芯片吸附异常或装配问题.pdf | breakdown | 107
db-breakdown-cee13dda29f4 | 芯片lane4出口端流道堵塞导致callN的具体原因是什么 |  |  | 二次注塑oring时硅胶溢出到芯片框流道内造成 | 芯片lane4出口端流道堵塞导致callN的具体原因是二次注塑oring时硅胶溢出到芯片框流道内，造成lane4的出口端流道不通。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文虽未直接提及'二次注塑oring时硅胶溢出'，但片段1明确指出'芯片出入口流道堵塞导致callN'，且Lane4数据异常，与问题相关；其他片段涉及不同原因，噪声较少。模型答案完全基于上下文推断，未编造信息，且准确回答了标准答案内容。 | 检索上下文虽未直接提及'二次注塑oring时硅胶溢出'，但片段1明确指出'芯片出入口流道堵塞导致callN'，且Lane4数据异常，与问题相关；其他片段涉及不同原因，噪声较少。模型答案完全基于上下文推断，未编造信息，且准确回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:108 芯片出入口流道堵塞导致callN 0.777; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.677; breakdown:147 四联针戳到清洗池导致堵塞 0.661 | 5.295 | 芯片出入口流道堵塞导致callN | upload/source_documents/pdf/芯片出入口流道堵塞导致callN.pdf | breakdown | 108
db-breakdown-83531d342e4b | 在芯片lane4流道堵塞的情况下，测序阶段的压力曲线异常表现是什么 |  |  | lane4负压接近-100kpa | 在芯片lane4流道堵塞的情况下，测序阶段的压力曲线异常表现为lane4的负压接近-100kpa。这是由于测序时lane4的测序试剂进不来导致的。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出lane4在测序阶段负压接近-100kpa，且原因与流道堵塞相关，信息准确且支持模型答案；模型答案完整、正确，无编造内容。 | 检索上下文明确指出lane4在测序阶段负压接近-100kpa，且原因与流道堵塞相关，信息准确且支持模型答案；模型答案完整、正确，无编造内容。 | 1 | TRUE | breakdown:108 芯片出入口流道堵塞导致callN 0.732; breakdown:99 部分lane报pressure low警告 0.681; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.668 | 3.567 | 芯片出入口流道堵塞导致callN | upload/source_documents/pdf/芯片出入口流道堵塞导致callN.pdf | breakdown | 108
db-breakdown-804a933aab32 | 芯片入口端出现抛物线形状黑区且四条lane起始Q值低的原因是什么 |  |  | primetube阶段负压过大导致芯片入口端的管道在灌注时空气或上一轮清洗后残留的水进入芯片入口，导致部分DNB被冲刷走 | 芯片入口端出现抛物线形状黑区且四条lane起始Q值低的原因是：primetube阶段负压过大，导致芯片入口端的管道在灌注时空气或上一轮清洗后残留的水进入芯片入口，造成部分DNB被冲刷走。下一轮灌注时，若bypass管道内存在气液混合物（如反向loading时在入口manifold流道分叉处产生，或上一轮清洗后未排空彻底），抽液负压会增大，引发芯片内回流，从而导致芯片入口端出现抛物线形状的黑区，黑区内部无DNB点，大面积call N，表现为四条lane起始Q值低。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含芯片入口端抛物线黑区和Q值低的描述，但未明确提及primetube负压过大或DNB冲刷等具体机制，因此context_precision和context_recall略低于满分；模型答案完全基于上下文信息推导，无编造，且准确覆盖标准答案内容，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0 | 检索上下文包含芯片入口端抛物线黑区和Q值低的描述，但未明确提及primetube负压过大或DNB冲刷等具体机制，因此context_precision和context_recall略低于满分；模型答案完全基于上下文信息推导，无编造，且准确覆盖标准答案内容，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0 | 1 | TRUE | breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.729; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.689; breakdown:166 T7黑线 0.668 | 5.331 | 芯片入口端抛物线形状黑区call N | upload/source_documents/pdf/芯片入口端抛物线形状黑区call N.pdf | breakdown | 109
db-breakdown-b689836c1f68 | 如何通过压力曲线判断芯片入口端抛物线黑区问题 |  |  | 查看primetube阶段的压力曲线，若存在较大的负压峰值，则可确认问题 | 通过压力曲线判断芯片入口端抛物线黑区问题，需查看primetube阶段的压力曲线，该阶段紧接着loading阶段。若压力曲线上出现较大的负压峰值，则可确认为该问题。此负压峰值是由于bypass管道内存在气液混合物，导致抽液负压增大，引发芯片内回流，从而造成芯片入口端出现抛物线形状的黑区。结合缩略图观察入口端的黑区特征，可进一步确认问题。 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含芯片入口端黑区的描述，但未明确提及primetube阶段或负压峰值，导致context_recall和context_precision部分满足；模型答案补充了负压峰值与气液混合物的因果机制，虽合理但未在上下文中直接支持，故faithfulness略降；答案整体正确但细节超出标准答案，accuracy为0.7 | 检索上下文包含芯片入口端黑区的描述，但未明确提及primetube阶段或负压峰值，导致context_recall和context_precision部分满足；模型答案补充了负压峰值与气液混合物的因果机制，虽合理但未在上下文中直接支持，故faithfulness略降；答案整体正确但细节超出标准答案，accuracy为0.7 | 1 | TRUE | breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.696; breakdown:166 T7黑线 0.660; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.646 | 5.863 | 芯片入口端抛物线形状黑区call N | upload/source_documents/pdf/芯片入口端抛物线形状黑区call N.pdf | breakdown | 109
db-breakdown-f01385ed5ec1 | 测序过程中反应区或拍照区出现颗粒状物质会导致什么后果 |  |  | 会导致测序中断或影响测序结果 | 测序过程中反应区或拍照区出现颗粒状物质会导致测序中断或影响测序结果。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确指出颗粒状物质会导致测序中断或影响测序结果，与标准答案一致；上下文相关性高，噪声少，关键信息完整覆盖；模型答案完全基于上下文且无编造，准确匹配标准答案。 | 检索上下文第一条明确指出颗粒状物质会导致测序中断或影响测序结果，与标准答案一致；上下文相关性高，噪声少，关键信息完整覆盖；模型答案完全基于上下文且无编造，准确匹配标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:110 结晶 0.788; breakdown:81 T7-结晶 0.630; breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.624 | 7.852 | 结晶 | upload/source_documents/pdf/结晶.pdf | breakdown | 110
db-breakdown-58b7d0758570 | 反应区或拍照区的颗粒状物质是由什么形成的 |  |  | 由测序试剂残留挥发后形成 | 反应区或拍照区的颗粒状物质是由测序试剂残留在反应区或拍照区域，试剂挥发后形成的物质。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确提供了问题所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确提供了问题所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:110 结晶 0.651 | 4.054 | 结晶 | upload/source_documents/pdf/结晶.pdf | breakdown | 110
db-breakdown-ff9cbc571b5c | T1+ 1.0试剂中试期间V4文库环化数据出现AT分离>1%的现象与哪种环化方式相关？ |  |  | 机器环化条件下出现明显AT分离现象，而手动环化未观察到该问题。 | T1+ 1.0试剂中试期间V4文库环化数据出现AT分离>1%的现象与机器环化方式相关。文档1中明确指出，该问题在机器环化条件下出现明显分离现象，而手动环化则未观察到该问题。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文中的文档1明确指出了AT分离现象与机器环化相关，且手动环化未观察到该问题，信息准确且相关；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文中的文档1明确指出了AT分离现象与机器环化相关，且手动环化未观察到该问题，信息准确且相关；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:111 碱基分离问题排查 0.740; breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.646; breakdown:257 ALK融合基因突变检测异常 0.625 | 7.759 | 碱基分离问题排查 | upload/source_documents/pdf/碱基分离问题排查.pdf | breakdown | 111
db-breakdown-b4d271951c6f | 碱基分离问题的根本原因是什么？ |  |  | 机器环化过程中Splint buffer和Ligase加入PCR管后混匀不充分，导致连接酶分布不均，影响环化效率。 | 碱基分离问题的根本原因包括以下几个方面： 1. **图片过曝**：TDI相机gain过高（如T7、dolphin等）导致测序错误，表现为碱基分离，尤其在高gain区域以AT为主，可能造成一链或二链的AT分离。 2. **DNB吸附偏好性**：受芯片、pH、LC酶、DNB size和温度等因素影响。例如： - APTMS对DNA有选择性，低APTMS时T比A更易吸附造成A>T；高APTMS时A更易吸附造成T>A。 - pH偏低可增强静电吸附并压缩DNB尺寸，降低吸附bias；pH过低则可能导致T>A。 - LC酶优先与A-rich DNB结合，改变吸附偏好，spiking LC酶可降低AT分离。 - DNB size较大且芯片吸附力弱时，T-rich DNB更易被吸附，导致A>T。 - 温度提高可增强分子热运动，改善吸附不均，缓解A>T现象。 3. **Basecall算法影响**：受生化方案和信号分布影响。例如： - 2 color生化中A碱基Q值差，易出现overloading（同时发两种光），未过滤时A含量偏高。 - 4 color中G信号弱，质量差时其他碱基易被误判为G，造成末端碱基分离。 - 信号分布超出算法校正能力时也可能导致碱基分布异常。 4. **试剂混匀不充分**：在机器环化过程中，Splint buffer和Ligase加入PCR管后混匀不充分，导致连接酶分布不均，影响环化效率，进而引起AT分离。 5. **耗材问题**：使用带滤芯的扩口移液吸头可能含有降解酶物质，影响DNB制备和加载，导致起始质量低，从而引发碱基分离。 综上所述，碱基分离问题的根本原因涉及测序前处理（如环化、DNB制备）、仪器参数设置（如gain、pH、温度）、耗材选择以及Basecall算法等多个环节的综合影响。 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文覆盖了碱基分离的多个原因，包括图片过曝、DNB吸附偏好性、Basecall算法等，但未明确指出‘机器环化过程中Splint buffer和Ligase混匀不充分’这一根本原因。模型答案虽提及该点，但将其列为第五点且未突出其根本性，同时引入了大量上下文未强调的细节（如滤芯移液吸头），导致忠实度下降。标准答案仅聚焦于环化过程中的混匀问题，而模型答案扩展过多，部分信息超出了上下文支持范围，因此答案准确性不足。 | 检索上下文覆盖了碱基分离的多个原因，包括图片过曝、DNB吸附偏好性、Basecall算法等，但未明确指出‘机器环化过程中Splint buffer和Ligase混匀不充分’这一根本原因。模型答案虽提及该点，但将其列为第五点且未突出其根本性，同时引入了大量上下文未强调的细节（如滤芯移液吸头），导致忠实度下降。标准答案仅聚焦于环化过程中的混匀问题，而模型答案扩展过多，部分信息超出了上下文支持范围，因此答案准确性不足。 | 2 | TRUE | breakdown:112 碱基分离 0.741; breakdown:111 碱基分离问题排查 0.624; breakdown:168 T7起始Q30低（日本案例） 0.619 | 18.519 | 碱基分离问题排查 | upload/source_documents/pdf/碱基分离问题排查.pdf | breakdown | 111
db-breakdown-ecb78e60279c | 纯WGBS文库在重亚硫酸盐处理后，未甲基化的C会转化为哪种碱基？ |  |  | U | 纯WGBS文库在重亚硫酸盐处理后，未甲基化的C会转化为U，测序时读取为T。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出未甲基化的C转化为U，测序时读取为T，与标准答案和模型答案一致；上下文相关性强且无噪声；模型答案完全被上下文支持，且准确完整。 | 检索上下文明确指出未甲基化的C转化为U，测序时读取为T，与标准答案和模型答案一致；上下文相关性强且无噪声；模型答案完全被上下文支持，且准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:112 碱基分离 0.609 | 3.914 | 碱基分离 | upload/source_documents/pdf/碱基分离.pdf | breakdown | 112
db-breakdown-8af8a4752be8 | TDI相机gain过高可能导致哪种碱基分离现象？ |  |  | AT分离 | TDI相机gain过高可能导致AT碱基分离现象。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含AT分离与高gain相关的信息，且排在前列；关键事实被覆盖；模型答案完全由上下文支持，无编造；答案准确完整 | 检索上下文包含AT分离与高gain相关的信息，且排在前列；关键事实被覆盖；模型答案完全由上下文支持，无编造；答案准确完整 | 1 | TRUE | breakdown:112 碱基分离 0.706; breakdown:146 图像拉长 0.656; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.610 | 4.976 | 碱基分离 | upload/source_documents/pdf/碱基分离.pdf | breakdown | 112
db-breakdown-39d8388119b3 | 当相机在reverse区域图片发生异常且持续异常的图超过6条row时，最可能的原因是什么？ |  |  | 触发信号异常，特别是接触不良或无换向信号 | 当相机在reverse区域图片发生异常且持续异常的图超过6条row时，最可能的原因是触发信号异常，特别是接触不良或无换向信号。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条准确描述了问题场景及最可能原因，且与标准答案完全一致；模型答案忠实于上下文且正确完整。 | 检索上下文第一条准确描述了问题场景及最可能原因，且与标准答案完全一致；模型答案忠实于上下文且正确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:113 相机换向异常 0.805; breakdown:115 相机一致性异常 0.704; breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.679 | 5.125 | 相机换向异常 | upload/source_documents/pdf/相机换向异常.pdf | breakdown | 113
db-breakdown-6c8716e73e71 | 若所有图片都出现换向异常，应优先检查什么问题？ |  |  | 平台Y轴正负方向是否符合规定，并确认脚本配置中的scandirection是否与运动方向一致 | 若所有图片都出现换向异常，应优先检查平台Y轴正负方向是否符合规定，并确认脚本配置中的scandirection是否与运动方向一致。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:113 相机换向异常 0.776; breakdown:115 相机一致性异常 0.716; breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.676 | 2.828 | 相机换向异常 | upload/source_documents/pdf/相机换向异常.pdf | breakdown | 113
db-breakdown-50dbe8459f2b | 相机丢图问题中，固件判断第二张图不拍或曝光时间不满足要求导致丢图的原因是什么 |  |  | 拍照过程中不满足时序过程判断，固件可能导致第二张图不拍，或者第二张图拍了但判断曝光时间不满足要求，直接导致丢图 | 相机丢图问题中，固件判断第二张图不拍或曝光时间不满足要求导致丢图的原因是：拍照过程中不满足时序过程判断，固件可能导致第二张图不拍，或者第二张图拍了但判断曝光时间不满足要求，从而直接导致丢图。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条直接包含标准答案所需的关键信息，且相关性高；第二条和第三条虽提供其他丢图原因但非核心，故context_precision略低于1.0。context_recall接近满分，因关键事实被覆盖。模型答案完全基于上下文，无编造，忠实度为1.0；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文第一条直接包含标准答案所需的关键信息，且相关性高；第二条和第三条虽提供其他丢图原因但非核心，故context_precision略低于1.0。context_recall接近满分，因关键事实被覆盖。模型答案完全基于上下文，无编造，忠实度为1.0；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:114 相机丢图 0.867; breakdown:80 拍照丢图 0.751; breakdown:189 T7-CallN问题 0.711 | 5.086 | 相机丢图 | upload/source_documents/pdf/相机丢图（严正、张海洲、杨斌）.pdf | breakdown | 114
db-breakdown-b76d4eccc206 | 解决相机丢图问题的固件优化措施有哪些 |  |  | 对相机的输入信号进行消抖处理，检测真正的相机输出信号后再判断；将脉冲信号延时禁止调度；重构固件简化拍照逻辑流程，去除冗余部分 | 解决相机丢图问题的固件优化措施包括： 1. 对相机的输入信号进行消抖处理，检测真正的相机输出信号后再进行判断； 2. 将脉冲信号延时禁止调度； 3. 重构固件，简化拍照逻辑流程，去除冗余部分，使单个fov拍照比原来节约10ms，从而解决丢图问题并提升效率。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键措施，但存在无关内容（如相机一致性异常、CXP掉链等），影响精度；核心事实被覆盖，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致 | 检索上下文包含关键措施，但存在无关内容（如相机一致性异常、CXP掉链等），影响精度；核心事实被覆盖，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:114 相机丢图 0.732; breakdown:115 相机一致性异常 0.670; breakdown:80 拍照丢图 0.666 | 4.269 | 相机丢图 | upload/source_documents/pdf/相机丢图（严正、张海洲、杨斌）.pdf | breakdown | 114
db-breakdown-64c2c48f8ce9 | Z一致性异常会导致什么后果 |  |  | 不同通道的图像不能在相同的工作距离上得到清晰度一致的图像 | Z一致性异常会导致不同通道的图像不能在相同的工作距离上得到清晰度一致的图像。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确描述了Z一致性异常的定义及其后果，与标准答案完全一致；模型答案忠实于上下文且正确完整。 | 检索上下文准确描述了Z一致性异常的定义及其后果，与标准答案完全一致；模型答案忠实于上下文且正确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:115 相机一致性异常 0.646 | 3.824 | 相机一致性异常 | upload/source_documents/pdf/相机一致性异常.pdf | breakdown | 115
db-breakdown-c8d4c53eee70 | XY一致性异常的检查方法是什么 |  |  | 查看和记录同一个特征点在不同通道的坐标 | XY一致性异常的检查方法是：查看和记录同一个特征点在不同通道的坐标，具体操作为左、中、右各取一处检查同一track线交叉处坐标差异。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含XY一致性异常的定义，但未明确提及‘查看和记录同一个特征点在不同通道的坐标’这一具体方法，信息不完整；模型答案补充了‘左、中、右各取一处检查同一track线交叉处坐标差异’，该细节在上下文中无支持，属于合理推测但非直接依据，故忠实度与准确性为0.7 | 检索上下文包含XY一致性异常的定义，但未明确提及‘查看和记录同一个特征点在不同通道的坐标’这一具体方法，信息不完整；模型答案补充了‘左、中、右各取一处检查同一track线交叉处坐标差异’，该细节在上下文中无支持，属于合理推测但非直接依据，故忠实度与准确性为0.7 | 1 | TRUE | breakdown:115 相机一致性异常 0.711; breakdown:170 T7芯片脱框 0.639; breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.628 | 6.439 | 相机一致性异常 | upload/source_documents/pdf/相机一致性异常.pdf | breakdown | 115
db-breakdown-9295fcc29db8 | mammoth α样机转移模组X轴在回零过程中，当运动到硬限位后往回走约5mm时，台达电源48V输出异常的具体原因是什么？ |  |  | 电机线圈产生的泄放高压达到59V，触发48V电源过压保护，导致电源停止输出 | mammoth α样机转移模组X轴在回零过程中，当运动到硬限位后往回走约5mm时，台达电源48V输出异常的具体原因是：转移模组运动结束后，内部电机线圈产生的泄放高压达到了59V，超过了48V电源的过压保护点（52.8V∽62.4V），导致电源启动过压保护并停止输出。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确描述了电机线圈能量未泄放导致过压保护的问题，且与标准答案一致；模型答案完整、准确地引用了上下文信息，未编造内容，完全匹配标准答案 | 检索上下文准确描述了电机线圈能量未泄放导致过压保护的问题，且与标准答案一致；模型答案完整、准确地引用了上下文信息，未编造内容，完全匹配标准答案 | 2 | TRUE | breakdown:117 电源 0.858; breakdown:116 电源 0.841; breakdown:222 Mammoth 48V台达电源保护 0.667 | 9.332 | 电源 | upload/source_documents/pdf/电源.pdf | breakdown | 116
db-breakdown-d323044f6aaa | 使用示波器测试α样机转移模组启动瞬间冲击电流时，触发电流点应设置为多少安培？ |  |  | 3.5A | 使用示波器测试α样机转移模组启动瞬间冲击电流时，触发电流点应设置为3.5A。 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及触发电流点的具体数值（如3.5A），仅说明需设置合适触发电流点，因此无法支持模型答案中的具体数值，导致忠实度和准确性为0。 | 检索上下文未提及触发电流点的具体数值（如3.5A），仅说明需设置合适触发电流点，因此无法支持模型答案中的具体数值，导致忠实度和准确性为0。 | 2 | TRUE | breakdown:117 电源 0.784; breakdown:116 电源 0.784; breakdown:222 Mammoth 48V台达电源保护 0.619 | 2.994 | 电源 | upload/source_documents/pdf/电源.pdf | breakdown | 116
db-breakdown-1f91cc414ee8 | mammoth α样机转移模组X轴在回零过程中，当运动到硬限位后往回走约5mm时，台达电源48V输出异常的具体原因是什么？ |  |  | 电机线圈产生的泄放高压达到59V，超过48V电源的过压保护点，导致电源启动过压保护并停止输出 | mammoth α样机转移模组X轴在回零过程中，当运动到硬限位后往回走约5mm时，台达电源48V输出异常的具体原因是：转移模组运动结束后，内部电机线圈产生的泄放高压达到了59V，超过了48V电源的过压保护点（52.8V∽62.4V），导致电源启动过压保护并停止输出。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确描述了电机线圈能量未泄放导致过压保护的核心原因，且与标准答案一致；模型答案完整、准确地引用了上下文信息，未编造内容，完全匹配标准答案 | 检索上下文准确描述了电机线圈能量未泄放导致过压保护的核心原因，且与标准答案一致；模型答案完整、准确地引用了上下文信息，未编造内容，完全匹配标准答案 | 1 | TRUE | breakdown:117 电源 0.858; breakdown:116 电源 0.841; breakdown:222 Mammoth 48V台达电源保护 0.667 | 4.465 | 电源 | upload/source_documents/pdf/电源(1).pdf | breakdown | 117
db-breakdown-df12640f2ae8 | 在测试α样机转移模组启动瞬间冲击电流时，示波器触发电流点应设置为多少安培？ |  |  | 3.5A | 在测试α样机转移模组启动瞬间冲击电流时，示波器触发电流点应设置为3.5A。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到需设置合适触发电流点，但未明确给出3.5A的具体数值，因此上下文精度和召回率均为0.5；模型答案正确且被上下文隐含支持，忠实度和准确性为1.0 | 检索上下文提到需设置合适触发电流点，但未明确给出3.5A的具体数值，因此上下文精度和召回率均为0.5；模型答案正确且被上下文隐含支持，忠实度和准确性为1.0 | 1 | TRUE | breakdown:117 电源 0.770; breakdown:116 电源 0.770; breakdown:222 Mammoth 48V台达电源保护 0.615 | 2.799 | 电源 | upload/source_documents/pdf/电源(1).pdf | breakdown | 117
db-breakdown-e9da57036316 | AGND连接方式错误属于哪一类根本原因 |  |  | 硬件设计缺陷 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法支持任何答案；模型回答‘知识库无相关内容’，但标准答案为‘硬件设计缺陷’，说明系统未能正确识别或返回相关信息。 | 检索上下文为空，无法支持任何答案；模型回答‘知识库无相关内容’，但标准答案为‘硬件设计缺陷’，说明系统未能正确识别或返回相关信息。 | 0 | FALSE |  | 2.192 | 电子历史问题汇总与分析 | upload/source_documents/pdf/电子历史问题list.pdf | breakdown | 118
db-breakdown-ee014492cbcd | 拍照时序不匹配属于哪一类根本原因 |  |  | 固件与软件逻辑问题 | 拍照时序不匹配属于固件逻辑判断问题，具体表现为固件在处理拍照流程中的时序过程时，未能满足正确的时序要求，导致第二张图不拍或曝光时间不满足要求，从而引发丢图。根本原因在于固件拍照任务冗余、接口灵活性差、依赖系统时间轮片调度检测，造成检测时序误差较大（接近5ms）。 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的时序不匹配信息，但未明确指出‘固件与软件逻辑问题’这一分类，仅提及固件导致时序判断异常。模型答案基本被上下文支持，但将原因归为‘固件逻辑判断问题’略显具体化，且未完全覆盖标准答案的‘软件逻辑’部分。 | 检索上下文包含与问题相关的时序不匹配信息，但未明确指出‘固件与软件逻辑问题’这一分类，仅提及固件导致时序判断异常。模型答案基本被上下文支持，但将原因归为‘固件逻辑判断问题’略显具体化，且未完全覆盖标准答案的‘软件逻辑’部分。 | 0 | FALSE | breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.663; breakdown:115 相机一致性异常 0.652; breakdown:114 相机丢图 0.651 | 6.702 | 电子历史问题汇总与分析 | upload/source_documents/pdf/电子历史问题list.pdf | breakdown | 118
db-breakdown-5e9014b8376c | 在滑台闭环扫频操作中，X轴的Excitation Current参数应设置为多少？ |  |  | 4.5 | 在滑台闭环扫频操作中，X轴的Excitation Current参数应设置为4.5。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含X轴Excitation Current为4.5A的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确包含X轴Excitation Current为4.5A的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:119 滑台闭环扫频 0.731; breakdown:120 滑台闭环扫频 0.727; breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.628 | 6.518 | 滑台闭环扫频 | upload/source_documents/pdf/滑台闭环扫频.pdf | breakdown | 119
db-breakdown-e725c0b8889c | 进行滑台闭环扫频时，FRF Analyzer中X轴的Min Frequency和Max Frequency分别应设置为多少？ |  |  | Min Frequency为15，Max Frequency为3000 | 进行滑台闭环扫频时，FRF Analyzer中X轴的Min Frequency应设置为15，Max Frequency应设置为3000。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提供了X轴Min Frequency为15、Max Frequency为3000的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或偏差。 | 检索上下文明确提供了X轴Min Frequency为15、Max Frequency为3000的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或偏差。 | 2 | TRUE | breakdown:120 滑台闭环扫频 0.734; breakdown:119 滑台闭环扫频 0.725; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.633 | 6.199 | 滑台闭环扫频 | upload/source_documents/pdf/滑台闭环扫频.pdf | breakdown | 119
db-breakdown-a2101f018154 | 在滑台闭环扫频过程中，X轴的Excitation Current参数应设置为多少？ |  |  | 4.5 | 在滑台闭环扫频过程中，X轴的Excitation Current参数应设置为4.5。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含X轴Excitation Current为4.5A的信息，且排在前列，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文明确包含X轴Excitation Current为4.5A的信息，且排在前列，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 2 | TRUE | breakdown:119 滑台闭环扫频 0.734; breakdown:120 滑台闭环扫频 0.729; breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.625 | 2.369 | 滑台闭环扫频 | upload/source_documents/pdf/滑台闭环扫频(1).pdf | breakdown | 120
db-breakdown-e7be551989e3 | 扫频完成后，如何判断滑台是否合格？ |  |  | 在表格最后一行'Result'栏结果为'Pass'则为合格 | 扫频完成后，判断滑台是否合格的方法如下： 1. 获取FRF Analyzer波形图，频率范围为14.5Hz（>15Hz）到3000Hz（>3000Hz即可），其中14.5-100Hz每格10Hz，100Hz-1000Hz每格100Hz，1000Hz-3000Hz每格1000Hz。 2. 打开数据文件，将'Measure_Closed_Loop_Data'和'Measure_Open_Loop_Data'的数据分别复制粘贴进Excel文档的'闭环检测 X'中的'Closed Loop'和'Open Loop'中，注意对应轴数据需填入对应的页码。 3. 数据判断结果会显示在图表下方的表格内，共有8个判据子项，若所有子项均标记为'Pass'，则滑台合格；若有不合格项，则会提示简单的分析和建议。 4. 在表格最后一行'Result'栏，结果为'Pass'则为合格；若不合格，需保存ACS生成的数据文件和Excel表格，返回给工程及研发进行确认。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含判断滑台合格的关键信息（Result栏为Pass），但部分细节如频率范围和数据处理步骤未明确提及，导致context_precision和context_recall略低；模型答案完全基于上下文内容，无编造，faithfulness为1.0；答案基本正确但补充了标准答案未包含的流程细节，因此answer_accuracy为0.7 | 检索上下文包含判断滑台合格的关键信息（Result栏为Pass），但部分细节如频率范围和数据处理步骤未明确提及，导致context_precision和context_recall略低；模型答案完全基于上下文内容，无编造，faithfulness为1.0；答案基本正确但补充了标准答案未包含的流程细节，因此answer_accuracy为0.7 | 2 | TRUE | breakdown:79 拍照的流程 0.740; breakdown:120 滑台闭环扫频 0.726; breakdown:119 滑台闭环扫频 0.722 | 10.334 | 滑台闭环扫频 | upload/source_documents/pdf/滑台闭环扫频(1).pdf | breakdown | 120
db-breakdown-d01c0fc85569 | 滑台在某频率点出现震动异常和位置误差过大的原因是什么 |  |  | 运动平台上负载有变化且未重新调节合适的轴参数，或单轴调节后多轴同动时相互影响导致 | 滑台在某频率点出现震动异常和位置误差过大的原因包括：1、运动平台上负载有变化，没有重新调节合适的轴参数；2、单轴调节完之后，多轴同动时相互影响导致。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含滑台在频率点震动异常的描述，但未明确指出负载变化和多轴相互影响的具体原因，因此召回率略低；上下文前几位相关性较高，噪声较少，精度为0.7；模型答案完全基于上下文内容，无编造，忠实度高；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含滑台在频率点震动异常的描述，但未明确指出负载变化和多轴相互影响的具体原因，因此召回率略低；上下文前几位相关性较高，噪声较少，精度为0.7；模型答案完全基于上下文内容，无编造，忠实度高；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:121 滑台共振 0.778; breakdown:79 拍照的流程 0.695; breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.675 | 4.577 | 滑台共振 | upload/source_documents/pdf/滑台共振.pdf | breakdown | 121
db-breakdown-7b9861ee33b9 | 如何通过示波器检测滑台共振的频率点 |  |  | 用示波器监控轴的PE，若PE明显异常，则将示波器模式切换到FFT模式查看共振频率点 | 用示波器监控轴的PE，如果PE明显异常，将示波器的模式切换到FFT模式，可以查看共振的频率点。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条直接提供了与问题相关的正确方法，但存在其他不相关片段（如平台平整度、拍照流程），影响精度和召回；模型答案完全基于上下文且无编造，准确回答了标准答案内容。 | 检索上下文第一条直接提供了与问题相关的正确方法，但存在其他不相关片段（如平台平整度、拍照流程），影响精度和召回；模型答案完全基于上下文且无编造，准确回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:121 滑台共振 0.690; breakdown:184 T7-平台平整度异常 0.647; breakdown:79 拍照的流程 0.633 | 2.84 | 滑台共振 | upload/source_documents/pdf/滑台共振.pdf | breakdown | 121
db-breakdown-d44775412fc5 | T20 alpha机温控板055-000013-00的1#、3#温度显示为0的原因是什么 |  |  | ADC异常导致温度值被赋值为0，错误码为1201，根本原因是SCLK时钟频率达到18MHz，超出ADC规格要求的5MHz上限 | T20 alpha机温控板055-000013-00的1#、3#温度显示为0的原因是：ADC异常，具体表现为SPI时钟频率（SCLK）达到18MHz，超出ADC规格要求的≤5MHz，导致ADC无法正常工作。固件在检测到ADC异常后将温度值赋值为0，并返回错误码1201。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关设备和现象描述，但未明确指出ADC异常、SCLK频率及错误码1201等关键事实，因此召回率和精度略低；模型答案完全基于上下文推断且无编造，与标准答案一致 | 检索上下文包含问题相关设备和现象描述，但未明确指出ADC异常、SCLK频率及错误码1201等关键事实，因此召回率和精度略低；模型答案完全基于上下文推断且无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:122 温控板温度掉为0 0.732; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.607 | 6.298 | 温控板温度掉为0 | upload/source_documents/pdf/温控板温度掉为0.pdf | breakdown | 122
db-breakdown-c5f476ac968a | 如何解决温控板055-000013-00因SPI时钟频率过高导致的温度读数为0问题 |  |  | 升级固件，将SPI时钟频率修改为4.5MHz，确保在ADC允许的时钟范围内运行 | 通过固件升级，将SPI时钟频率修改为4.5MHz，确保在ADC允许的时钟范围内运行，从而避免ADC异常导致温度读数为0的问题。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确提供了问题的解决方案，且与标准答案一致；其他上下文无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且正确完整回答了问题。 | 检索上下文[1]准确提供了问题的解决方案，且与标准答案一致；其他上下文无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且正确完整回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:122 温控板温度掉为0 0.693; breakdown:216 Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 0.635; breakdown:251 E25设备die白图异常问题分析 0.632 | 6.399 | 温控板温度掉为0 | upload/source_documents/pdf/温控板温度掉为0.pdf | breakdown | 122
db-breakdown-65c2f49eebcb | A1口附近及B2口附近出现区域性Q30差，其根本原因是什么？ |  |  | A1口TEC损坏，该损坏TEC靠近PT100导致PT100区域温度上升慢，其他区域要用更大功率补偿整个chuck升温，导致对角区域的温度过高，MDA后发生损坏TEC对角区域也质量变差情况 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及A1口、B2口、TEC损坏或PT100相关问题，与标准答案无关联；模型答案为‘知识库无相关内容’，虽诚实但未提供有效信息，导致各项指标均为0 | 检索上下文未提及A1口、B2口、TEC损坏或PT100相关问题，与标准答案无关联；模型答案为‘知识库无相关内容’，虽诚实但未提供有效信息，导致各项指标均为0 | 0 | FALSE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.940; breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.931; breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.905 | 4.035 | 温度均匀性异常 | upload/source_documents/pdf/温度均匀性异常.pdf | breakdown | 123
db-breakdown-9bf71a7a3804 | B1B2中间位置区域质量异常的原因是什么？ |  |  | 该位置的TEC损坏，由于该片TEC远离PT100测温点，损坏后不影响PT100对温度的判断，故影响范围仅限该片TEC覆盖区域 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及B1B2区域、TEC损坏或PT100测温点，与问题无关；模型答案称‘知识库无相关内容’，但实际标准答案中的关键信息在上下文中缺失，导致无法支持正确回答 | 检索上下文未提及B1B2区域、TEC损坏或PT100测温点，与问题无关；模型答案称‘知识库无相关内容’，但实际标准答案中的关键信息在上下文中缺失，导致无法支持正确回答 | 0 | FALSE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.609; breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.601 | 3.577 | 温度均匀性异常 | upload/source_documents/pdf/温度均匀性异常.pdf | breakdown | 123
db-breakdown-14555c5adbbf | MGISEQ-2000测序试剂包装盒破裂的原因是什么？ |  |  | 包装盒内无填充，存在较大的空隙，长时间低温冻存后材质变脆，结合长时间的重力挤压，导致局部受力。 | MGISEQ-2000测序试剂包装盒破裂的原因是：包装盒内无填充，存在较大的空隙，长时间低温冻存后，包装盒材质变脆，结合长时间的重力挤压，导致局部受力过大。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文生成，无编造信息，内容完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文生成，无编造信息，内容完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:124 测序试剂包装盒破裂 0.824 | 5.384 | 测序试剂包装盒破裂 | upload/source_documents/pdf/测序试剂包装盒破裂.pdf | breakdown | 124
db-breakdown-9c8167eb9c69 | 针对MGISEQ-2000测序试剂包装盒破裂问题的解决方案是什么？ |  |  | 对试剂盒内空隙用泡沫材料进行充分填充，并加厚原有的泡沫盖。 | 针对MGISEQ-2000测序试剂包装盒破裂问题的解决方案是：对试剂盒内空隙用泡沫材料进行充分填充，并加厚原有的泡沫盖。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出了包装盒破裂的成因（内部无填充物、低温变脆、应力集中），并隐含了通过填充和加强结构来解决的思路，虽未直接说出‘加厚泡沫盖’，但‘充分填充空隙’是合理推断。模型答案与标准答案完全一致，且被上下文支持。 | 检索上下文[1]明确指出了包装盒破裂的成因（内部无填充物、低温变脆、应力集中），并隐含了通过填充和加强结构来解决的思路，虽未直接说出‘加厚泡沫盖’，但‘充分填充空隙’是合理推断。模型答案与标准答案完全一致，且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:124 测序试剂包装盒破裂 0.785; breakdown:235 G99起始Q30低 0.601 | 3.099 | 测序试剂包装盒破裂 | upload/source_documents/pdf/测序试剂包装盒破裂.pdf | breakdown | 124
db-breakdown-968e2ee9f6d1 | 滑台在行扫完成后到芯片被抓走的过程中出现时间异常增长的原因是什么 |  |  | 滑台运动路径与模组线材发生干涉，导致运动受阻并触发回零流程 | 滑台在行扫完成后到芯片被抓走的过程中出现时间异常增长的原因是：滑台运动路径与模组线材发生干涉，导致运动受阻并触发回零（Homing）操作，从而使滑台回loadposition的时间异常增长。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，与标准答案一致 | 检索上下文[1]准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.735; breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.675; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.669 | 6.667 | 测序拍照时间异常排查 | upload/source_documents/pdf/测序拍照时间异常排查.pdf | breakdown | 125
db-breakdown-edd7be306b9a | 如何通过日志判断滑台是否发生了异常回零操作 |  |  | 查看滑台运动日志，识别XYT轴是否出现Homing现象 | 通过查看滑台运动日志，识别是否存在长时间运动或异常指令，分析轴运动状态，判断是否出现Homing行为，可以确定滑台是否发生了异常回零操作。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文包含关键信息（XYT轴出现Homing现象），且与问题高度相关，噪声较少；模型答案基于上下文合理推断，未编造信息；答案基本正确，但略显冗余，未完全聚焦‘Homing’这一核心判断依据 | 检索上下文包含关键信息（XYT轴出现Homing现象），且与问题高度相关，噪声较少；模型答案基于上下文合理推断，未编造信息；答案基本正确，但略显冗余，未完全聚焦‘Homing’这一核心判断依据 | 1 | TRUE | breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.711; breakdown:79 拍照的流程 0.667; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.659 | 5.689 | 测序拍照时间异常排查 | upload/source_documents/pdf/测序拍照时间异常排查.pdf | breakdown | 125
db-breakdown-2ca3e6ebc094 | 使用USBTinyISP烧录boot引导程序时，需要在Arduino IDE中选择哪个功能选项？ |  |  | 烧录引导程序 | 使用USBTinyISP烧录boot引导程序时，需要在Arduino IDE中选择‘烧录引导程序’选项。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到‘使用Arduino IDE选择‘烧录引导程序’选项烧录boot’，且图像信息也显示该选项被高亮，与问题高度相关。模型答案完全基于上下文，无编造，且准确匹配标准答案。 | 检索上下文明确提到‘使用Arduino IDE选择‘烧录引导程序’选项烧录boot’，且图像信息也显示该选项被高亮，与问题高度相关。模型答案完全基于上下文，无编造，且准确匹配标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:126 流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建 0.661 | 4.012 | 流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建 | upload/source_documents/pdf/流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建.pdf | breakdown | 126
db-breakdown-55f8a13b81b6 | 在设备管理器中，FTAT板卡被正确识别的标志是什么？ |  |  | 在'usb-win32 devices'下出现对应设备，并在'端口(COM和LPT)'中显示对应的COM端口 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文与问题无关，未提及FTAT板卡或设备管理器识别标志；模型答案正确指出知识库无相关内容，因此忠实度为1.0，但答案准确性为0.0，因为标准答案有明确信息而模型未能提供。 | 检索上下文与问题无关，未提及FTAT板卡或设备管理器识别标志；模型答案正确指出知识库无相关内容，因此忠实度为1.0，但答案准确性为0.0，因为标准答案有明确信息而模型未能提供。 | 0 | FALSE | breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.602 | 3.625 | 流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建 | upload/source_documents/pdf/流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建.pdf | breakdown | 126
db-breakdown-40ab71e76499 | 在注液头清洗过程中，清洗液无法正常抽走且液体在注液头周围累积溢出，可能的原因是什么？ |  |  | 电磁阀体内部堵塞、oring废液泵损坏或供电异常导致oring废液泵工作状态异常。 | 在注液头清洗过程中，清洗液无法正常抽走且液体在注液头周围累积溢出，可能的原因包括： 1. cleanoring支路阻断电磁阀内部堵塞； 2. oring废液泵损坏，无法正常工作； 3. 供电异常导致oring废液泵工作状态异常。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题直接相关的故障现象描述（片段1），但未明确列出所有可能原因，如电磁阀堵塞、泵损坏等信息需结合经验推断；模型答案准确覆盖标准答案内容，且完全基于上下文支持，无编造。 | 检索上下文包含与问题直接相关的故障现象描述（片段1），但未明确列出所有可能原因，如电磁阀堵塞、泵损坏等信息需结合经验推断；模型答案准确覆盖标准答案内容，且完全基于上下文支持，无编造。 | 1 | TRUE | breakdown:127 注液头清洗无法正常抽液 0.864; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.667; breakdown:135 旋转阀串液 0.664 | 7.455 | 注液头清洗无法正常抽液 | upload/source_documents/pdf/注液头清洗无法正常抽液.pdf | breakdown | 127
db-breakdown-c7440ddad7a8 | 如何判断cleanoring支路阻断电磁阀是否内部堵塞？ |  |  | 在电磁阀处于常开状态下使用气罐向内部吹气，若无气流通过则确认为内部堵塞。 | 判断cleanoring支路阻断电磁阀是否内部堵塞的方法如下： 1. 在电磁阀处于常开状态下，使用气罐向电磁阀内部吹气； 2. 观察是否有气流通过，若无气流通过，则确认电磁阀体内部存在堵塞。 此方法可有效判断电磁阀是否因内部堵塞导致无法正常工作。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]提供了关键方法，但未完全覆盖标准答案中的‘常开状态下’和‘吹气测试’细节；其他片段与问题关联较弱。模型答案准确复述了上下文信息，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文[1]提供了关键方法，但未完全覆盖标准答案中的‘常开状态下’和‘吹气测试’细节；其他片段与问题关联较弱。模型答案准确复述了上下文信息，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:127 注液头清洗无法正常抽液 0.645; breakdown:75 loader流体检查方法 0.644; breakdown:91 T7电磁阀失效 0.629 | 5.494 | 注液头清洗无法正常抽液 | upload/source_documents/pdf/注液头清洗无法正常抽液.pdf | breakdown | 127
db-breakdown-a950570e538b | T7用Tecan Cavro XLP注射泵在运行过程中出现注射器定位销脱落的原因是什么 |  |  | 定位销螺纹长度太短，反复运行后出现松脱；定位销无法锁紧；锁紧螺丝在运动方向上，反复受力 | T7用Tecan Cavro XLP注射泵在运行过程中出现注射器定位销脱落的原因是： 1. 定位销螺纹长度太短，反复运行后出现松脱； 2. 定位销无法锁紧； 3. 锁紧螺丝在运动方向上，反复受力。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条与问题高度相关，但其他两条无关，故context_precision为0.7；仅第一条提供了关键信息，未覆盖所有标准答案要点，故context_recall为0.5；模型答案完全基于上下文内容，无编造，faithfulness为1.0；模型答案与标准答案一致，完整准确，answer_accuracy为1.0 | 检索上下文第一条与问题高度相关，但其他两条无关，故context_precision为0.7；仅第一条提供了关键信息，未覆盖所有标准答案要点，故context_recall为0.5；模型答案完全基于上下文内容，无编造，faithfulness为1.0；模型答案与标准答案一致，完整准确，answer_accuracy为1.0 | 1 | TRUE | breakdown:128 注射器定位销脱落 0.906; breakdown:170 T7芯片脱框 0.633; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.612 | 6.336 | 注射器定位销脱落 | upload/source_documents/pdf/注射器定位销脱落.pdf | breakdown | 128
db-breakdown-8cb4001a4501 | 针对T7用Tecan Cavro XLP注射泵注射器定位销脱落问题的解决方案有哪些 |  |  | 固定销工艺改良以及螺纹加长；增加一字螺丝刀锁紧口 | 针对T7用Tecan Cavro XLP注射泵注射器定位销脱落问题的解决方案有：1.固定销工艺改良以及螺纹加长；2.增加一字螺丝刀锁紧口。 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文虽未直接列出解决方案，但问题明确指向该故障，且模型答案与标准答案完全一致，内容被合理推断支持。上下文相关性高，噪声少，但缺少具体方案细节，故召回和精度略低于1.0 | 检索上下文虽未直接列出解决方案，但问题明确指向该故障，且模型答案与标准答案完全一致，内容被合理推断支持。上下文相关性高，噪声少，但缺少具体方案细节，故召回和精度略低于1.0 | 1 | TRUE | breakdown:128 注射器定位销脱落 0.869 | 3.138 | 注射器定位销脱落 | upload/source_documents/pdf/注射器定位销脱落.pdf | breakdown | 128
db-breakdown-0600f07f7a8a | 水冷测序过程中报错液位异常的根本原因是什么 |  |  | 静止加液时水冷板位置较高，导致水泵启动后液面下降14mm，使传感器失去信号 | 水冷测序过程中报错液位异常的根本原因是静止加液时水冷板位置较高，导致水泵启动后液面下降14mm，使传感器失去信号。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含液位传感器异常和水冷系统相关问题，但未明确指出‘静止加液时水冷板位置较高’这一关键原因，因此召回率和精度部分满足；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 检索上下文包含液位传感器异常和水冷系统相关问题，但未明确指出‘静止加液时水冷板位置较高’这一关键原因，因此召回率和精度部分满足；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.789; breakdown:150 升降温超时 0.706; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.666 | 4.506 | 水冷测序过程中报错液位异常 | upload/source_documents/pdf/水冷测序过程中报错液位异常.pdf | breakdown | 129
db-breakdown-b4f64a50f68f | 补液时应将冷却液加至哪个位置 |  |  | 水箱POM与亚克力连接线处 | 补液时应将冷却液加至水箱POM与亚克力连接线处。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出补液需至水箱POM与亚克力连接线处，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，忠实于上下文。 | 检索上下文明确指出补液需至水箱POM与亚克力连接线处，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，忠实于上下文。 | 1 | TRUE | breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.660 | 2.886 | 水冷测序过程中报错液位异常 | upload/source_documents/pdf/水冷测序过程中报错液位异常.pdf | breakdown | 129
db-breakdown-64519b85eef0 | 使用生工品牌的次氯酸钠配置溶液时是否会出现沉淀 |  |  | 会 | 是的，使用生工品牌的次氯酸钠配置溶液时会出现沉淀。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到使用生工品牌的次氯酸钠配置溶液时会出现沉淀，且不同浓度下沉淀情况不同，与问题高度相关，信息准确。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且正确回答了标准答案‘会’。 | 检索上下文明确提到使用生工品牌的次氯酸钠配置溶液时会出现沉淀，且不同浓度下沉淀情况不同，与问题高度相关，信息准确。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且正确回答了标准答案‘会’。 | 1 | TRUE | breakdown:130 次氯酸钠沉淀问题 0.702 | 3.653 | 次氯酸钠沉淀问题 | upload/source_documents/pdf/次氯酸钠沉淀问题.pdf | breakdown | 130
db-breakdown-65225de6403d | 配置1%浓度的次氯酸钠溶液时沉淀情况如何 |  |  | 沉淀多 | 配置1%浓度的次氯酸钠溶液时沉淀较多。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出配置1%次氯酸钠溶液时沉淀多，与标准答案一致；模型答案准确反映该事实，无编造信息。 | 检索上下文明确指出配置1%次氯酸钠溶液时沉淀多，与标准答案一致；模型答案准确反映该事实，无编造信息。 | 1 | TRUE | breakdown:130 次氯酸钠沉淀问题 0.651 | 2.445 | 次氯酸钠沉淀问题 | upload/source_documents/pdf/次氯酸钠沉淀问题.pdf | breakdown | 130
db-breakdown-3ceef28e91cb | TDI系统中图片在扫描方向上出现一段清晰一段模糊的现象，其模糊段可能呈现何种形态？ |  |  | X方向拉长，或Y方向拉长，或者混合情况 | 模糊段可能是X方向拉长，或Y方向拉长，或者混合情况。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了模糊段可能呈现的形态（X方向拉长、Y方向拉长或混合情况），且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整正确。 | 检索上下文准确覆盖了模糊段可能呈现的形态（X方向拉长、Y方向拉长或混合情况），且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整正确。 | 1 | TRUE | breakdown:131 条纹虚焦 0.811; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.708; breakdown:146 图像拉长 0.695 | 3.738 | 条纹虚焦 | upload/source_documents/pdf/条纹虚焦.pdf | breakdown | 131
db-breakdown-dfcbf3c66e87 | 条纹虚焦问题的判定标准中，sigma,sigmaX或SigmaY的波动量（峰谷差）需大于多少？ |  |  | 0.2 | 条纹虚焦问题的判定标准中，sigma, sigmaX 或 SigmaY 的波动量（峰谷差）需大于 0.2。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，但相关性排序一般；核心判定标准（>0.2）被完整覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 检索上下文包含关键信息，但相关性排序一般；核心判定标准（>0.2）被完整覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 3 | TRUE | breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.733; breakdown:146 图像拉长 0.733; breakdown:131 条纹虚焦 0.646 | 3.681 | 条纹虚焦 | upload/source_documents/pdf/条纹虚焦.pdf | breakdown | 131
db-breakdown-f8038a7cefc4 | T7芯片转移至Chuck过程中出现位置漂移的原因是什么 |  |  | T7芯片转移至Chuck过程中存在较大下压力，导致夹持结构变形，引起位置漂移；点位通过人眼学习存在误差；皮带结构机械臂因皮带张力松弛导致位置漂移 | T7芯片转移至Chuck过程中出现位置漂移的原因是：芯片转移过程中存在较大下压力，导致夹持结构变形，引起位置漂移；点位通过人眼学习存在误差；皮带结构机械臂因皮带张力松弛导致位置漂移。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有关键原因，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有关键原因，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:132 机械臂转移失败 0.706 | 4.867 | 机械臂转移失败 | upload/source_documents/pdf/机械臂转移失败.pdf | breakdown | 132
db-breakdown-6ef35e18c37e | 电动夹爪开合失败的可能原因是什么 |  |  | 电爪开合距离/推压力设置不合理 | 电动夹爪开合失败的可能原因包括： 1. 夹爪开合距离调试不合理，导致抓取动作时机械臂卡住掉电。 2. 爪勾自身形变或固定结构松动，导致两根爪勾不平行或单爪倾斜，影响正常开合。 3. 长期使用导致夹爪固定块松动，或下压距离过大，使夹爪长期处于受力状态。 4. 调试点位不合理，夹爪与chuck未保持相对平行。 5. 机械臂控制箱异常，导致指令丢失或机械臂位置丢失，引发异常动作。 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含夹爪开合距离调试、调试点位不合理、爪勾形变、控制箱异常等关键信息，但未明确提及‘推压力设置’；模型答案扩展了多个合理原因，部分在上下文中支持（如调试点位、形变、控制箱异常），但‘推压力设置不合理’未在上下文中体现，且标准答案仅聚焦于该点，故准确性不足 | 检索上下文包含夹爪开合距离调试、调试点位不合理、爪勾形变、控制箱异常等关键信息，但未明确提及‘推压力设置’；模型答案扩展了多个合理原因，部分在上下文中支持（如调试点位、形变、控制箱异常），但‘推压力设置不合理’未在上下文中体现，且标准答案仅聚焦于该点，故准确性不足 | 0 | FALSE | breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.732; breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.695; breakdown:261 爪勾异常问题分析 0.673 | 8.225 | 机械臂转移失败 | upload/source_documents/pdf/机械臂转移失败.pdf | breakdown | 132
db-breakdown-0f1180b200f4 | T7四轴机械臂在运行中出现掉电现象的原因之一是什么？ |  |  | D边或转移至image位置处皮带张力不足，导致电动抖动引发掉电 | T7四轴机械臂在运行中出现掉电现象的原因之一是D边或转移至image位置处皮带张力不足，导致电动抖动引发掉电。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的掉电现象描述，但关键原因（皮带张力不足）未在上下文中明确提及，仅部分覆盖标准答案所需事实；模型答案完全基于上下文支持且准确匹配标准答案 | 检索上下文包含与问题相关的掉电现象描述，但关键原因（皮带张力不足）未在上下文中明确提及，仅部分覆盖标准答案所需事实；模型答案完全基于上下文支持且准确匹配标准答案 | 1 | TRUE | breakdown:133 机械臂掉电 0.836; breakdown:170 T7芯片脱框 0.684; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.680 | 2.886 | 机械臂掉电 | upload/source_documents/pdf/机械臂掉电.pdf | breakdown | 133
db-breakdown-83ae3c6f309a | 六轴机械臂因24V电源电压降至多少伏时会触发安全保护机制导致掉电？ |  |  | 19V | 六轴机械臂因24V电源电压陡降至19V时会触发安全保护机制导致掉电。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确提到六轴机械臂在24V电源电压陡降至19V时触发安全保护机制导致掉电，与标准答案一致。模型答案完全基于该信息，无编造，且准确完整。 | 检索上下文第一条明确提到六轴机械臂在24V电源电压陡降至19V时触发安全保护机制导致掉电，与标准答案一致。模型答案完全基于该信息，无编造，且准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:133 机械臂掉电 0.838; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.678; breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.655 | 2.913 | 机械臂掉电 | upload/source_documents/pdf/机械臂掉电.pdf | breakdown | 133
db-breakdown-b01a4cb82d90 | PA机械臂掉电后，除了J1轴有抱闸保护外，其他轴是否可以手动推动？ |  |  | 可以手动随意推动 | 是的，PA机械臂掉电后，除了J1轴有抱闸保护外，其他轴都可以手动随意推动。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到PA机械臂掉电后轴是灵活的，操作安全方便，支持其他轴可手动推动；但未明确说明‘随意推动’，存在轻微信息缺失。模型答案与标准答案一致，且被上下文支持。 | 检索上下文提到PA机械臂掉电后轴是灵活的，操作安全方便，支持其他轴可手动推动；但未明确说明‘随意推动’，存在轻微信息缺失。模型答案与标准答案一致，且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.767; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.767; breakdown:133 机械臂掉电 0.694 | 3.09 | 机械臂掉电&损坏 | upload/source_documents/pdf/机械臂掉电&损坏.pdf | breakdown | 134
db-breakdown-7e6e16c50640 | 大族机械臂掉电后，其运动轴处于什么状态？ |  |  | 保持状态 | 大族机械臂掉电后，其运动轴都处于保持状态。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出大族机械臂掉电后运动轴处于保持状态，且该信息在多个片段中重复出现，相关性强、噪声少。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文明确指出大族机械臂掉电后运动轴处于保持状态，且该信息在多个片段中重复出现，相关性强、噪声少。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.726; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.709; breakdown:133 机械臂掉电 0.671 | 2.735 | 机械臂掉电&损坏 | upload/source_documents/pdf/机械臂掉电&损坏.pdf | breakdown | 134
db-breakdown-831bb0b0b175 | 进口旋转阀和国产AB的旋转阀定转子材质是什么，长期使用容易出现什么问题？ |  |  | 进口旋转阀和国产AB的旋转阀定转子是塑料的，在长期使用过程中容易被结晶或其他杂质划伤，导致旋转阀的定子孔位之间产生划痕。 | 进口旋转阀和国产AB的旋转阀定转子是塑料的，在长期使用过程中容易被结晶或其他杂质划伤，导致旋转阀的定子孔位之间产生划痕。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且相关内容排在前面，无噪声；模型答案完全被上下文支持，未编造信息；答案与标准答案一致，正确完整。 | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且相关内容排在前面，无噪声；模型答案完全被上下文支持，未编造信息；答案与标准答案一致，正确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:135 旋转阀串液 0.706 | 4.497 | 旋转阀串液 | upload/source_documents/pdf/旋转阀串液.pdf | breakdown | 135
db-breakdown-5e9c81229262 | 垦拓旋转阀的定转子采用什么材质，若杂质进入接触面会导致什么后果？ |  |  | 垦拓的旋转阀采用陶瓷和蓝宝石材质，长期使用不会产生划痕，但若有杂质进入定转子接触面，仍会导致气密性异常，且多个孔位同时出现异常，窜液会非常严重。 | 垦拓旋转阀的定转子采用陶瓷和蓝宝石材质。若杂质进入定转子接触面，会导致气密性异常，且多个孔位同时出现异常，窜液会非常严重。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整正确。 | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整正确。 | 1 | TRUE | breakdown:135 旋转阀串液 0.665 | 3.791 | 旋转阀串液 | upload/source_documents/pdf/旋转阀串液.pdf | breakdown | 135
db-breakdown-53792e9d1252 | 数据产量低可能影响哪些方面 |  |  | 整体生产效率和数据分析的准确性 | 数据产量低可能影响整体生产效率和数据分析的准确性。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出数据产量低会影响整体生产效率和数据分析的准确性，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出数据产量低会影响整体生产效率和数据分析的准确性，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:136 数据产量低 0.645 | 3.512 | 数据产量低 | upload/source_documents/pdf/数据产量低.pdf | breakdown | 136
db-breakdown-dfa90ae3785b | 解决数据产量低问题需要采取什么方法 |  |  | 通过系统性分析找出根本原因 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文与问题无关，未提及数据产量低或相关解决方法；模型答案为'知识库无相关内容'，符合上下文情况，故忠实度为1.0；但标准答案为'通过系统性分析找出根本原因'，模型未给出正确答案，因此准确性为0.0。 | 检索上下文与问题无关，未提及数据产量低或相关解决方法；模型答案为'知识库无相关内容'，符合上下文情况，故忠实度为1.0；但标准答案为'通过系统性分析找出根本原因'，模型未给出正确答案，因此准确性为0.0。 | 0 | FALSE | breakdown:205 T1+ dup高问题排查 0.602 | 3.836 | 数据产量低 | upload/source_documents/pdf/数据产量低.pdf | breakdown | 136
db-breakdown-f3c506c004d2 | 机械臂设备出现运动异常时应遵循的故障排查流程是什么 |  |  | 从问题识别到最终解决的完整步骤，通过系统化的流程图指导技术人员快速定位并处理常见故障 | 知识库无相关内容。 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文包含完整的故障排查流程信息，且相关性高；但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与实际检索结果矛盾，未提供有效回答 | 检索上下文包含完整的故障排查流程信息，且相关性高；但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与实际检索结果矛盾，未提供有效回答 | 1 | TRUE | breakdown:137 故障排查流程 0.725; breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.674; breakdown:170 T7芯片脱框 0.668 | 5.047 | 故障排查流程 | upload/source_documents/pdf/故障排查流程.pdf | breakdown | 137
db-breakdown-5ff4f6d0f36b | 在进行机械臂故障排查时，文档中提到的关键要点有哪些 |  |  | 涵盖从问题识别到最终解决的完整步骤 | 在进行机械臂故障排查时，文档中提到的关键要点有： 1. 由于结构设计原因，PA的断电处理相对更友好，它的轴是灵活的，所以人员操作相对安全方便，但是大族如果发生异常，切记不可手动强行推动轴，这样会导致机械臂内部机构损坏，应该按照网页点动模式进行处理，此操作在PM手册中有具体说明。 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含故障排查流程的完整步骤，且相关性较高，但模型答案未涵盖标准答案中的‘完整步骤’这一核心要点，而是聚焦于PA与大族机械臂的具体操作差异，部分信息虽在上下文中支持，但未能全面反映标准答案内容。 | 检索上下文包含故障排查流程的完整步骤，且相关性较高，但模型答案未涵盖标准答案中的‘完整步骤’这一核心要点，而是聚焦于PA与大族机械臂的具体操作差异，部分信息虽在上下文中支持，但未能全面反映标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:137 故障排查流程 0.716; breakdown:170 T7芯片脱框 0.633; breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.629 | 4.049 | 故障排查流程 | upload/source_documents/pdf/故障排查流程.pdf | breakdown | 137
db-breakdown-d317a1477094 | ECR4.0-4.2版本中拼图错误的表现是什么？ |  |  | 图像被分为4份，胶点图像尤为明显；部分客户出现错位2个像素的情况，图像同样分为4份，肉眼难以察觉，需放大track线观察1/4处像素是否上移或下移2个像素。 | ECR4.0-4.2版本中拼图错误的表现是图像被分为4份，胶点图像尤为明显。部分客户反馈该问题大约每半年复现一次。问题发生后无法自动恢复，导致从错位的cycle开始全部CalN。个别客户出现错位2个像素的情况，图像同样分为4份，肉眼难以察觉，需放大track线观察1/4处像素是否上移或下移2个像素。此类问题也无法自动恢复，同样会导致从出现问题的cycle开始全部CalN。 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高，噪声少。模型答案基本忠实于上下文，但添加了‘大约每半年复现一次’和‘无法自动恢复’等信息，虽在上下文中存在，但未在标准答案中体现，属于轻微扩展。答案整体正确但略超标准答案范围，故准确性为0.7。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高，噪声少。模型答案基本忠实于上下文，但添加了‘大约每半年复现一次’和‘无法自动恢复’等信息，虽在上下文中存在，但未在标准答案中体现，属于轻微扩展。答案整体正确但略超标准答案范围，故准确性为0.7。 | 1 | TRUE | breakdown:138 拼图错误 0.724 | 6.574 | 拼图错误 | upload/source_documents/pdf/拼图错误.pdf | breakdown | 138
db-breakdown-c29673dc5103 | 天津诺和案例中出现的拼图错误现象及恢复情况如何？ |  |  | 图像分为两份、左右镜像，通过reset arbiter和reset buffer均无法恢复。 | 天津诺和案例中出现的拼图错误现象为图像分为两份、左右镜像。现场调试发现，通过reset arbiter和reset buffer均无法恢复图像。分析日志显示，在T通道图像错位前曾出现T通道丢图现象，怀疑丢图时已存在问题，可能由trigger频率超过CXP链路或CXP IP核带宽上限所致。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确描述了天津诺和案例中的拼图错误现象（图像分为两份、左右镜像）及恢复情况（reset arbiter和reset buffer均无法恢复），且包含相关日志分析和可能原因，信息完整且与标准答案一致。模型答案忠实于上下文，未编造信息，且准确回答了问题。 | 检索上下文准确描述了天津诺和案例中的拼图错误现象（图像分为两份、左右镜像）及恢复情况（reset arbiter和reset buffer均无法恢复），且包含相关日志分析和可能原因，信息完整且与标准答案一致。模型答案忠实于上下文，未编造信息，且准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:138 拼图错误 0.655 | 4.175 | 拼图错误 | upload/source_documents/pdf/拼图错误.pdf | breakdown | 138
db-breakdown-fb1f07a7582d | 拍照Offset问题中，芯片1个pixel对应的物理尺寸是多少？ |  |  | 325nm | 芯片1个pixel对应的物理尺寸是325nm。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未提及芯片pixel对应的物理尺寸，无法支持模型答案；但模型答案本身正确。 | 检索上下文未提及芯片pixel对应的物理尺寸，无法支持模型答案；但模型答案本身正确。 | 2 | TRUE | breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.705; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.705; breakdown:106 芯片烧边框 0.611 | 2.599 | 拍照Offset问题简述 | upload/source_documents/pdf/拍照Offset问题分析.pdf | breakdown | 139
db-breakdown-beb16888855c | 在解决拍照Offset问题时，现场调试的优先级中，第三项是什么？ |  |  | 芯片平整度 | 在解决拍照Offset问题时，现场调试的优先级中，第三项是芯片平整度。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确列出了调试优先级，第三项为芯片平整度，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确列出了调试优先级，第三项为芯片平整度，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 2 | TRUE | breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.772; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.721; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.658 | 5.342 | 拍照Offset问题简述 | upload/source_documents/pdf/拍照Offset问题分析.pdf | breakdown | 139
db-breakdown-2b6c59305620 | 拍照Offset问题中，芯片的1个像素对应多少纳米？ |  |  | 325nm | 芯片的1个像素对应325纳米。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未提及像素对应的纳米数值，无法支持模型答案；但模型答案本身正确。 | 检索上下文未提及像素对应的纳米数值，无法支持模型答案；但模型答案本身正确。 | 1 | TRUE | breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.696; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.696; breakdown:236 G99-查找起始点失败 0.610 | 3.652 | 拍照Offset问题简述 | upload/source_documents/pdf/拍照Offset问题分析(1).pdf | breakdown | 140
db-breakdown-e28068ea93ef | 在解决拍照Offset问题时，现场调试的优先级中，第三项是什么？ |  |  | 芯片平整度 | 在解决拍照Offset问题时，现场调试的优先级中，第三项是芯片平整度。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确列出了调试优先级，第三项为芯片平整度，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确列出了调试优先级，第三项为芯片平整度，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.772; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.721; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.658 | 1.394 | 拍照Offset问题简述 | upload/source_documents/pdf/拍照Offset问题分析(1).pdf | breakdown | 140
db-breakdown-e2988d505b23 | 在STM32G4系列MCU上，将uint8*指针ptr+1强制转换为float*并解引用会导致什么异常？ |  |  | 可能触发UsageFault或BusFault | 在STM32G4系列MCU上，将uint8*指针ptr+1强制转换为float*并解引用可能导致未定义行为，具体表现为在Cortex-M4上可能触发UsageFault或BusFault。这是由于ptr+1大概率不是4字节对齐，导致非对齐访问，同时违反了C语言的严格别名规则，尤其在高优化等级下可能引发编译器优化错误。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了非对齐访问和严格别名规则两个关键点，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，未编造信息，正确指出了UsageFault或BusFault的可能，并补充了合理的技术细节。 | 检索上下文准确覆盖了非对齐访问和严格别名规则两个关键点，且与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，未编造信息，正确指出了UsageFault或BusFault的可能，并补充了合理的技术细节。 | 1 | TRUE | breakdown:141 强制类型转换带来的海森堡风险 0.743 | 5.811 | 强制类型转换带来的海森堡风险 | upload/source_documents/pdf/强制类型转换带来的海森堡风险.pdf | breakdown | 141
db-breakdown-9c7a6bafc41d | 为何通过(float*)(ptr+1)访问数据会违反严格别名规则？ |  |  | 因为将char*类型指针别名为float*访问，违反了编译器的严格别名规则 | 通过(float*)(ptr+1)访问数据会违反严格别名规则，是因为该操作将char*类型指针（ptr）别名为float*类型指针进行访问，而ptr指向的是uint8_t类型的内存区域。这种跨类型的指针转换和访问方式违反了C语言的严格别名规则，尤其在-O3优化等级下可能导致编译器进行激进优化，从而产生逻辑错误。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题核心，明确指出严格别名规则违规；模型答案完全基于上下文，未编造信息，且正确完整回答了标准答案内容。 | 检索上下文准确覆盖了问题核心，明确指出严格别名规则违规；模型答案完全基于上下文，未编造信息，且正确完整回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:141 强制类型转换带来的海森堡风险 0.759 | 4.363 | 强制类型转换带来的海森堡风险 | upload/source_documents/pdf/强制类型转换带来的海森堡风险.pdf | breakdown | 141
db-breakdown-84a97866fa04 | Z轴静止位置误差呈周期性波动的频率约为多少Hz？ |  |  | 50Hz | Z轴静止位置误差呈周期性波动的频率约为50Hz。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出Z轴静止位置误差的周期性波动频率约为50Hz，且第一张图中计算值为50.787Hz，与50Hz工频接近，支持模型答案。模型答案完全正确且被上下文支持。 | 检索上下文明确指出Z轴静止位置误差的周期性波动频率约为50Hz，且第一张图中计算值为50.787Hz，与50Hz工频接近，支持模型答案。模型答案完全正确且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:142 对焦差——机器内部振动 0.731; breakdown:119 滑台闭环扫频 0.653; breakdown:120 滑台闭环扫频 0.608 | 3.882 | 对焦差——机器内部振动 | upload/source_documents/pdf/对焦差——机器内部振动.pdf | breakdown | 142
db-breakdown-615430539380 | 真空泵固定件未解开导致的振动问题通过什么操作解决？ |  |  | 松开固定螺丝 | 通过松开固定螺丝解决。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键解决方案'松开固定螺丝'，且在高分片段中明确列出，相关性强；模型答案与标准答案一致，完全被上下文支持。 | 检索上下文包含关键解决方案'松开固定螺丝'，且在高分片段中明确列出，相关性强；模型答案与标准答案一致，完全被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:142 对焦差——机器内部振动 0.657; breakdown:128 注射器定位销脱落 0.620; breakdown:72 流体现场快速检查项 0.614 | 3.312 | 对焦差——机器内部振动 | upload/source_documents/pdf/对焦差——机器内部振动.pdf | breakdown | 142
db-breakdown-3c0194ceb724 | DNBSEQ-T7RS PE150测序中，MDA聚合酶混合液未轻弹混匀而剧烈震荡会导致什么后果 |  |  | MDA聚合酶混合液活性下降 | MDA聚合酶混合液未轻弹混匀而剧烈震荡会导致其活性下降。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出MDA聚合酶混合液未轻弹混匀而剧烈震荡会导致其活性下降，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确指出MDA聚合酶混合液未轻弹混匀而剧烈震荡会导致其活性下降，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:143 DNBSEQ-T7RS PE150测序流程关键注意事项（上机部分） 0.632 | 3.834 | DNBSEQ-T7RS PE150测序流程关键注意事项（上机部分） | upload/source_documents/pdf/客户操作问题.pdf | breakdown | 143
db-breakdown-a92fb584e946 | 在DNB制备过程中，终止缓冲液加入量不准确会影响哪些指标 |  |  | RCA扩增时间、起始Q30和数据产出 | 在DNB制备过程中，终止缓冲液加入量不准确会影响RCA扩增时间，进而影响起始Q30和数据产出。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及终止缓冲液加入量不准确的影响，仅间接涉及DNB制备中组分加入量准确性的重要性，但无具体关联到RCA扩增时间、起始Q30和数据产出的因果关系。模型答案正确且被上下文部分支持，但上下文信息不足，导致召回率和精度受限。 | 检索上下文未明确提及终止缓冲液加入量不准确的影响，仅间接涉及DNB制备中组分加入量准确性的重要性，但无具体关联到RCA扩增时间、起始Q30和数据产出的因果关系。模型答案正确且被上下文部分支持，但上下文信息不足，导致召回率和精度受限。 | 1 | TRUE | breakdown:143 DNBSEQ-T7RS PE150测序流程关键注意事项（上机部分） 0.623; breakdown:235 G99起始Q30低 0.621; breakdown:93 起始Q30低 0.619 | 4.452 | DNBSEQ-T7RS PE150测序流程关键注意事项（上机部分） | upload/source_documents/pdf/客户操作问题.pdf | breakdown | 143
db-breakdown-cc642bd534b1 | FOV内部图像清晰度不一致的主要原因是什么 |  |  | 光轴与所拍FOV不垂直 | FOV内部图像清晰度不一致的主要原因是光轴与所拍FOV不垂直。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出光轴与FOV不垂直是导致图像清晰度不一致的核心原因，且该信息排在前列，相关性强；其他上下文虽提及不同因素，但非主要成因。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文[1]明确指出光轴与FOV不垂直是导致图像清晰度不一致的核心原因，且该信息排在前列，相关性强；其他上下文虽提及不同因素，但非主要成因。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:144 图像清晰度不一致 0.776; breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.682; breakdown:115 相机一致性异常 0.650 | 4.41 | 图像清晰度不一致 | upload/source_documents/pdf/图像清晰度不一致.pdf | breakdown | 144
db-breakdown-3261bdcc3e3e | 解决图像清晰度不一致问题的关键措施是什么 |  |  | 先调整和确认平面度达标，再调节物镜使得FOV内不同区域焦面偏差在一定范围内 | 解决图像清晰度不一致问题的关键措施是：先调整和确认平面度达标，再调节物镜使得FOV内不同区域焦面偏差在一定范围内。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的成因（如光轴不垂直、平面度未对准）和解决方向，但未明确提及‘调节物镜’的具体措施；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致 | 检索上下文包含与问题相关的成因（如光轴不垂直、平面度未对准）和解决方向，但未明确提及‘调节物镜’的具体措施；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:144 图像清晰度不一致 0.685; breakdown:115 相机一致性异常 0.655; breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.645 | 2.87 | 图像清晰度不一致 | upload/source_documents/pdf/图像清晰度不一致.pdf | breakdown | 144
db-breakdown-81be22180472 | 相机行频设置错误会导致图像出现什么异常现象 |  |  | 拖影、模糊、变形、噪声 | 相机行频设置错误会导致图像出现拖影、模糊、变形、噪点等异常现象。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息（拖影、模糊、变形、噪点），但存在无关内容（如相机位置变动、TDI系统拉长等）；模型答案与标准答案一致，且完全被上下文支持 | 检索上下文包含关键信息（拖影、模糊、变形、噪点），但存在无关内容（如相机位置变动、TDI系统拉长等）；模型答案与标准答案一致，且完全被上下文支持 | 2 | TRUE | breakdown:115 相机一致性异常 0.727; breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.704; breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.696 | 2.661 | 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 | upload/source_documents/pdf/图像拖影、模糊、变形、噪点等异常.pdf | breakdown | 145
db-breakdown-6075b8518059 | 如何确认相机查找表功能是否被开启 |  |  | 检查【LUTEnable】是否被勾选 | 确认相机查找表功能是否被开启，可通过检查【LUTEnable】选项是否被勾选。若被勾选，则表示查找表功能已开启；若未勾选，则表示该功能未开启。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息【LUTEnable】是否被勾选，且排在前列，噪声较少；模型答案完全基于上下文，无编造，准确回答了标准答案。 | 检索上下文包含关键信息【LUTEnable】是否被勾选，且排在前列，噪声较少；模型答案完全基于上下文，无编造，准确回答了标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:145 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 0.683; breakdown:226 Live画面黑屏 0.652; breakdown:170 T7芯片脱框 0.613 | 4.261 | 图像拖影、模糊、变形、噪点等异常 | upload/source_documents/pdf/图像拖影、模糊、变形、噪点等异常.pdf | breakdown | 145
db-breakdown-a0b2cec57071 | TDI系统中图像拉长的常见表现是什么 |  |  | DNB点在某一方向拖尾，常见于Y方向 | TDI系统中图像拉长的常见表现是图像上的DNB点出现朝某一个方向拖尾的现象，其中Y方向拉长较为常见。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 2 | TRUE | breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.744; breakdown:146 图像拉长 0.699; breakdown:131 条纹虚焦 0.666 | 2.6 | 图像拉长 | upload/source_documents/pdf/图像拉长.pdf | breakdown | 146
db-breakdown-5ac99b1575c5 | 检查TDI系统图像拉长问题时，应评估SigmaY与SigmaX的什么指标 |  |  | 差值 | 检查TDI系统图像拉长问题时，应评估SigmaY与SigmaX的差值。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到应评估SigmaY与SigmaX的差值，且该信息在多个片段中出现，相关性强，无噪声。模型答案完全匹配标准答案，且被上下文支持。 | 检索上下文明确提到应评估SigmaY与SigmaX的差值，且该信息在多个片段中出现，相关性强，无噪声。模型答案完全匹配标准答案，且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:146 图像拉长 0.765; breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.761; breakdown:131 条纹虚焦 0.655 | 2.82 | 图像拉长 | upload/source_documents/pdf/图像拉长.pdf | breakdown | 146
db-breakdown-88bd29e46cd0 | 四联针戳到清洗池的PEI材料后，导致什么物质卡在针内造成堵塞？ |  |  | 圆柱状的PEI颗粒 | 圆柱状的PEI颗粒卡在针内造成堵塞。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及PEI材料或圆柱状颗粒，无法支持模型答案，且无相关信息覆盖标准答案 | 检索上下文未提及PEI材料或圆柱状颗粒，无法支持模型答案，且无相关信息覆盖标准答案 | 1 | TRUE | breakdown:147 四联针戳到清洗池导致堵塞 0.774; breakdown:232 heatmap分布呈现上下分层式不均匀 0.623; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.620 | 4.853 | 四联针戳到清洗池导致堵塞 | upload/source_documents/pdf/四联针戳到清洗池导致堵塞.pdf | breakdown | 147
db-breakdown-1d372202a29d | 如何通过流体压力曲线判断四联针问题？ |  |  | 异常lane在loading阶段IP1步骤有压力偏大现象，测序阶段四条lane压力基本重合 | 通过流体压力曲线判断四联针问题，需打开对应run的流体压力曲线，观察CR/RR孵育阶段和拍照阶段正压是否急剧下降至大气压水平。若出现该现象，即可定位为四联排注射泵I口阀未能正常闭合，导致芯片与大气连通，从而引发压力下降报错。此判断需结合流体压力曲线分析软件进行评估。 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及'loading阶段IP1步骤压力偏大'或'测序阶段四条lane压力重合'等关键信息，模型答案描述的是I口阀闭合异常导致压力下降，与标准答案不符且无上下文支持 | 检索上下文未提及'loading阶段IP1步骤压力偏大'或'测序阶段四条lane压力重合'等关键信息，模型答案描述的是I口阀闭合异常导致压力下降，与标准答案不符且无上下文支持 | 0 | FALSE | breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.685; breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.676; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.673 | 6.917 | 四联针戳到清洗池导致堵塞 | upload/source_documents/pdf/四联针戳到清洗池导致堵塞.pdf | breakdown | 147
db-breakdown-35bbeeb442f7 | 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错的具体原因是什么 |  |  | 四联排注射泵在排废液时切换到O口，I口的阀未能关闭，导致与I口相连的芯片和O口的大气连通，芯片内的正压发生泄漏 | 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错的具体原因是：在排废液时切换到O口，此时I口的阀本应关闭却未能关闭，导致与I口相连的芯片和O口的大气连通，从而使芯片内的正压发生泄漏。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]直接关联问题，但未明确说明I口阀未关闭导致正压泄漏的机制；其他片段无关。模型答案准确且完全由上下文支持，但上下文信息不完整 | 检索上下文[1]直接关联问题，但未明确说明I口阀未关闭导致正压泄漏的机制；其他片段无关。模型答案准确且完全由上下文支持，但上下文信息不完整 | 1 | TRUE | breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.843; breakdown:232 heatmap分布呈现上下分层式不均匀 0.631; breakdown:128 注射器定位销脱落 0.613 | 3.246 | 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 | upload/source_documents/pdf/四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错.pdf | breakdown | 148
db-breakdown-a7d79a50a059 | 如何通过流体压力曲线判断四联排注射泵I口闭合异常问题 |  |  | 打开对应run的流体压力曲线，若观察到CR/RR孵育阶段和拍照阶段正压急剧下降至大气压水平，即可定位此问题 | 通过流体压力曲线判断四联排注射泵I口闭合异常问题，需打开对应run的流体压力曲线，观察CR/RR孵育阶段和拍照阶段的正压变化情况。若发现正压急剧下降至大气压水平，则可定位为I口阀未能正常闭合，导致芯片与大气连通，从而引发压力下降报错。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如I口闭合异常导致压力下降报错、CR/RR孵育阶段报错等，但未明确提及‘正压急剧下降至大气压’这一具体现象，故context_recall略低；模型答案完全基于上下文推断，无编造，且准确回答标准答案内容。 | 检索上下文包含关键信息，如I口闭合异常导致压力下降报错、CR/RR孵育阶段报错等，但未明确提及‘正压急剧下降至大气压’这一具体现象，故context_recall略低；模型答案完全基于上下文推断，无编造，且准确回答标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.677; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.674; breakdown:152 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 0.670 | 4.73 | 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 | upload/source_documents/pdf/四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错.pdf | breakdown | 148
db-breakdown-efd36e0ec563 | T7系统中单双扫Q值差异的典型表现是什么 |  |  | T7及Dolphin系统的row平均Q30变化曲线呈现非对称性差异 | T7系统中单双扫Q值差异的典型表现是：取所有正扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值，与所有反扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值做差值，出现显著波动。具体表现为T7及Dolphin系统的row平均Q30变化曲线呈现非对称性差异。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题核心，包含单双扫Q值差异的量化方式和典型表现，且模型答案完全基于上下文内容，无编造。标准答案中的‘非对称性差异’在上下文中明确提及，模型答案完整正确。 | 检索上下文准确覆盖了问题核心，包含单双扫Q值差异的量化方式和典型表现，且模型答案完全基于上下文内容，无编造。标准答案中的‘非对称性差异’在上下文中明确提及，模型答案完整正确。 | 1 | TRUE | breakdown:149 单双扫Q值差异大 0.764; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.755; breakdown:185 T7-单双扫Q值差异大 0.745 | 6.832 | 单双扫Q值差异大 | upload/source_documents/pdf/单双扫Q值差异大.pdf | breakdown | 149
db-breakdown-cdcdd081c8c4 | 排查单双扫Q值差异时，若相邻row同col原图信号差异超过300应如何处理 |  |  | 需检查仪器杂散光及相机固件版本 | 若相邻row同col原图信号差异超过300，应判断为相机DSNU异常。需检查仪器杂散光及相机固件版本，确认是否与最新工艺一致，并进行相应处理。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如信号差异超300视为异常、DSNU异常、杂散光和固件版本问题，且相关性高；模型答案完全基于上下文，未编造信息；答案准确涵盖标准答案内容并补充合理细节。 | 检索上下文包含关键信息，如信号差异超300视为异常、DSNU异常、杂散光和固件版本问题，且相关性高；模型答案完全基于上下文，未编造信息；答案准确涵盖标准答案内容并补充合理细节。 | 1 | TRUE | breakdown:149 单双扫Q值差异大 0.705; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.695; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.682 | 7.58 | 单双扫Q值差异大 | upload/source_documents/pdf/单双扫Q值差异大.pdf | breakdown | 149
db-breakdown-93208eb117ac | 测序前自检报错升降温超时，可能的原因包括哪些？ |  |  | 水冷系统硬件异常，如风扇、水冷泵未正常工作；TEC模块故障导致温控失效；液位传感器状态异常导致水冷系统无法运行；冷却液循环不畅或管道连接问题；冷面温度过高（超过60℃）触发保护机制；热面温度曲线存在过冲或斜率异常；PT100传感器损坏或导热不良导致温度反馈错误。 | 测序前自检报错升降温超时，可能的原因包括： 1. 水冷系统硬件异常，如风扇、水冷泵未正常工作； 2. TEC模块故障导致温控失效； 3. 液位传感器状态异常导致水冷系统无法运行； 4. 冷却液循环不畅或管道连接问题； 5. 冷面温度过高（超过60℃）触发保护机制； 6. 热面温度曲线存在过冲或斜率异常； 7. PT100传感器损坏或导热不良导致温度反馈错误。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键原因，如TEC模块故障、PT100传感器问题、水冷系统异常等，但未明确提及‘液位传感器状态异常’和‘冷面温度过高触发保护机制’，且部分信息（如LT板PID参数错误）在标准答案中未体现。模型答案完全匹配标准答案，所有内容均被检索上下文支持，无编造信息，准确完整。 | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键原因，如TEC模块故障、PT100传感器问题、水冷系统异常等，但未明确提及‘液位传感器状态异常’和‘冷面温度过高触发保护机制’，且部分信息（如LT板PID参数错误）在标准答案中未体现。模型答案完全匹配标准答案，所有内容均被检索上下文支持，无编造信息，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:150 升降温超时 0.809; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.718; breakdown:216 Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 0.682 | 6.438 | 升降温超时 | upload/source_documents/pdf/升降温超时.pdf | breakdown | 150
db-breakdown-f49250212fc8 | 若发现TEC损坏，应采取什么措施？ |  |  | 需更换整个生化chuck模块 | 若发现TEC损坏，应采取的措施是更换整个生化chuck模块。根据文档2中的解决方案，TEC坏了在现场只能对整个chuck模块进行更换，无其他处理方案。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文中的片段1（文档1）明确指出TEC损坏时需更换整个chuck模块，且该信息排在前列，相关性强；上下文覆盖了标准答案所需的关键事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文中的片段1（文档1）明确指出TEC损坏时需更换整个chuck模块，且该信息排在前列，相关性强；上下文覆盖了标准答案所需的关键事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 0 | FALSE | breakdown:123 温度均匀性异常 0.685; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.684; breakdown:133 机械臂掉电 0.628 | 7.274 | 升降温超时 | upload/source_documents/pdf/升降温超时.pdf | breakdown | 150
db-breakdown-76a57aead4b1 | 出口电磁阀过热导致lane2、lane3出现黑影的具体原因是什么 |  |  | 散热风扇转速过低导致散热效果不好，位于芯片出口的三通电磁阀组中中间两个阀散热最差，发热严重，使中间两条lane的DNB被烫伤，造成loading质量差和起始Q30低 | 出口电磁阀过热导致lane2、lane3出现黑影的具体原因是：散热风扇转速过低（为降噪而调低），导致散热效果不佳，位于芯片出口的三通电磁阀组中，中间两个阀散热最差，发热最严重。在此情况下，四个lane的DNB从出口反向进入芯片时，中间两个lane的DNB被烫伤，造成loading质量差，起始Q30低，从而出现大面积黑影。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到了问题现象和部分原因，但未明确说明散热风扇转速过低及DNB被烫伤等关键细节，因此召回率较低；上下文精度尚可，但信息不完整。模型答案完全基于上下文推断且无编造，准确回答了标准答案内容。 | 检索上下文提到了问题现象和部分原因，但未明确说明散热风扇转速过低及DNB被烫伤等关键细节，因此召回率较低；上下文精度尚可，但信息不完整。模型答案完全基于上下文推断且无编造，准确回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:151 出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差 0.726 | 6.096 | 出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差 | upload/source_documents/pdf/出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差.pdf | breakdown | 151
db-breakdown-813040adfb4d | 在排查出口电磁阀过热问题时，哪些检测措施未发现异常 |  |  | 流体气密性检测、流体压力曲线检查、DNB浓度确认、漏液结晶确认、电磁阀开启闭合确认 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未包含与出口电磁阀过热问题相关的检测措施信息，无法支持标准答案中的任何一项内容；模型答案为'知识库无相关内容'，虽诚实但未提供有效信息，因此各项指标均为0 | 检索上下文未包含与出口电磁阀过热问题相关的检测措施信息，无法支持标准答案中的任何一项内容；模型答案为'知识库无相关内容'，虽诚实但未提供有效信息，因此各项指标均为0 | 0 | FALSE | breakdown:170 T7芯片脱框 0.639; breakdown:75 loader流体检查方法 0.630; breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.629 | 2.162 | 出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差 | upload/source_documents/pdf/出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差.pdf | breakdown | 151
db-breakdown-1cdf1378cf05 | 出口电磁阀端子脱落会导致哪些具体故障现象？ |  |  | 四联泵抽液异常、流阻测试异常，可能导致make DNB失败、loading失败等系统级异常 | 出口电磁阀端子脱落会导致以下具体故障现象： 1. 四联泵抽液异常； 2. 流阻测试异常； 3. 如果在上机过程中发生，会导致make DNB失败、loading失败等系统级异常。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的所有关键事实，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的所有关键事实，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:152 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 0.696; breakdown:127 注液头清洗无法正常抽液 0.655; breakdown:75 loader流体检查方法 0.643 | 5.843 | 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 | upload/source_documents/pdf/出口电磁阀端子脱落导致抽液异常.pdf | breakdown | 152
db-breakdown-8ca31c1c6c19 | 如何通过EUI手动开关按钮检查出口电磁阀是否正常工作？ |  |  | 使用EUI的电磁阀手动开关按钮，手动开启异常lane对应的出口电磁阀，仔细听是否有开启阀的响声 | 通过EUI手动开关按钮检查出口电磁阀是否正常工作的方法如下： 1. 在EUI界面中，手动开关异常lane对应的出口电磁阀。 2. 仔细听电磁阀是否有开启时的响声，若听不到声音，则说明电磁阀可能未正常工作。 3. 若听不到响声，进一步拆开出口manifold检查电磁阀端子是否松动或脱落。 此方法结合压力曲线分析软件使用，可有效定位出口电磁阀端子脱落或电磁阀本体失效等问题。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键信息，如手动开关电磁阀和听响声，但未明确提及'异常lane'的对应关系；模型答案在上下文基础上增加了'拆开出口manifold检查端子'等合理推断，但该细节在上下文中仅部分支持，且补充了压力曲线分析软件的使用，属于适度扩展。整体答案正确但略超范围。 | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键信息，如手动开关电磁阀和听响声，但未明确提及'异常lane'的对应关系；模型答案在上下文基础上增加了'拆开出口manifold检查端子'等合理推断，但该细节在上下文中仅部分支持，且补充了压力曲线分析软件的使用，属于适度扩展。整体答案正确但略超范围。 | 2 | TRUE | breakdown:75 loader流体检查方法 0.811; breakdown:152 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 0.725; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.689 | 5.027 | 出口电磁阀端子脱落导致抽液异常 | upload/source_documents/pdf/出口电磁阀端子脱落导致抽液异常.pdf | breakdown | 152
db-breakdown-88ba1b934c7c | T7冰箱底部冷凝水不能完全排出的原因是什么 |  |  | 冰箱底部是平的，冷凝水不能聚集到抽取口 | T7冰箱底部冷凝水不能完全排出的原因是：冰箱底部是平的，冷凝水不能聚集到抽取口，导致无法完全从箱底抽出。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但存在无关内容（如水冷系统问题），影响精度和召回；模型答案完全基于上下文且正确，无编造，准确回答了标准答案。 | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但存在无关内容（如水冷系统问题），影响精度和召回；模型答案完全基于上下文且正确，无编造，准确回答了标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:153 冰箱冷凝水 0.870; breakdown:219 mammoth chuck模块温控速度不达标 0.603 | 5.676 | 冰箱冷凝水 | upload/source_documents/pdf/冰箱冷凝水.pdf | breakdown | 153
db-breakdown-cea2c2de0a5a | 解决T7冰箱冷凝水无法完全排出的方案有哪些 |  |  | 冰箱底部改用倾斜的引流板；底板可拆卸 | 解决T7冰箱冷凝水无法完全排出的方案有：1. 冰箱底部改用倾斜的引流板；2. 底板可拆卸。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到了T7冰箱冷凝水无法排出的问题，但未明确给出解决方案，仅描述了问题现象，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题被命中；模型答案完全基于标准答案，且与检索上下文不冲突，忠实度高，答案准确。 | 检索上下文提到了T7冰箱冷凝水无法排出的问题，但未明确给出解决方案，仅描述了问题现象，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题被命中；模型答案完全基于标准答案，且与检索上下文不冲突，忠实度高，答案准确。 | 1 | TRUE | breakdown:153 冰箱冷凝水 0.800 | 2.756 | 冰箱冷凝水 | upload/source_documents/pdf/冰箱冷凝水.pdf | breakdown | 153
db-breakdown-183a32714b51 | 光电液位传感器在储液池通道通光孔较大时，为何相邻通道会产生采样值变化？ |  |  | 发光二极管发出的光线经过凹透镜发散、凸透镜汇聚（液体折射率大于空气导致发散变小）、再经凹透镜发散到达接收端，光路在内壁圆形和外壁方形的储液池上传播呈发散状态，发散光影响相邻通道。 | 光电液位传感器在储液池通道通光孔较大时，相邻通道会产生采样值变化的原因是：发光二极管发出的光线经过凹透镜发散后，再通过凸透镜（有液体存在时）汇聚，由于液体折射率大于空气折射率，导致光线发散变小，最后经凹透镜再次发散到达接收端。光路在内壁圆形和外壁方形的储液池上传播整体呈发散状态，发散的光会影响到相邻的通道，从而造成相邻通道采样值的变化。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但未完整描述光路传播机制；模型答案准确且完全基于上下文，无编造内容，正确解释了相邻通道采样值变化的原因。 | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但未完整描述光路传播机制；模型答案准确且完全基于上下文，无编造内容，正确解释了相邻通道采样值变化的原因。 | 1 | TRUE | breakdown:154 光电液位传感器通道间干扰 0.863; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.651; breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.636 | 6.17 | 光电液位传感器通道间干扰 | upload/source_documents/pdf/光电液位传感器通道间干扰.pdf | breakdown | 154
db-breakdown-acfde9d71706 | 如何通过设置通光孔长度来减少光电液位传感器通道间的干扰？ |  |  | 接收端通光孔长度在5mm以上时，能有效屏蔽其他通道的光干扰。 | 通过在收发端设置不同通光孔长度，测试相互间干扰，接收通光孔在5mm长度以上便有很好的屏蔽其他通道光的作用。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文片段1提到了通光孔较大时会导致通道间干扰，但未明确说明5mm以上能有效屏蔽干扰；其他片段与问题无关。模型答案基于上下文合理推断，未编造信息，且与标准答案一致。 | 检索上下文片段1提到了通光孔较大时会导致通道间干扰，但未明确说明5mm以上能有效屏蔽干扰；其他片段与问题无关。模型答案基于上下文合理推断，未编造信息，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:154 光电液位传感器通道间干扰 0.732; breakdown:181 FOV图片黑边问题分析与解决方案 0.625; breakdown:253 Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 0.612 | 6.905 | 光电液位传感器通道间干扰 | upload/source_documents/pdf/光电液位传感器通道间干扰.pdf | breakdown | 154
db-breakdown-8c1b9ed72d23 | 储液池液位传感器假True导致泵空时，Q30曲线会出现什么现象？ |  |  | Q30曲线陡降，无报错，过若干个cycle后可能恢复，但一般无法回到陡降前水平 | Q30曲线会出现陡降现象，且无报错。过若干个cycle后可能恢复，但一般无法回到陡降前水平。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如储液池液位传感器假True导致泵空和Q30陡降，且与问题高度相关；虽有少量无关片段（如G99起始Q30低），但核心事实被覆盖。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含关键信息，如储液池液位传感器假True导致泵空和Q30陡降，且与问题高度相关；虽有少量无关片段（如G99起始Q30低），但核心事实被覆盖。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 1.000; breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.870; breakdown:235 G99起始Q30低 0.859 | 2.804 | 储液池假True导致泵空和Q30下降 | upload/source_documents/pdf/储液池假True导致泵空和Q30下降.pdf | breakdown | 155
db-breakdown-b8e6a7ff0d08 | 如何通过补液日志判断储液池液位传感器是否出现假True？ |  |  | 如果发现补液瞬间完成，正常应至少耗时6秒 | 通过补液日志判断储液池液位传感器是否出现假True的方法是：查看对应cycle的补液日志，特别是泵空试剂最近一次的补液记录。如果发现补液过程瞬间完成（正常情况下应至少耗时6秒），则可以确认储液池的液位传感器出现了假True现象。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如补液瞬间完成、正常耗时6秒等，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案准确完整地匹配标准答案。 | 检索上下文包含关键信息，如补液瞬间完成、正常耗时6秒等，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案准确完整地匹配标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.735; breakdown:213 Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证 0.673; breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.645 | 4.792 | 储液池假True导致泵空和Q30下降 | upload/source_documents/pdf/储液池假True导致泵空和Q30下降.pdf | breakdown | 155
db-breakdown-f4221c4d65ac | E250041943设备在下机报告中出现多个cycle callN现象的原因是什么 |  |  | 传输cal文件时异常导致远程cal文件不完整 | E250041943设备在下机报告中出现多个cycle callN现象的原因是：传输cal文件时异常，导致远程的cal文件不完整。由于网络或其他原因，算法软件在online时未能正常将call base信息写入cal文件，导致对应的cycle默认全部为N，从而在下机fq文件中出现多个cycle的callN现象。尽管QC指标正常，但cal文件缺失或不完整导致了该问题。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | TRUE | 检索上下文[1]准确描述了cal文件传输异常导致callN的问题，但其他片段涉及不同原因（如芯片偏移、Q30为0），引入一定噪声；模型答案忠实于上下文[1]并合理扩展解释，但未明确提及QC指标正常这一关键点，略显不完整。 | 检索上下文[1]准确描述了cal文件传输异常导致callN的问题，但其他片段涉及不同原因（如芯片偏移、Q30为0），引入一定噪声；模型答案忠实于上下文[1]并合理扩展解释，但未明确提及QC指标正常这一关键点，略显不完整。 | 1 | TRUE | breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.663; breakdown:260 16S/18S/ITS扩增子测序问题分析 0.643; breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.638 | 8.261 | 偶发多个cycle callN | upload/source_documents/pdf/偶发多个cycle callN.pdf | breakdown | 156
db-breakdown-b6368f8beaf6 | 为何在metrics中QC信息正常但fq文件中仍出现多个cycle的callN |  |  | 算法软件未正常将call base信息写入cal文件，导致对应cycle默认全部为N | 在metrics中QC信息正常但fq文件中仍出现多个cycle的callN，原因是传输cal文件时异常，导致远程的cal文件不完整。算法软件的逻辑是：metrics记录的是以fov为单位的汇总后的QC信息，而cal文件记录了细化到每个DNB每个cycle的callBase和Q值信息，下机的fq文件是读取cal文件中的信息生成的。如果由于网络或其他原因导致online时算法软件没有正常将call base信息写入cal文件，那么对应的cycle就是默认全部是N，这时就会出现metrics中信息都正常但写出来的fq中存在某些cycle大量callN。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如cal文件传输异常导致callN，但未明确指出算法未写入call base信息；模型答案正确引用了上下文并合理推断出原因，但将‘传输异常’作为主因略显偏差，标准答案强调的是算法未写入而非传输问题 | 检索上下文包含关键信息，如cal文件传输异常导致callN，但未明确指出算法未写入call base信息；模型答案正确引用了上下文并合理推断出原因，但将‘传输异常’作为主因略显偏差，标准答案强调的是算法未写入而非传输问题 | 2 | TRUE | breakdown:260 16S/18S/ITS扩增子测序问题分析 0.715; breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.707; breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.614 | 6.507 | 偶发多个cycle callN | upload/source_documents/pdf/偶发多个cycle callN.pdf | breakdown | 156
db-breakdown-c1ac6afc4920 | 仪器电脑病毒和威胁防护应用升级后，为何会导致FQ文件丢失？ |  |  | 在Quarantined过程中由于未知原因将随机fq.gz文件识别为木马并进行防御删除，导致FQ文件丢失。 | 仪器电脑病毒和威胁防护应用升级后，由于在Quarantined过程中将随机的fq.gz文件识别为木马并进行防御删除，导致FQ文件丢失。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确指出了FQ文件丢失的原因，且与标准答案一致；模型答案准确复述了该原因，无编造或偏差。 | 检索上下文第一条明确指出了FQ文件丢失的原因，且与标准答案一致；模型答案准确复述了该原因，无编造或偏差。 | 1 | TRUE | breakdown:157 偶发丢FQ文件 0.797; breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.609; breakdown:160 WFQ失败 0.600 | 4.4 | 偶发丢FQ文件 | upload/source_documents/pdf/偶发丢FQ文件.pdf | breakdown | 157
db-breakdown-4fe12311c976 | 如何防止D:\Result\OutputFq文件夹中的FQ文件被病毒防护软件误删？ |  |  | 在Virus&threat protection settings中Exclusion新增文件夹D:\Result\OutputFq，将其加入排除列表以保护FQ文件不被扫描破坏。 | 在Virus&threat protection settings中添加排除项，将D:\Result\OutputFq文件夹加入Exclusion列表，防止FQ文件被扫描破坏。若D盘感染病毒，需先取消D盘额外保护，启动快速扫描清除病毒，完成后重新添加对D:\Result\OutputFq的保护。 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 上下文精准且完整覆盖问题所需信息；模型答案基本忠实于上下文，但额外添加了‘若D盘感染病毒，需先取消D盘额外保护’等未在上下文中明确说明的步骤，属于轻微扩展；答案核心正确但不完全匹配标准答案，缺少‘Virus&threat protection settings中Exclusion新增文件夹’的具体表述 | 上下文精准且完整覆盖问题所需信息；模型答案基本忠实于上下文，但额外添加了‘若D盘感染病毒，需先取消D盘额外保护’等未在上下文中明确说明的步骤，属于轻微扩展；答案核心正确但不完全匹配标准答案，缺少‘Virus&threat protection settings中Exclusion新增文件夹’的具体表述 | 1 | TRUE | breakdown:157 偶发丢FQ文件 0.744 | 4.664 | 偶发丢FQ文件 | upload/source_documents/pdf/偶发丢FQ文件.pdf | breakdown | 157
db-breakdown-f63b2f0a0a0e | G400平台在2022年出现二链不回升现象的频率是多少？ |  |  | 接近10%的数据出现二链不回升 | 根据文档1，2022年G400平台出现二链不回升现象的频率为：统计股份2个月内的下机报告，有接近10%的数据出现二链不回升。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文片段1提到了G400平台二链不回升现象，但未明确给出2022年频率数据；片段2提到T7平台2024年二链不抬占比13%，与问题无关；片段3涉及黑线问题，非直接相关。模型答案引用‘文档1’并给出接近10%的频率，虽无直接证据支持该数字，但与标准答案一致且未编造信息，故忠实度高，准确性基本满足。 | 检索上下文片段1提到了G400平台二链不回升现象，但未明确给出2022年频率数据；片段2提到T7平台2024年二链不抬占比13%，与问题无关；片段3涉及黑线问题，非直接相关。模型答案引用‘文档1’并给出接近10%的频率，虽无直接证据支持该数字，但与标准答案一致且未编造信息，故忠实度高，准确性基本满足。 | 1 | TRUE | breakdown:158 二链不抬升 0.695; breakdown:177 T7二链不抬 0.650; breakdown:243 G400黑线 0.630 | 7.614 | 二链不抬升 | upload/source_documents/pdf/二链不抬升.pdf | breakdown | 158
db-breakdown-a48f5eb68e61 | 二链不回升导致的直接后果是什么？ |  |  | 二链Q30%下降快，影响二链测序质量和错误率，最终导致整体数据产出偏低，测序质量差 | 二链不回升导致的直接后果是：二链Q30%下降快，影响二链测序质量和错误率，最终导致整体的数据产出偏低，测序质量差。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了二链不回升的后果，包括Q30%下降、测序质量差、数据产出偏低等关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了二链不回升的后果，包括Q30%下降、测序质量差、数据产出偏低等关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 2 | TRUE | breakdown:177 T7二链不抬 0.688; breakdown:158 二链不抬升 0.680 | 3.493 | 二链不抬升 | upload/source_documents/pdf/二链不抬升.pdf | breakdown | 158
db-breakdown-1978f199a04e | T7四边形芯片在二链1Cycle配准失败时，其CoarseTheta图出现什么现象？ |  |  | 二链1Cycle CoarseTheta图发生过曝，导致无法识别起始位点 | 根据文档3，T7四边形芯片在二链1Cycle配准失败时，其CoarseTheta图可能出现以下现象： - 有信号但亮点稀释，无法看到清晰的Track线（可能由于DNB吸附不良）； - 有亮点且不稀释，track线上也有亮点，导致无法看到清晰的Track线（可能由于DNB非特异性吸附）； - 发生过曝，导致无法识别起始位点（可能由于泛白过曝）。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键信息（过曝导致无法识别起始位点），且相关性高，但未明确提及‘CoarseTheta图’这一术语；模型答案在忠实度上完全基于上下文，未编造信息；答案准确性方面，模型补充了其他可能现象，虽扩展合理，但标准答案仅聚焦于‘过曝’，因此略超范围 | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键信息（过曝导致无法识别起始位点），且相关性高，但未明确提及‘CoarseTheta图’这一术语；模型答案在忠实度上完全基于上下文，未编造信息；答案准确性方面，模型补充了其他可能现象，虽扩展合理，但标准答案仅聚焦于‘过曝’，因此略超范围 | 1 | TRUE | breakdown:159 与测序载片相关的配准失败 0.764; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.689; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.645 | 4.796 | 与测序载片相关的配准失败 | upload/source_documents/pdf/与测序载片相关的配准失败.pdf | breakdown | 159
db-breakdown-7fc951702422 | E100076264芯片在解码过程中出现配准不过的故障，可能的原因是什么？ |  |  | 芯片泛白导致二链1Cycle配准不过 | E100076264芯片在解码过程中出现配准不过的故障，可能的原因包括： 1. 芯片泛白导致二链1Cycle配准图严重过曝，无法识别起始位点； 2. DNB吸附不良（underloading），表现为CoarseTheta图有信号但亮点稀释，无法看到清晰的Track线； 3. DNB非特异性吸附（NSB），表现为CoarseTheta图有亮点且不稀释，track线上也有亮点，导致无法看到清晰的Track线。 这些原因均可能导致配准失败，需结合图像表现进一步判断具体原因。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文主要聚焦于芯片泛白导致的过曝问题，与标准答案高度相关，但未明确提及DNB吸附不良和非特异性吸附的具体表现；模型答案扩展了额外原因，虽在上下文中隐含可能，但未直接支持，存在轻微编造；答案基本正确但未完全匹配标准答案的简洁性 | 检索上下文主要聚焦于芯片泛白导致的过曝问题，与标准答案高度相关，但未明确提及DNB吸附不良和非特异性吸附的具体表现；模型答案扩展了额外原因，虽在上下文中隐含可能，但未直接支持，存在轻微编造；答案基本正确但未完全匹配标准答案的简洁性 | 1 | TRUE | breakdown:159 与测序载片相关的配准失败 0.696; breakdown:100 起始点和配准失败 0.672; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.653 | 11.021 | 与测序载片相关的配准失败 | upload/source_documents/pdf/与测序载片相关的配准失败.pdf | breakdown | 159
db-breakdown-767fc7c28753 | WFQ失败时，若cal文件全部生成但未生成fq文件，可采取什么临时措施？ |  |  | 可尝试重新执行WriteFq | 若cal文件全部生成但未生成fq文件，可采取的临时措施是：尝试重新执行WriteFq。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的措施（重试WriteFq），但存在部分无关内容（如防护系统排除路径）。关键事实被覆盖，模型答案完全基于上下文且正确。 | 检索上下文包含与问题相关的措施（重试WriteFq），但存在部分无关内容（如防护系统排除路径）。关键事实被覆盖，模型答案完全基于上下文且正确。 | 1 | TRUE | breakdown:160 WFQ失败 0.757; breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.652; breakdown:157 偶发丢FQ文件 0.647 | 2.467 | WFQ失败 | upload/source_documents/pdf/WFQ失败.pdf | breakdown | 160
db-breakdown-4d6fc8b190b6 | WFQ失败的常见原因中，哪些与系统配置相关？ |  |  | 文件句柄数不够、服务器内存配置异常、配置文件错误、autoWriteFq程序版本过旧 | WFQ失败的常见原因中，与系统配置相关的包括：文件句柄数不够（旧版本未修改配置）、服务器内存配置异常、配置文件错误、autoWriteFq程序版本过旧。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含文件句柄数不足、配置错误、autoWriteFq程序版本相关问题，但未明确提及内存配置异常和配置文件错误的具体描述；模型答案准确且完全被上下文支持，仅补充了‘旧版本未修改配置’的合理推断 | 检索上下文包含文件句柄数不足、配置错误、autoWriteFq程序版本相关问题，但未明确提及内存配置异常和配置文件错误的具体描述；模型答案准确且完全被上下文支持，仅补充了‘旧版本未修改配置’的合理推断 | 1 | TRUE | breakdown:160 WFQ失败 0.756; breakdown:252 Dophin智微智能SBC无法进入系统 0.676; breakdown:176 T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题 0.664 | 6.262 | WFQ失败 | upload/source_documents/pdf/WFQ失败.pdf | breakdown | 160
db-breakdown-689581e0c8a3 | PMSEQ-4500平台在使用SE50试剂盒测序时，cycle11出现Q30骤降的现象，该现象对应的zebracall算法和litecall算法分别表现为哪些指标异常？ |  |  | zebracall算法表现在cycle11_Q30，litecall算法表现在cycle11_BIC | 根据文档2的内容，PMSEQ-4500平台在使用SE50试剂盒测序时，cycle11出现Q30骤降的现象： - 在zebracall算法中表现为：cycle11_Q30异常； - 在litecall算法中表现为：cycle11_BIC异常。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到了cycle11 Q30骤降现象，并指出zebracall算法表现为cycle11_Q30异常，litecall算法表现为cycle11_BIC异常，与标准答案完全一致。上下文相关性强且无噪声，模型答案忠实于上下文且准确完整。 | 检索上下文[1]明确提到了cycle11 Q30骤降现象，并指出zebracall算法表现为cycle11_Q30异常，litecall算法表现为cycle11_BIC异常，与标准答案完全一致。上下文相关性强且无噪声，模型答案忠实于上下文且准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:161 underloading-PM4500 1.000; breakdown:209 polyT导致Q30陡降，数据量不达标 0.925; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.923 | 5.007 | underloading-PM4500 | upload/source_documents/pdf/underloading-PM4500.pdf | breakdown | 161
db-breakdown-a0959202f55c | 针对PMSEQ-4500平台DNB underloading问题的根本解决方案是什么？ |  |  | 升级变更4500 make试剂中的OS酶I和OS酶II，升级为OSA酶I和OSA酶II（ECR-00-23083） | 针对PMSEQ-4500平台DNB underloading问题的根本解决方案是：升级变更4500 make试剂中的OS酶I和OS酶II，升级为OSA酶I和OSA酶II（ECR-00-23083）。变更后客户端未出现underloading问题，underloading相关的客诉降为0。 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文未明确提及OS酶I/II升级为OSA酶I/II的解决方案，仅描述了现象和部分排查措施，因此上下文精度与召回率中等；模型答案中的核心信息（ECR-00-23083）在上下文中无直接支持，但整体内容合理且未明显编造，故忠实度较高；答案基本正确但补充了‘客诉降为0’等上下文未体现的信息，影响准确性评分。 | 检索上下文未明确提及OS酶I/II升级为OSA酶I/II的解决方案，仅描述了现象和部分排查措施，因此上下文精度与召回率中等；模型答案中的核心信息（ECR-00-23083）在上下文中无直接支持，但整体内容合理且未明显编造，故忠实度较高；答案基本正确但补充了‘客诉降为0’等上下文未体现的信息，影响准确性评分。 | 1 | TRUE | breakdown:161 underloading-PM4500 0.714; breakdown:93 起始Q30低 0.643; breakdown:203 T1+lane间差异大 0.626 | 6.209 | underloading-PM4500 | upload/source_documents/pdf/underloading-PM4500.pdf | breakdown | 161
db-breakdown-a0b0b95f46b8 | HG001 WGS数据中200平台的Ti/Tv值为何低于2000和500平台 |  |  | 因为SNP位点中存在较多低质量的A>C,T>G假阳位点，这些假阳位点来自测序错误 | HG001 WGS数据中200平台的Ti/Tv值低于2000和500平台，是因为SNP位点中存在较多低质量的A>C、T>G的假阳位点，这些假阳位点是从测序错误中引入的。随着GATK Haplotypecaller检测变异的碱基最小质量值（Q值）提升，Ti/Tv值从1.84提升至2.02，且A->C、T->G比例下降最多，说明200平台WGS数据中存在较多低质量A->C、T->G错误。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 上下文提供了Ti/Tv偏低的背景和问题描述，但未明确指出A>C、T>G假阳位点与测序错误的关系，因此召回不完整；模型答案基于上下文合理推断并补充了GATK Q值提升后的变化，信息被上下文支持，但部分细节（如Q值变化）未在检索结果中体现 | 上下文提供了Ti/Tv偏低的背景和问题描述，但未明确指出A>C、T>G假阳位点与测序错误的关系，因此召回不完整；模型答案基于上下文合理推断并补充了GATK Q值提升后的变化，信息被上下文支持，但部分细节（如Q值变化）未在检索结果中体现 | 1 | TRUE | breakdown:162 Ti/Tv值偏低问题分析 0.682 | 7.979 | Ti/Tv值偏低问题分析 | upload/source_documents/pdf/TiTv.pdf | breakdown | 162
db-breakdown-c6390c776bc9 | GATK3.8与GATK4.1版本对Ti/Tv值的影响是什么 |  |  | GATK3.8检出SNP更少，假阳性更少，Ti/Tv略高于GATK4.1 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法支持模型答案；模型答案直接声明无相关内容，未提供有效信息 | 检索上下文为空，无法支持模型答案；模型答案直接声明无相关内容，未提供有效信息 | 0 | FALSE |  | 2.13 | Ti/Tv值偏低问题分析 | upload/source_documents/pdf/TiTv.pdf | breakdown | 162
db-breakdown-3641ee9e5734 | DNBSEQ-E5RS设备在运行过程中出现TECAN泵反馈数据异常（0x1801608）的故障，其根本原因是什么？ |  |  | 试剂产生的结晶导致陶瓷阀头转动阻尼过大，无法正常转动，从而引发阀过载报警。 | DNBSEQ-E5RS设备在运行过程中出现TECAN泵反馈数据异常（0x1801608）的故障，其根本原因是试剂产生的结晶导致陶瓷阀头转动阻尼过大，无法正常转动，从而引发阀过载报警。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含故障现象和错误代码，但未明确指出根本原因是试剂结晶导致陶瓷阀头阻尼过大，仅提及可能与传感器或通信模块有关，因此召回率较低；上下文相关性较好，但存在部分无关信息（如T7平台问题）；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致，故忠实度和准确性均为满分。 | 检索上下文包含故障现象和错误代码，但未明确指出根本原因是试剂结晶导致陶瓷阀头阻尼过大，仅提及可能与传感器或通信模块有关，因此召回率较低；上下文相关性较好，但存在部分无关信息（如T7平台问题）；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致，故忠实度和准确性均为满分。 | 1 | TRUE | breakdown:163 TECAN泵通讯异常 0.827; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.664 | 4.672 | TECAN泵通讯异常 | upload/source_documents/pdf/TECAN泵通讯异常.pdf | breakdown | 163
db-breakdown-1922324a7379 | 针对TECAN泵通讯异常问题，解决方案中提到的永久纠正措施包括哪些内容？ |  |  | 1. 在每个RUN运行完成后增加对液路系统的清洗；2. 在TECAN初始化后增加复位操作，对连续3次以上启动不成功的实例增加报警提示；3. 根据系统产生的维护报警对TECAN的陶瓷阀头进行拆解、清洗、重新安装。 | 针对TECAN泵通讯异常问题，解决方案中提到的永久纠正措施包括： 1. 在每个RUN运行完成后增加对液路系统的清洗，防止残留试剂形成结晶； 2. 在TECAN初始化后增加复位操作，对连续3次以上启动不成功的实例增加报警提示，防止试样污染； 3. 根据系统产生的维护报警对TECAN的陶瓷阀头进行拆解、清洗、重新安装，清除试样结晶。 此外，还提供详细的流体清洗操作说明和软件修复说明以支持后续维护工作。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完全覆盖标准答案所需信息，且内容相关性强、无噪声；模型答案完全基于上下文生成，未编造信息；答案与标准答案一致，包含所有关键措施并补充合理细节。 | 检索上下文完全覆盖标准答案所需信息，且内容相关性强、无噪声；模型答案完全基于上下文生成，未编造信息；答案与标准答案一致，包含所有关键措施并补充合理细节。 | 1 | TRUE | breakdown:163 TECAN泵通讯异常 0.717 | 9.434 | TECAN泵通讯异常 | upload/source_documents/pdf/TECAN泵通讯异常.pdf | breakdown | 163
db-breakdown-b80ca53648f7 | TDI系统图像中DNB点出现朝某一方向拖尾的现象，其常见拉长方向是什么？ |  |  | Y方向 | TDI系统图像中DNB点出现朝某一方向拖尾的现象，其常见拉长方向是Y方向。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出Y方向拉长较为常见，且多个片段支持该结论；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 检索上下文明确指出Y方向拉长较为常见，且多个片段支持该结论；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.881; breakdown:146 图像拉长 0.871; breakdown:131 条纹虚焦 0.625 | 2.764 | TDI系统图像拉长 | upload/source_documents/pdf/TDI系统图像拉长.pdf | breakdown | 164
db-breakdown-c5a77706cc26 | 解决TDI系统图像拉长问题时，需要检查相机的哪个参数以确认积分方向与平台运动方向是否一致？ |  |  | 相机是否有旋转 | 需要检查相机是否有旋转，以确认积分方向与平台运动方向是否一致。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含'检查相机是否有旋转（积分方向与平台运动方向是否一致）'，且该信息位于高分片段中，相关性强；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文明确包含'检查相机是否有旋转（积分方向与平台运动方向是否一致）'，且该信息位于高分片段中，相关性强；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 2 | TRUE | breakdown:146 图像拉长 0.775; breakdown:164 TDI系统图像拉长 0.723; breakdown:131 条纹虚焦 0.686 | 2.4 | TDI系统图像拉长 | upload/source_documents/pdf/TDI系统图像拉长.pdf | breakdown | 164
db-breakdown-c02bd0a3d82e | A11更换JX激光器后T>A错误率的变化情况是什么 |  |  | T>A的错误率明显降低，与A8接近 | A11更换JX激光器后，原本T>A的错误率明显降低，与A8接近。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出A11更换JX激光器后T>A错误率明显降低，与A8接近，且模型答案完全基于此信息，无编造或偏差，准确匹配标准答案。 | 检索上下文明确指出A11更换JX激光器后T>A错误率明显降低，与A8接近，且模型答案完全基于此信息，无编造或偏差，准确匹配标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:165 T>A错误率问题排查 0.729 | 3.936 | T>A错误率问题排查 | upload/source_documents/pdf/TA错误率问题排查.pdf | breakdown | 165
db-breakdown-bf570543f333 | GY激光器相比JX激光器在波段和红光特性上的差异是什么 |  |  | GY的波段比JX宽，红光存在多个旁瓣现象，且GY红绿斜率偏差大 | GY激光器的波段比JX激光器要宽，红光存在多个旁瓣现象，且GY激光器的红绿斜率偏差大。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的关键事实，包括波段宽度、红光旁瓣现象和红绿斜率偏差。模型答案与标准答案一致，且完全被上下文支持，无编造信息。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的关键事实，包括波段宽度、红光旁瓣现象和红绿斜率偏差。模型答案与标准答案一致，且完全被上下文支持，无编造信息。 | 1 | TRUE | breakdown:165 T>A错误率问题排查 0.694 | 2.613 | T>A错误率问题排查 | upload/source_documents/pdf/TA错误率问题排查.pdf | breakdown | 165
db-breakdown-ed6647aec46e | T7平台载片下机缩略图中靠近Trench区域出现的黑线现象与哪个生化试剂相关？ |  |  | CMR（切除试剂） | T7平台载片下机缩略图中靠近Trench区域出现的黑线现象与生化试剂CMR（切除试剂）相关。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出黑线现象由CMR（切除试剂）引起，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出黑线现象由CMR（切除试剂）引起，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:166 T7黑线 0.823; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.683; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.639 | 2.854 | T7黑线 | upload/source_documents/pdf/T7黑线.pdf | breakdown | 166
db-breakdown-e0183fd76783 | T7流体槽表面的微孔尺寸范围是多少？ |  |  | 1~50 μm | T7流体槽表面的微孔尺寸范围是1~50 μm之间。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到流体槽微孔尺寸为1~50 μm，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确提到流体槽微孔尺寸为1~50 μm，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:166 T7黑线 0.607 | 3.779 | T7黑线 | upload/source_documents/pdf/T7黑线.pdf | breakdown | 166
db-breakdown-399ff48c3600 | T7起始Q30低的定义是什么？ |  |  | R1_firstQ30指Unfilter Q30中一链cycle1的Q30，反映一链Q值起始情况。 | T7起始Q30低的定义是：R1_firstQ30指Unfilter Q30中一链cycle1的Q30，反映一链Q值起始情况。起始Q30低是指R1_firstQ30低于质检标准（同一版本同一样本的经验值）。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需信息，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致并补充了‘低于质检标准’的界定，完整准确。 | 检索上下文准确包含问题所需信息，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致并补充了‘低于质检标准’的界定，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 1.000; breakdown:235 G99起始Q30低 0.964; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.880 | 5.167 | T7起始Q30低（综合性） | upload/source_documents/pdf/T7起始Q30低（综合性）王雅.pdf | breakdown | 167
db-breakdown-e31aa50316c5 | 导致T7起始Q30低的文库相关原因有哪些？ |  |  | 样本特殊、碱基不平衡、投入量不足、PCR产物浓度低、杂带多、DNB浓度低 | 导致T7起始Q30低的文库相关原因包括：样本特殊、碱基不平衡、投入量不足、PCR产物浓度低、杂带多、DNB浓度低。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含T7起始Q30低的相关信息，但主要聚焦于定义和现象描述，缺少直接列出的文库相关原因；部分关键原因如DNB浓度低在G50上下文中提及，但未明确关联到T7；模型答案完全匹配标准答案且被上下文间接支持，无编造内容 | 检索上下文包含T7起始Q30低的相关信息，但主要聚焦于定义和现象描述，缺少直接列出的文库相关原因；部分关键原因如DNB浓度低在G50上下文中提及，但未明确关联到T7；模型答案完全匹配标准答案且被上下文间接支持，无编造内容 | 2 | TRUE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.998; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.978; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.968 | 3.4 | T7起始Q30低（综合性） | upload/source_documents/pdf/T7起始Q30低（综合性）王雅.pdf | breakdown | 167
db-breakdown-5ba1f26a3e2f | 客户在运行T7 PE150时出现碱基分离现象，分析发现该问题与测序过程中的错误无关，而是由哪个环节引起？ |  |  | 测序前的make和load环节 | 该问题由测序前的make和load环节引起。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出碱基分离问题与测序过程中的错误无关，而是由测序前的make和load环节引起，且该信息在片段中排在前列，相关性强。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文[1]明确指出碱基分离问题与测序过程中的错误无关，而是由测序前的make和load环节引起，且该信息在片段中排在前列，相关性强。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:168 T7起始Q30低（日本案例） 0.754; breakdown:112 碱基分离 0.740; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.680 | 2.892 | T7起始Q30低（日本案例） | upload/source_documents/pdf/T7起始Q30低（日本案例）.pdf | breakdown | 168
db-breakdown-8482014373c5 | 实验三中将日本阔口枪头的滤棉取出浸入DNB mix中30秒左右，结果表明该操作对DNB制备和加载有何影响？ |  |  | 对DNB的制备和加载有严重影响 | 实验三中将日本阔口枪头的滤棉取出浸入DNB mix中30秒左右，结果表明该操作对DNB的制备和加载有严重影响，尤其滤棉部分可能含有降解酶物质。 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了实验三的操作及影响，且关键信息排在前列，噪声较少；模型答案基本忠实于上下文，但补充了‘滤棉部分可能含有降解酶物质’这一细节，虽在上下文中提及，但未明确作为结论，略显推断；答案正确但不够完整，标准答案仅强调‘严重影响’，而模型额外添加了原因解释，导致与标准答案略有偏差。 | 检索上下文准确覆盖了实验三的操作及影响，且关键信息排在前列，噪声较少；模型答案基本忠实于上下文，但补充了‘滤棉部分可能含有降解酶物质’这一细节，虽在上下文中提及，但未明确作为结论，略显推断；答案正确但不够完整，标准答案仅强调‘严重影响’，而模型额外添加了原因解释，导致与标准答案略有偏差。 | 1 | TRUE | breakdown:168 T7起始Q30低（日本案例） 0.803; breakdown:143 DNBSEQ-T7RS PE150测序流程关键注意事项（上机部分） 0.605; breakdown:97 长草 0.601 | 3.521 | T7起始Q30低（日本案例） | upload/source_documents/pdf/T7起始Q30低（日本案例）.pdf | breakdown | 168
db-breakdown-4916fdd5fb64 | T7芯驱电容式接近开关在长时间使用后出现按压无反应的原因是什么 |  |  | 现有前门及导光板感应距离约10mm，超过开关规格书最大感应距离5mm，且开关电容在长时间使用后出现漂移导致灵敏度异常 | T7芯驱电容式接近开关在长时间使用后出现按压无反应的原因是：现有前门及导光板感应距离约10mm，超过开关规格书最大感应距离（标称最大感应距离5mm），且开关电容在长时间使用后出现漂移导致灵敏度异常。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:169 T7芯驱电容式接近开关无反应 0.856; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.666; breakdown:191 T7+ 整机耐压测试报警 0.625 | 7.364 | T7芯驱电容式接近开关无反应 | upload/source_documents/pdf/T7芯驱电容式接近开关无反应.pdf | breakdown | 169
db-breakdown-9cf92230ba20 | 解决T7芯驱电容式接近开关无反应问题的方案是什么 |  |  | 更换为劳易测LCS-1Q54P-F10NNO-K020P型号接近开关 | 解决T7芯驱电容式接近开关无反应问题的方案是更换为劳易测LCS-1Q54P-F10NNO-K020P型号接近开关。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含T7芯驱电容式接近开关无反应的问题描述，但未明确提及解决方案或具体型号，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题排在前列；模型答案完全基于标准答案且被上下文隐含支持，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 检索上下文包含T7芯驱电容式接近开关无反应的问题描述，但未明确提及解决方案或具体型号，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题排在前列；模型答案完全基于标准答案且被上下文隐含支持，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:169 T7芯驱电容式接近开关无反应 0.816; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.624 | 3.265 | T7芯驱电容式接近开关无反应 | upload/source_documents/pdf/T7芯驱电容式接近开关无反应.pdf | breakdown | 169
db-breakdown-d9837562e95e | T7测序仪器中载片脱框的直接原因是什么 |  |  | T7测序仪器机械臂抓手在转移载片时出现异常导致载片脱框 | T7测序仪器中载片脱框的直接原因是：T7测序仪器机械臂抓手在转移载片时出现异常导致载片脱框。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条直接提供了问题的答案，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文第一条直接提供了问题的答案，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:170 T7芯片脱框 0.876; breakdown:86 T7芯片开胶 0.649; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.618 | 3.001 | T7芯片脱框 | upload/source_documents/pdf/T7芯片脱框.pdf | breakdown | 170
db-breakdown-d80183e6ab0d | 当发生载片脱框故障时，可能观察到哪些现象 |  |  | 漏液、测序中断，并提示负压出现异常 | 当发生载片脱框故障时，可能观察到的现象包括：测序载片从载片外框上脱落；若发生在测序过程中，可能会观察到漏液、测序中断，并提示负压出现异常。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含负压异常和载片脱框相关描述，但未明确提及漏液和测序中断现象，且部分片段与问题关联较弱；模型答案准确且被上下文支持，补充了合理推断 | 检索上下文包含负压异常和载片脱框相关描述，但未明确提及漏液和测序中断现象，且部分片段与问题关联较弱；模型答案准确且被上下文支持，补充了合理推断 | 1 | TRUE | breakdown:170 T7芯片脱框 0.725; breakdown:107 芯片吸附异常或装配问题 0.644; breakdown:104 芯片破损 0.637 | 3.159 | T7芯片脱框 | upload/source_documents/pdf/T7芯片脱框.pdf | breakdown | 170
db-breakdown-c3b2fcd8a9f7 | T7芯片空腔问题中，气泡导致的总空腔率大于等于多少时需要进行信息收集？ |  |  | 1% | T7芯片空腔问题中，气泡导致的总空腔率大于等于1%时需要进行信息收集。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到空腔率≥1%时影响芯片性能，与问题直接相关且排在首位，精度较高；关键事实‘1%’被完整覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文[1]明确提到空腔率≥1%时影响芯片性能，与问题直接相关且排在首位，精度较高；关键事实‘1%’被完整覆盖；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:171 T7芯片空腔 0.819; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.642; breakdown:250 E25流体气泡问题 0.639 | 5.1 | T7芯片空腔 | upload/source_documents/pdf/T7芯片空腔.pdf | breakdown | 171
db-breakdown-3c0d44ab8c94 | 在T7-FCL载片定位检查步骤中，若气泡导致的总空腔率大于总FOV的1%，应如何处理？ |  |  | 按照顺利下机故障载片进行信息收集 | 若气泡导致的总空腔率大于总FOV的1%，则按照顺利下机故障载片进行信息收集。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含问题所需信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:171 T7芯片空腔 0.794; breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 0.613 | 2.852 | T7芯片空腔 | upload/source_documents/pdf/T7芯片空腔.pdf | breakdown | 171
db-breakdown-ec5d790355f3 | T7 α阶段前玻璃门隐形铰链出现松脱、变形的原因是什么？ |  |  | H230-26/26T型号强度不够，使用过程中出现松脱、变形。 | T7 α阶段前玻璃门隐形铰链出现松脱、变形的原因是H230-26/26T型号强度不够，使用过程中出现松脱、变形。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题相关的关键信息，且核心成因明确指向H230-26/26T型号强度不足，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确完整回答了问题。 | 检索上下文准确包含问题相关的关键信息，且核心成因明确指向H230-26/26T型号强度不足，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确完整回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:172 T7玻璃门铰链松脱 0.858; breakdown:170 T7芯片脱框 0.632; breakdown:133 机械臂掉电 0.602 | 5.595 | T7玻璃门铰链松脱 | upload/source_documents/pdf/T7玻璃门铰链松脱.pdf | breakdown | 172
db-breakdown-f0d7c0dcce61 | 针对T7玻璃门铰链松脱问题的解决方案是什么？ |  |  | 更换为H360-26/26T铰链，加大了负重。 | 针对T7玻璃门铰链松脱问题的解决方案是：更换为H360-26/26T铰链，加大了负重。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含T7玻璃门铰链松脱问题的描述，但未明确提及H360-26/26T铰链或负重增强信息，因此召回和精度略有不足；模型答案完全基于上下文可推断内容，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文包含T7玻璃门铰链松脱问题的描述，但未明确提及H360-26/26T铰链或负重增强信息，因此召回和精度略有不足；模型答案完全基于上下文可推断内容，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:172 T7玻璃门铰链松脱 0.769; breakdown:142 对焦差——机器内部振动 0.661; breakdown:128 注射器定位销脱落 0.603 | 3.198 | T7玻璃门铰链松脱 | upload/source_documents/pdf/T7玻璃门铰链松脱.pdf | breakdown | 172
db-breakdown-2fd1147324ae | T7温控板上电无电压输出时，哪个器件更换后电路恢复正常？ |  |  | TPS54335 | T7温控板上电无电压输出时，更换TPS54335器件后电路恢复正常。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确指出TPS54335是导致无电压输出的关键器件，更换后恢复正常，与标准答案一致；上下文相关性强且关键信息完整，模型答案忠实于上下文且准确。 | 检索上下文第一条明确指出TPS54335是导致无电压输出的关键器件，更换后恢复正常，与标准答案一致；上下文相关性强且关键信息完整，模型答案忠实于上下文且准确。 | 1 | TRUE | breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.835; breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.652; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.638 | 3.804 | T7温控板上电无电压输出 | upload/source_documents/pdf/T7温控板上电无电压输出.pdf | breakdown | 173
db-breakdown-42bad8a40c0f | T7温控板TPS54335失效的可能原因是什么？ |  |  | VIN/PH脚过流/过压或静电击穿 | T7温控板TPS54335失效的可能原因是VIN/PH脚过流/过压所致，也可能是静电击穿导致。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到了TPS54335失效的可能原因包括VIN/PH引脚过流或过压以及静电击穿，与标准答案一致。模型答案准确反映了这些信息，未添加额外内容，忠实度高。上下文相关性强，关键事实完整覆盖，仅存在轻微噪声（如其他问题片段），但不影响核心信息提取。 | 检索上下文[1]明确提到了TPS54335失效的可能原因包括VIN/PH引脚过流或过压以及静电击穿，与标准答案一致。模型答案准确反映了这些信息，未添加额外内容，忠实度高。上下文相关性强，关键事实完整覆盖，仅存在轻微噪声（如其他问题片段），但不影响核心信息提取。 | 1 | TRUE | breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.795; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.662; breakdown:216 Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 0.630 | 3.434 | T7温控板上电无电压输出 | upload/source_documents/pdf/T7温控板上电无电压输出.pdf | breakdown | 173
db-breakdown-08d4e9a90711 | T7设备中过芯片压力的正常范围是多少 |  |  | 1900-2500mbar | T7设备中过芯片压力的正常范围是1900-2500mbar。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含过芯片压力正常范围为1900-2500mbar，且该信息在多个片段中重复出现，相关性强，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文明确包含过芯片压力正常范围为1900-2500mbar，且该信息在多个片段中重复出现，相关性强，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:174 T7流体异常排查 0.675; breakdown:191 T7+ 整机耐压测试报警 0.653; breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.646 | 3.863 | T7流体异常排查 | upload/source_documents/pdf/T7流体异常排查.pdf | breakdown | 174
db-breakdown-a3119cecf04a | 当抽液负压异常时应检查哪些可能原因 |  |  | 纯水是否充足、管道是否漏气、试剂是否抽空或试剂针是否堵塞 | 当抽液负压异常时，应检查以下可能原因： 1. 纯水是否充足； 2. 管道是否漏气； 3. 试剂是否抽空； 4. 试剂针是否堵塞。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含抽液负压异常的相关原因，如试剂针堵塞、试剂抽空等，但部分信息分散在不同片段中；模型答案准确且完全被上下文支持，与标准答案一致。 | 检索上下文包含抽液负压异常的相关原因，如试剂针堵塞、试剂抽空等，但部分信息分散在不同片段中；模型答案准确且完全被上下文支持，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:174 T7流体异常排查 0.747; breakdown:170 T7芯片脱框 0.694; breakdown:127 注液头清洗无法正常抽液 0.667 | 3.193 | T7流体异常排查 | upload/source_documents/pdf/T7流体异常排查.pdf | breakdown | 174
db-breakdown-3741bc1851d5 | T7 15#机废液缓存箱液位计管堵塞的原因是什么？ |  |  | 废液缓存箱铝合金背板发生腐蚀，产生灰白色物质堵塞液位计管。 | T7 15#机废液缓存箱液位计管堵塞的原因是废液缓存箱铝合金背板发生腐蚀，生成了灰白色物质（主要成分为氢氧化铝，混有少量有机质），该物质堵塞了液位计管。腐蚀是由于试剂中的NaOH溶液与铝合金反应所致。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，且与标准答案一致，补充了氢氧化铝和有机质成分及腐蚀原因，属于合理延伸。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，且与标准答案一致，补充了氢氧化铝和有机质成分及腐蚀原因，属于合理延伸。 | 1 | TRUE | breakdown:175 T7废液缓存箱背板腐蚀 0.786; breakdown:147 四联针戳到清洗池导致堵塞 0.651; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.639 | 5.254 | T7废液缓存箱背板腐蚀 | upload/source_documents/pdf/T7废液缓存箱背板腐蚀.pdf | breakdown | 175
db-breakdown-6cb5f46606f2 | T7废液缓存箱背板腐蚀的附着物主要成分是什么？ |  |  | 附着物主要成分是氢氧化铝，且混有少量有机质。 | T7废液缓存箱背板腐蚀的附着物主要成分是氢氧化铝，且混有少量有机质。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出附着物为氢氧化铝并混有少量有机质，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，上下文相关性强且无噪声。 | 检索上下文明确指出附着物为氢氧化铝并混有少量有机质，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，上下文相关性强且无噪声。 | 1 | TRUE | breakdown:175 T7废液缓存箱背板腐蚀 0.752 | 4.237 | T7废液缓存箱背板腐蚀 | upload/source_documents/pdf/T7废液缓存箱背板腐蚀.pdf | breakdown | 175
db-breakdown-cacddd317753 | T7用户在使用自有集群进行autoWriteFq时，出现'Address already in use'错误的原因是什么？ |  |  | autoWriteFq启动任务时会生成30000~60000范围内的随机端口并配置在settings.config中，用于processor和client通信，而用户的WFQ节点上存在大量该范围内的端口占用，造成端口冲突。 | T7用户在使用自有集群进行autoWriteFq时，出现'Address already in use'错误的原因是：autoWriteFq启动任务时会生成一个30000~60000范围内的随机端口并配置在settings.config中，用于processor和client通信。检查发现用户的WFQ节点上存在大量该范围内的端口占用，造成端口冲突。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需关键信息，模型答案完全基于上下文且与标准答案一致，无编造或遗漏。 | 检索上下文准确包含问题所需关键信息，模型答案完全基于上下文且与标准答案一致，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:176 T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题 0.719 | 6.462 | T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题 | upload/source_documents/pdf/T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题.pdf | breakdown | 176
db-breakdown-16386faa3ea8 | 解决'No such file or directory'错误的方案是什么？ |  |  | 将用户wfq的basecall文件夹下的log文件夹删除或重命名（如改为old_log），确保每次生成的日志可通过新建log目录创建，避免日志被误删导致的问题。 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文与问题无关，未提供解决'No such file or directory'错误的相关信息；模型答案直接说明知识库无相关内容，未给出有效解决方案，且与标准答案不符。 | 检索上下文与问题无关，未提供解决'No such file or directory'错误的相关信息；模型答案直接说明知识库无相关内容，未给出有效解决方案，且与标准答案不符。 | 0 | FALSE | breakdown:252 Dophin智微智能SBC无法进入系统 0.620 | 3.79 | T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题 | upload/source_documents/pdf/T7使用客户自有集群WFQ启动失败问题.pdf | breakdown | 176
db-breakdown-64eacae10a98 | 二链不抬现象中，一链Q30%正常，二链第一个cycle的Q30%不抬升但下降趋势正常属于哪种情况？ |  |  | 一链Q30%正常，二链第一个cycle的Q30%不抬升但下降趋势正常是二链不抬的一种现象 | 根据文档2中的描述，一链Q30%正常，二链第一个cycle的Q30%不抬升但下降趋势正常属于“二链不抬”现象中的一种具体表现。该情况被明确列为二链不抬的四种现象之一。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题中的关键现象，并明确列出该情况属于‘二链不抬’的一种，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了问题中的关键现象，并明确列出该情况属于‘二链不抬’的一种，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:177 T7二链不抬 0.960; breakdown:235 G99起始Q30低 0.924; breakdown:158 二链不抬升 0.915 | 3.629 | T7二链不抬 | upload/source_documents/pdf/T7二链不抬.pdf | breakdown | 177
db-breakdown-f67084a76075 | 2024年Q2国内客户端62例数据异常中，二链不抬占比多少？ |  |  | 13% | 2024年Q2国内客户端62例数据异常中，二链不抬占比13%。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含二链不抬的相关信息，但未明确提及2024年Q2国内客户端62例数据异常中二链不抬的具体占比，仅在片段[1]中提到‘2024年Q2统计的客户端二链不抬案例’，但无具体比例。因此context_recall为0.5；context_precision较高，因相关片段排在前列且噪声少；模型答案完全由上下文支持（如‘2024年Q2统计的客户端二链不抬案例’），故faithfulness为1.0；答案与标准答案一致，故answer_accuracy为1.0。 | 检索上下文包含二链不抬的相关信息，但未明确提及2024年Q2国内客户端62例数据异常中二链不抬的具体占比，仅在片段[1]中提到‘2024年Q2统计的客户端二链不抬案例’，但无具体比例。因此context_recall为0.5；context_precision较高，因相关片段排在前列且噪声少；模型答案完全由上下文支持（如‘2024年Q2统计的客户端二链不抬案例’），故faithfulness为1.0；答案与标准答案一致，故answer_accuracy为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:177 T7二链不抬 0.658; breakdown:158 二链不抬升 0.606 | 3.098 | T7二链不抬 | upload/source_documents/pdf/T7二链不抬.pdf | breakdown | 177
db-breakdown-27da7393dd4c | T7设备出现两个COM1端口的原因是什么 |  |  | 系统通过克隆方式安装或系统盘更换至另一台设备上导致硬件识别信息不匹配 | T7设备出现两个COM1端口的原因主要有两点：一是系统通过克隆方式安装，导致设备识别出重复的串口配置；二是将系统盘更换至另一台设备上，造成原有硬件识别信息与新环境不匹配，从而引发多个COM1端口的出现。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确描述了T7设备出现两个COM1端口的原因，且与标准答案一致；其他片段无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且完整准确回答了问题。 | 检索上下文[1]准确描述了T7设备出现两个COM1端口的原因，且与标准答案一致；其他片段无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且完整准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:178 T7串口通讯异常，同时出现2个com1 0.783; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.626; breakdown:197 T7 SBC 出现串口叹号 0.621 | 8.036 | T7串口通讯异常，同时出现2个com1 | upload/source_documents/pdf/T7串口通讯异常，同时出现2个com1.pdf | breakdown | 178
db-breakdown-00e5443a0b7b | 如何避免T7设备出现双COM1现象 |  |  | 禁止使用克隆方式安装系统，禁止将系统盘更换到不同SBC设备上 | 为避免T7设备出现双COM1现象，应杜绝使用克隆方式安装系统，并禁止将系统盘更换到不同SBC设备上，确保系统部署与硬件环境的一致性。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确指出了双COM1现象的原因及避免方法，与问题高度相关且排在首位；其他片段无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文[1]准确指出了双COM1现象的原因及避免方法，与问题高度相关且排在首位；其他片段无关。模型答案完全基于上下文内容，无编造，且与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:178 T7串口通讯异常，同时出现2个com1 0.817; breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.645; breakdown:197 T7 SBC 出现串口叹号 0.636 | 5.273 | T7串口通讯异常，同时出现2个com1 | upload/source_documents/pdf/T7串口通讯异常，同时出现2个com1.pdf | breakdown | 178
db-breakdown-f6e16df6ccad | T7芯片在测序后半段出现开胶时应重点关注哪些压力曲线？ |  |  | 应重点关注oring结晶及测序压力曲线，次要关注loading压力曲线。 | T7芯片在测序后半段出现开胶时，应重点关注oring结晶及测序压力曲线，次要关注loading压力曲线。具体需排查整体过bypass压力与整体过芯片压力，绘制Left_FluidicsPressure和Right_FluidicsPressure全流程压力曲线，观察bypass推纯水（正常范围3300-4150mbar）和抽液（正常范围400-850mbar）是否有异常。同时筛选SolenoidValve列中的FillFlowcell1_4词条，绘制压力曲线，查看过芯片A1-B2压力是否异常（正常范围1900-2500mbar）。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了测序后半段开胶应关注oring结晶及测序压力曲线的核心信息，且相关性高，噪声少；但未提及bypass压力、Left/Right_FluidicsPressure等具体排查项。模型答案在忠实度上基本被上下文支持，但补充了上下文未明确的细节（如具体压力值和SolenoidValve），属于合理延伸但略超范围；答案整体正确但比标准答案更详细，存在轻微冗余。 | 检索上下文准确覆盖了测序后半段开胶应关注oring结晶及测序压力曲线的核心信息，且相关性高，噪声少；但未提及bypass压力、Left/Right_FluidicsPressure等具体排查项。模型答案在忠实度上基本被上下文支持，但补充了上下文未明确的细节（如具体压力值和SolenoidValve），属于合理延伸但略超范围；答案整体正确但比标准答案更详细，存在轻微冗余。 | 1 | TRUE | breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.722; breakdown:86 T7芯片开胶 0.708; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.694 | 6.452 | T7-芯片胶点开胶 | upload/source_documents/pdf/T7-芯片胶点开胶.pdf | breakdown | 179
db-breakdown-71c324132a63 | 若发现过芯片动作持续超压，应直接检查哪个部件？ |  |  | 应直接检查对应电磁阀。 | 若发现过芯片动作持续超压，应直接检查对应电磁阀。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出‘若压力排查发现明显异常，如某过芯片动作持续超压，应直接检查对应电磁阀’，与标准答案完全一致。模型答案准确且被上下文支持，无编造信息。上下文相关性强，关键事实完整覆盖，噪声较少。 | 检索上下文明确指出‘若压力排查发现明显异常，如某过芯片动作持续超压，应直接检查对应电磁阀’，与标准答案完全一致。模型答案准确且被上下文支持，无编造信息。上下文相关性强，关键事实完整覆盖，噪声较少。 | 1 | TRUE | breakdown:179 T7-芯片胶点开胶 0.769; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.714; breakdown:174 T7流体异常排查 0.712 | 5.132 | T7-芯片胶点开胶 | upload/source_documents/pdf/T7-芯片胶点开胶.pdf | breakdown | 179
db-breakdown-4aadfe348431 | 使用3年以上的生化chuck在高温切除时可能出现什么温度问题 |  |  | 温度过冲 | 使用3年以上的生化chuck在高温切除时可能出现温度过冲的问题，尤其是高温切除阶段。此外，还可能表现为升温/降温速度下降及温度分布不均。 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了温度过冲、升温/降温速度下降和温度分布不均等关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，未编造信息；但标准答案仅包含'温度过冲'，而模型额外补充了其他现象，虽正确但超出标准答案范围，故准确性略降 | 检索上下文准确覆盖了温度过冲、升温/降温速度下降和温度分布不均等关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，未编造信息；但标准答案仅包含'温度过冲'，而模型额外补充了其他现象，虽正确但超出标准答案范围，故准确性略降 | 1 | TRUE | breakdown:180 T7-生化chuck老化 0.753; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.696; breakdown:158 二链不抬升 0.646 | 2.78 | T7-生化chuck老化 | upload/source_documents/pdf/T7-生化chuck老化.pdf | breakdown | 180
db-breakdown-522d18323654 | 判断生化chuck老化是否存在的关键检查指标是什么 |  |  | 切除阶段温度过冲大于1.5℃ | 判断生化chuck老化是否存在的关键检查指标是： 1. 温度自检曲线与标准曲线对比，判断是否存在速度降低； 2. Q30 heatmap是否存在明显不均匀现象，提示局部温度控制异常； 3. 上机过程中切除阶段的温度变化，若过冲大于1.5℃，即存在切除温度风险。 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文提到了温度过冲、升温降温速度下降和温度分布不均，但未明确指出‘切除阶段温度过冲大于1.5℃’这一具体阈值，因此context_precision和context_recall为0.7。模型答案中包含该阈值，但上下文未提供此细节，导致faithfulness为0.5（部分信息无支持）。answer_accuracy为0.5，因为标准答案是具体阈值，而模型答案虽提及但未突出其关键性，且添加了其他非核心指标。 | 检索上下文提到了温度过冲、升温降温速度下降和温度分布不均，但未明确指出‘切除阶段温度过冲大于1.5℃’这一具体阈值，因此context_precision和context_recall为0.7。模型答案中包含该阈值，但上下文未提供此细节，导致faithfulness为0.5（部分信息无支持）。answer_accuracy为0.5，因为标准答案是具体阈值，而模型答案虽提及但未突出其关键性，且添加了其他非核心指标。 | 1 | TRUE | breakdown:180 T7-生化chuck老化 0.707 | 6.293 | T7-生化chuck老化 | upload/source_documents/pdf/T7-生化chuck老化.pdf | breakdown | 180
db-breakdown-22cf708f5abe | FOV图片出现黑边现象时，使用ImageJ软件查看背景曲线会呈现什么特征 |  |  | 曲线不平整，两边比中间低 | 使用ImageJ软件查看背景曲线时，FOV图片出现黑边现象会呈现两边比中间低的特征，即曲线不平整，左右两边的亮度较中间暗。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确描述了FOV图片黑边现象下背景曲线的特征为‘曲线不平整，两边比中间低’，与标准答案一致。模型答案准确复述并扩展了该信息，未添加无关内容，忠实于上下文且完全正确。 | 检索上下文第一条明确描述了FOV图片黑边现象下背景曲线的特征为‘曲线不平整，两边比中间低’，与标准答案一致。模型答案准确复述并扩展了该信息，未添加无关内容，忠实于上下文且完全正确。 | 1 | TRUE | breakdown:181 FOV图片黑边问题分析与解决方案 0.820; breakdown:144 图像清晰度不一致 0.625; breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.617 | 4.626 | FOV图片黑边问题分析与解决方案 | upload/source_documents/pdf/T7-照明黑边.pdf | breakdown | 181
db-breakdown-da4d99ce7226 | 当照明模块未调好导致FOV图片黑边严重时，应如何调节光阑位置以解决照明长度过长或过短的问题 |  |  | 轻微松开光阑固定螺钉并移动光阑，调节光阑大小，使照明长度恰好与成像区域相同，然后锁紧光阑固定螺钉 | 当照明模块未调好导致FOV图片黑边严重时，调节光阑位置以解决照明长度过长或过短的问题，应按照以下步骤操作： 1. 轻微松开光阑固定螺钉。 2. 移动光阑，调节光阑大小，同时观察图像，使照明长度恰好与成像区域相同（不能过多和过少，过多时相邻FOV会被激光照到，拍照时形成黑边；过少时也会导致黑边）。 3. 调节完成后，锁紧光阑固定螺钉。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键步骤，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键步骤，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:181 FOV图片黑边问题分析与解决方案 0.719; breakdown:144 图像清晰度不一致 0.698; breakdown:67 光学chuck不平导致光学质量下降 0.663 | 6.405 | FOV图片黑边问题分析与解决方案 | upload/source_documents/pdf/T7-照明黑边.pdf | breakdown | 181
db-breakdown-f9a5d38d837c | 当使用激光功率计测试物镜端的红绿激光功率时，若透过率低于多少百分比说明激光器功率衰减 |  |  | 68% | 当使用激光功率计测试物镜端的红绿激光功率时，若透过率低于68%，说明激光器功率衰减。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出透过率不能低于68%，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确完整。 | 检索上下文明确指出透过率不能低于68%，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确完整。 | 2 | TRUE | breakdown:262 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 0.702; breakdown:182 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 0.702; breakdown:165 T>A错误率问题排查 0.627 | 6.139 | 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 | upload/source_documents/pdf/T7-激光器偶发不亮&信号衰减.pdf | breakdown | 182
db-breakdown-98ec097cd599 | 在检查激光器是否故障时，若外接工装输入5V电压后功率小于等于5W，说明什么问题 |  |  | 激光功率衰减 | 说明激光功率衰减。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出输入5V电压后功率≤5W说明激光功率衰减，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确指出输入5V电压后功率≤5W说明激光功率衰减，与标准答案完全一致；模型答案准确且忠实于上下文，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:182 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 0.741; breakdown:262 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 0.732; breakdown:210 MM试剂仓板无心跳指示 0.651 | 4.972 | 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 | upload/source_documents/pdf/T7-激光器偶发不亮&信号衰减.pdf | breakdown | 182
db-breakdown-2ea9789fd077 | T7测序仪在四边同时跑RUN时测序时间变长的原因之一是什么 |  |  | 系统配置有误 | T7测序仪在四边同时跑RUN时测序时间变长的原因之一是系统配置有误。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含系统配置错误这一关键原因，且排在首位，相关性强；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含系统配置错误这一关键原因，且排在首位，相关性强；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:183 T7-测序时间长（第三方软件） 0.848; breakdown:86 T7芯片开胶 0.659; breakdown:125 测序拍照时间异常排查 0.659 | 4.637 | T7-测序时间长（第三方软件） | upload/source_documents/pdf/T7-测序时间长（第三方软件）.pdf | breakdown | 183
db-breakdown-9171916ff8d7 | 导致T7测序过程中磁盘读写IO占用过大的原因是什么 |  |  | 测序过程中copy文件 | 导致T7测序过程中磁盘读写IO占用过大的原因包括： 1. 测序过程中copy文件会导致磁盘读写IO占用过大； 2. 服务器状态问题，如远程服务器缓存不足、磁盘快满； 3. 远程服务器自运行程序（如自动清理磁盘）造成读写变慢，或ztron lite同时推送数据到远端服务器； 4. 服务器自身CPU压力过高； 5. 网络波动； 6. 服务器上有其他复制文件等磁盘操作。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含标准答案中的关键事实（测序过程中copy文件），且相关性较高，但存在部分无关内容；模型答案基本被上下文支持，但扩展了未在上下文中明确提及的其他原因（如杀毒软件、ISW占用等），导致忠实度略有下降；答案准确性方面，核心原因正确，但补充信息超出标准答案范围，故不完全准确。 | 检索上下文包含标准答案中的关键事实（测序过程中copy文件），且相关性较高，但存在部分无关内容；模型答案基本被上下文支持，但扩展了未在上下文中明确提及的其他原因（如杀毒软件、ISW占用等），导致忠实度略有下降；答案准确性方面，核心原因正确，但补充信息超出标准答案范围，故不完全准确。 | 1 | TRUE | breakdown:183 T7-测序时间长（第三方软件） 0.694; breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.660; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.649 | 4.435 | T7-测序时间长（第三方软件） | upload/source_documents/pdf/T7-测序时间长（第三方软件）.pdf | breakdown | 183
db-breakdown-cdabf68a6c97 | T7平台平整度异常时，部分区域Q30偏低的表现是什么？ |  |  | 表现为单双行分布的虚焦，Q30偏低或CallN | T7平台平整度异常时，部分区域Q30偏低的表现是：对焦超时（换行时报warning AF timeout），部分靠近边缘区域虚焦（Q30偏低或CallN，表现为单双行分布）。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键信息，特别是片段[2]明确描述了T7平台平整度异常时Q30偏低的表现为对焦超时、边缘区域虚焦及单双行分布的CallN或Q30偏低。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键信息，特别是片段[2]明确描述了T7平台平整度异常时Q30偏低的表现为对焦超时、边缘区域虚焦及单双行分布的CallN或Q30偏低。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 2 | TRUE | breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.972; breakdown:184 T7-平台平整度异常 0.949; breakdown:235 G99起始Q30低 0.946 | 4.802 | T7-平台平整度异常 | upload/source_documents/pdf/T7-平台平整度异常.pdf | breakdown | 184
db-breakdown-72a152de2aa5 | T7平台平整度异常的可能原因中，哪些与imager相关？ |  |  | imager平整度自身发生变化，精密螺纹副产生移位；imagerchuck表面存在脏污（结晶或灰尘）；imager未固定牢固 | T7平台平整度异常的可能原因中，与imager相关的包括： 1. imager平整度自身发生变化，精密螺纹副产生移位； 2. imagerchuck表面存在脏污（结晶或灰尘）； 3. imager未固定牢固。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及imager相关原因，仅在片段1中提到平台平整度异常问题，但无具体与imager相关的细节；模型答案正确列出标准答案中的所有要点，且完全被标准答案支持，但上下文缺乏足够相关信息支撑 | 检索上下文未明确提及imager相关原因，仅在片段1中提到平台平整度异常问题，但无具体与imager相关的细节；模型答案正确列出标准答案中的所有要点，且完全被标准答案支持，但上下文缺乏足够相关信息支撑 | 1 | TRUE | breakdown:184 T7-平台平整度异常 0.675; breakdown:65 T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） 0.650; breakdown:105 芯片白斑 0.635 | 4.073 | T7-平台平整度异常 | upload/source_documents/pdf/T7-平台平整度异常.pdf | breakdown | 184
db-breakdown-019025583533 | 在T7设备中，当1*1扫描时发现当前cycle的Q值heatmap分布不均，其可能原因是什么？ |  |  | 对焦参数设置不合适，带宽不合适（即存在谐振点） | 在T7设备中，当1*1扫描时发现当前cycle的Q值heatmap分布不均，其可能原因包括： 1. 对焦参数设置不合适； 2. 带宽不合适（即存在谐振点）； 3. 光学方面的问题，如相机位置未调准或AF模块的光斑位置不当，导致成像不在焦面，不同位置的焦面值存在差异，从而引起相邻列的Q值有差异。 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含部分相关事实（如对焦参数、带宽问题），但未明确提及‘谐振点’或‘光学系统问题’，且噪声较多（如温度均匀性异常）。模型答案扩展了上下文未提及的光学问题，属于合理推测但缺乏直接支持。标准答案中‘带宽不合适（即存在谐振点）’在上下文中无明确对应，仅间接关联。因此忠实度和准确性部分满足。 | 检索上下文包含部分相关事实（如对焦参数、带宽问题），但未明确提及‘谐振点’或‘光学系统问题’，且噪声较多（如温度均匀性异常）。模型答案扩展了上下文未提及的光学问题，属于合理推测但缺乏直接支持。标准答案中‘带宽不合适（即存在谐振点）’在上下文中无明确对应，仅间接关联。因此忠实度和准确性部分满足。 | 2 | TRUE | breakdown:123 温度均匀性异常 0.697; breakdown:185 T7-单双扫Q值差异大 0.690; breakdown:92 部分区域Q30异常 0.681 | 6.133 | T7-单双扫Q值差异大 | upload/source_documents/pdf/T7-单双扫Q值差异大.pdf | breakdown | 185
db-breakdown-7229b44f2550 | 针对T7设备单双扫Q值差异大的问题，调节AF模块光斑位置的具体操作步骤有哪些？ |  |  | 将G相机曝光时间调大至10000-100000us，缩小G相机成像画面，在图像中心附近找到AF光斑；若看不到，大幅度摆动AF模块直至光斑出现在视场内；微调Z轴使光斑边缘清晰、中心明亮；检查光斑是否为基本完整的圆形且位于4640*256像素图像的中间位置；通过调节AF反射棱镜微调光斑形状，通过调节AF模块位置或AF反射镜顶丝移动光斑 | 调节AF模块光斑位置的具体操作步骤如下： 1. 将G相机曝光时间调大至10000-100000us，缩小G相机成像画面，在图像中心附近找到AF光斑。 2. 若看不到AF光斑，大幅度上下左右摆动整个AF模块，直到AF光斑出现在视场内为止，过程中保持C荧光图像大致清晰。 3. 找到AF光斑后，微调Z轴得到边缘大致清晰、中心明亮的AF光斑，保持此状态。 4. 检查自动对焦光斑的图像： - 观察光斑形状是否为基本完整的圆形； - 确认图像中光斑是否处于4640*256个像素大小的图像的中间位置。 5. 调节AF反射棱镜可微调AF光斑形状； 6. 调节AF模块的位置或AF反射镜顶丝，使光斑上下左右移动，确保光斑位于光路中心。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含光斑校准、AF模块调节、反射棱镜微调等关键信息，但未明确列出完整操作步骤；模型答案准确复现标准答案内容，且所有步骤均被上下文支持，无编造信息 | 检索上下文包含光斑校准、AF模块调节、反射棱镜微调等关键信息，但未明确列出完整操作步骤；模型答案准确复现标准答案内容，且所有步骤均被上下文支持，无编造信息 | 2 | TRUE | breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.726; breakdown:185 T7-单双扫Q值差异大 0.707; breakdown:65 T7-AF参数异常（AF SUM/signal/斜率） 0.689 | 20.931 | T7-单双扫Q值差异大 | upload/source_documents/pdf/T7-单双扫Q值差异大.pdf | breakdown | 185
db-breakdown-9e3145e06db6 | T7系统中单双扫信号Q值差异显著的原因有哪些？ |  |  | Y轴往返运动导致AF signal差异超过±1；光学相机焦面一致性或倾斜调试不合格；信号单双行差异大（DSNU异常）；相机DSNU异常；杂散光干扰；固件版本不匹配。 | T7系统中单双扫信号Q值差异显著的原因包括： 1. Y轴往返运动导致AF signal差异超过±1； 2. 光学相机焦面一致性或倾斜调试不合格； 3. 信号单双行差异大（如DSNU异常）； 4. 相机DSNU异常、杂散光干扰、固件版本不匹配等信号差异因素； 5. 对焦参数设置不合适； 6. 带宽不合适或存在谐振点； 7. 平台、imagechuck、物镜松动； 8. chuck平整度不符合指标； 9. 自动对焦光斑不在光路中心； 10. 物镜倾斜、相机间一致性或相机倾斜超差； 11. 运动控制参数（如gain2）未优化，导致Y轴AF signal波动过大。 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文提到了单双扫Q值差异问题，但未明确列出所有标准答案中的原因，如DSNU异常、杂散光干扰等关键点；模型答案扩展了多个未在上下文中提及的因素（如对焦参数、带宽、谐振点等），属于编造信息，影响忠实度；部分正确原因被覆盖，但整体答案不完整且存在虚构内容。 | 检索上下文提到了单双扫Q值差异问题，但未明确列出所有标准答案中的原因，如DSNU异常、杂散光干扰等关键点；模型答案扩展了多个未在上下文中提及的因素（如对焦参数、带宽、谐振点等），属于编造信息，影响忠实度；部分正确原因被覆盖，但整体答案不完整且存在虚构内容。 | 1 | TRUE | breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 0.774; breakdown:149 单双扫Q值差异大 0.765; breakdown:185 T7-单双扫Q值差异大 0.738 | 7.457 | T7-单双扫问题分析与解决方案 | upload/source_documents/pdf/T7-单双扫.pdf | breakdown | 186
db-breakdown-d4026cd2afa9 | 在T7系统中如何通过1*1 Q30标准页评估单双扫差异程度？ |  |  | 取所有正扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值，与所有反扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值做差值，以判断单双扫差异程度。 | 在T7系统中，通过1*1 Q30标准页评估单双扫差异程度的具体方法如下： 1. 取所有正扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值，与所有反扫方向FOV（除去cal0）的Q30平均值做差值，计算单双扫Q30差异。 2. 评估标准为：单双扫Q30差异应小于1.5。 3. 在计算单双扫Q30差异时，要求整张芯片的Q30均值至少在80以上才具有可信力，因此建议在QC的第一cycle后进行确认。 4. 具体操作步骤可参考《DNBSEQ-T7 Series Genetic Sequencer Validation Guide》中的3.2章节。 该评估可通过T7整机调试记录表中的1*1 Q30标准页直接计算量化完成。 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了标准答案的关键信息，且相关性高，但部分细节如评估标准（差异小于1.5）和可信力条件（Q30均值>80）在上下文中虽存在但未完全突出；模型答案引入了额外的评估标准和建议，这些信息在上下文中可支持，但标准答案未提及，故忠实度略降；答案整体正确但补充了标准答案未包含的内容，导致准确性评分略低。 | 检索上下文基本覆盖了标准答案的关键信息，且相关性高，但部分细节如评估标准（差异小于1.5）和可信力条件（Q30均值>80）在上下文中虽存在但未完全突出；模型答案引入了额外的评估标准和建议，这些信息在上下文中可支持，但标准答案未提及，故忠实度略降；答案整体正确但补充了标准答案未包含的内容，导致准确性评分略低。 | 1 | TRUE | breakdown:186 T7-单双扫问题分析与解决方案 1.000; breakdown:149 单双扫Q值差异大 0.984; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.979 | 7.62 | T7-单双扫问题分析与解决方案 | upload/source_documents/pdf/T7-单双扫.pdf | breakdown | 186
db-breakdown-10d3b4e6d670 | T7-Processor在测序过程中自动重启会导致什么后果 |  |  | Q30曲线有一个cycle丢失，导致下机数据无法使用，影响后续生信分析 | T7-Processor在测序过程中自动重启会导致Q30曲线有一个cycle丢失，导致下机数据无法使用，影响后续生信分析。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出T7-Processor自动重启会导致Q30曲线丢失一个cycle，数据无法使用，影响生信分析，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，所有关键事实均被上下文支持。 | 检索上下文明确指出T7-Processor自动重启会导致Q30曲线丢失一个cycle，数据无法使用，影响生信分析，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，所有关键事实均被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:187 T7-Processor 自动重启 0.732; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.633; breakdown:183 T7-测序时间长（第三方软件） 0.628 | 7.269 | T7-Processor 自动重启 | upload/source_documents/pdf/T7-Processor 自动重启.pdf | breakdown | 187
db-breakdown-8d464390a95e | Dell驱动异常导致T7-Processor自动重启的解决方案是什么 |  |  | 升级驱动（可通过百度方法或联系dell供应商） | Dell驱动异常导致T7-Processor自动重启的解决方案是升级驱动，可通过百度方法或联系Dell供应商进行驱动升级。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文部分相关，但未明确提及驱动异常导致重启的解决方案；片段1提到驱动文件损坏可能引发重启，但未直接说明升级驱动是解决方案；模型答案正确且被上下文间接支持，无编造信息 | 检索上下文部分相关，但未明确提及驱动异常导致重启的解决方案；片段1提到驱动文件损坏可能引发重启，但未直接说明升级驱动是解决方案；模型答案正确且被上下文间接支持，无编造信息 | 2 | TRUE | breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.681; breakdown:187 T7-Processor 自动重启 0.663; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.648 | 5.194 | T7-Processor 自动重启 | upload/source_documents/pdf/T7-Processor 自动重启.pdf | breakdown | 187
db-breakdown-08726baa068a | 一体化manifold固定o-ring的高度比旧版本低多少毫米 |  |  | 0.3mm | 一体化manifold固定o-ring的高度比旧版本低0.3mm。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:188 T7-oring 脱落 0.726 | 3.68 | T7-oring 脱落 | upload/source_documents/pdf/T7-oring 脱落.pdf | breakdown | 188
db-breakdown-85fbba32c4a1 | 高度差小于0.1的chuck应如何处理 |  |  | 建议更换整个chuck或进行返修 | 高度差小于0.1的chuck建议更换整个chuck，或进行返修（返修需更换相变材料、吸附板、manifold和o-ring）。 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文第一条直接提供了高度差小于0.1时建议更换或返修的明确信息，且包含返修细节，相关性强；第二条补充了原因和新版部件改进，但非核心答案；第三条无关。模型答案完全基于上下文，未编造，仅在‘返修需更换’部分略显冗余但无误。标准答案未提及返修细节，因此模型答案更完整，但评分按标准答案为准，故准确性为0.9。 | 检索上下文第一条直接提供了高度差小于0.1时建议更换或返修的明确信息，且包含返修细节，相关性强；第二条补充了原因和新版部件改进，但非核心答案；第三条无关。模型答案完全基于上下文，未编造，仅在‘返修需更换’部分略显冗余但无误。标准答案未提及返修细节，因此模型答案更完整，但评分按标准答案为准，故准确性为0.9。 | 1 | TRUE | breakdown:188 T7-oring 脱落 0.711; breakdown:85 T7-生化chuck高度差变化 0.690; breakdown:67 光学chuck不平导致光学质量下降 0.622 | 4.294 | T7-oring 脱落 | upload/source_documents/pdf/T7-oring 脱落.pdf | breakdown | 188
db-breakdown-9e0a16f2e2ec | 相机丢图或拼图异常可能导致单cycle或连续cycle中所有或大部分FOV出现callN现象吗 |  |  | 是 | 是的，相机丢图或拼图异常可能导致单cycle或连续cycle中所有或大部分FOV出现callN现象。根据【文档2】中的描述，相机丢图或拼图异常是导致callN的原因之一，可能引发单个cycle或连续多个cycle中所有或大部分FOV出现callN。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含相机丢图或拼图异常导致callN的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致。 | 检索上下文包含相机丢图或拼图异常导致callN的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:189 T7-CallN问题 0.727; breakdown:138 拼图错误 0.692; breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.671 | 7.888 | T7-CallN问题 | upload/source_documents/pdf/T7-CallN问题.pdf | breakdown | 189
db-breakdown-a1eb48c9cece | PEG信号触发异常导致的CallN可能引起什么现象 |  |  | offset在Y方向上逐渐变大 | 知识库无相关内容。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提到了offset在X/Y方向跳动及callN现象，但未明确指出PEG信号触发异常导致的CallN会引起Y方向offset逐渐变大，因此context_recall和answer_accuracy较低；模型答案为‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无直接支持），但未能正确回答标准答案，故answer_accuracy为0 | 检索上下文提到了offset在X/Y方向跳动及callN现象，但未明确指出PEG信号触发异常导致的CallN会引起Y方向offset逐渐变大，因此context_recall和answer_accuracy较低；模型答案为‘知识库无相关内容’，虽忠实于上下文（无直接支持），但未能正确回答标准答案，故answer_accuracy为0 | 0 | FALSE | breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.604 | 3.149 | T7-CallN问题 | upload/source_documents/pdf/T7-CallN问题.pdf | breakdown | 189
db-breakdown-f8b68b0899ef | T7+显示屏在哪些样机上出现了闪屏现象 |  |  | betaⅡ样机及武汉JD样机 | T7+显示屏在betaⅡ样机及武汉JD样机上出现了闪屏现象。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题相关样机信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文准确包含问题相关样机信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:190 T7+显示屏闪屏 0.812; breakdown:90 T7胶柱亮圈 0.618; breakdown:170 T7芯片脱框 0.617 | 4.059 | T7+显示屏闪屏 | upload/source_documents/pdf/T7+显示屏闪屏.pdf | breakdown | 190
db-breakdown-cd35da077e09 | T7+显示屏闪屏的根本解决方案是什么 |  |  | 供应商端安装完后对排线进行二次确认 | T7+显示屏闪屏的根本解决方案是：供应商端安装完后对排线进行二次确认。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到了闪屏问题的成因，但未明确指出‘供应商端安装完后对排线进行二次确认’这一具体解决方案，因此context_recall较低；context_precision尚可，因关键信息在前；模型答案完全被上下文隐含支持（安装工艺不当是成因之一），且与标准答案一致，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 检索上下文提到了闪屏问题的成因，但未明确指出‘供应商端安装完后对排线进行二次确认’这一具体解决方案，因此context_recall较低；context_precision尚可，因关键信息在前；模型答案完全被上下文隐含支持（安装工艺不当是成因之一），且与标准答案一致，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:190 T7+显示屏闪屏 0.739 | 4.113 | T7+显示屏闪屏 | upload/source_documents/pdf/T7+显示屏闪屏.pdf | breakdown | 190
db-breakdown-ae3aba9ead64 | T7+设备在整机耐压测试时报警的原因是什么 |  |  | 接线错误，特别是交流输入端的N线与PE线发生交换 | T7+设备在整机耐压测试时报警的原因是接线错误，特别是交流输入端的N线（零线）与PE线（保护地线）发生交换，导致耐压测试时电路连接不符合规范，从而引发测试报警。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:191 T7+ 整机耐压测试报警 0.848; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.681; breakdown:173 T7温控板上电无电压输出 0.646 | 3.49 | T7+ 整机耐压测试报警 | upload/source_documents/pdf/T7+ 整机耐压测试报警.pdf | breakdown | 191
db-breakdown-b9e8946fb009 | T7+设备耐压测试的标准电压和测试方式是什么 |  |  | 1.5KV/AC，交流输入对地测试 | T7+设备耐压测试的标准电压为1.5KV/AC，测试方式为交流输入对地测试。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确提供了T7+设备耐压测试的标准电压和测试方式，且排在最前面，相关性强；其他片段无关。模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文[1]准确提供了T7+设备耐压测试的标准电压和测试方式，且排在最前面，相关性强；其他片段无关。模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:191 T7+ 整机耐压测试报警 0.809; breakdown:74 EUI压力传感器使用教程 0.657; breakdown:83 T7-磁盘性能确认 0.606 | 3.54 | T7+ 整机耐压测试报警 | upload/source_documents/pdf/T7+ 整机耐压测试报警.pdf | breakdown | 191
db-breakdown-a79aadf6c870 | T7芯片载片泛白现象中，P99参数的定义是什么？ |  |  | P99是每FOV的A通道背景值/信号值，所有FOV值的99分位数。 | P99：每FOV的A通道背景值/信号值，所有FOV值的99分位数。反应泛白整体严重程度。数值越高泛白越严重。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及P99参数的定义，也未包含与A通道背景值/信号值或99分位数相关的信息，无法支持模型答案。 | 检索上下文未提及P99参数的定义，也未包含与A通道背景值/信号值或99分位数相关的信息，无法支持模型答案。 | 1 | TRUE | breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.644 | 5.03 | T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 | upload/source_documents/pdf/T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕.pdf | breakdown | 192
db-breakdown-523f143e2436 | 在检查T7-FCL载片定位时，标志区亮度异常的标准是什么？ |  |  | 标志区亮度比正常值高50%，且标志区是均匀亮白 | 在检查T7-FCL载片定位时，标志区亮度异常的标准是：标志区亮度比正常值高50%，且标志区是均匀亮白。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[2]中明确提到了标志区亮度比正常值高50%且均匀亮白，与标准答案一致。虽然上下文[1]和[3]也涉及T7-FCL载片定位，但内容不相关，存在一定噪声，故context_precision为0.7。模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文[2]中明确提到了标志区亮度比正常值高50%且均匀亮白，与标准答案一致。虽然上下文[1]和[3]也涉及T7-FCL载片定位，但内容不相关，存在一定噪声，故context_precision为0.7。模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 2 | TRUE | breakdown:88 T7芯片Overloading（DNB过载） 0.700; breakdown:192 T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 0.698; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.681 | 3.118 | T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕 | upload/source_documents/pdf/T7 芯片泛白，200、2000、FTAT光晕.pdf | breakdown | 192
db-breakdown-3e9104eb290a | T7设备中单向阀止回失效会导致什么现象 |  |  | 一侧泵液时另一侧出现压力波动，串液量增大，可能影响测序质量 | T7设备中单向阀止回失效会导致一侧泵液时，另一侧出现压力波动，串液量增大，可能影响测序质量。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了单向阀止回失效导致的压力波动、串液量增大和影响测序质量等关键事实，且相关内容排在前列，无明显噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了单向阀止回失效导致的压力波动、串液量增大和影响测序质量等关键事实，且相关内容排在前列，无明显噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:193 T7 单向阀止回异常 0.795; breakdown:91 T7电磁阀失效 0.638; breakdown:163 TECAN泵通讯异常 0.633 | 3.409 | T7 单向阀止回异常 | upload/source_documents/pdf/T7 单向阀止回异常.pdf | breakdown | 193
db-breakdown-9440fffefa0f | T7设备中单向阀止回失效的原因是什么 |  |  | 原进口单向阀为弹簧结构，密封圈吸附杂质后出现间隙，影响密封 | T7设备中单向阀止回失效的原因是：原进口单向阀为弹簧结构，其中的密封圈若吸附杂质，则密封圈之间会出现间隙，影响密封。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含单向阀结构和密封圈相关描述，但未明确指出‘吸附杂质导致间隙’这一具体原因，因此context_precision和context_recall略低于满分；模型答案完全基于上下文信息，无编造，且与标准答案一致，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 检索上下文包含单向阀结构和密封圈相关描述，但未明确指出‘吸附杂质导致间隙’这一具体原因，因此context_precision和context_recall略低于满分；模型答案完全基于上下文信息，无编造，且与标准答案一致，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:193 T7 单向阀止回异常 0.792; breakdown:163 TECAN泵通讯异常 0.645; breakdown:91 T7电磁阀失效 0.641 | 3.453 | T7 单向阀止回异常 | upload/source_documents/pdf/T7 单向阀止回异常.pdf | breakdown | 193
db-breakdown-7e861c61d015 | T7 SBC设备无法启动的原因是什么 |  |  | LT板存在漏电流，该电流通过USB DATA线路反冲至主板，导致主板检测到异常并触发保护机制，从而阻止计算机启动 | T7 SBC设备无法启动的原因可能包括： 1. LT板存在漏电流，该电流通过USB DATA线路反冲至主板，导致主板检测到异常并触发保护机制，从而阻止计算机启动。 2. 操作系统错误，通常由非法关机（如直接断电）引起，导致操作系统关键驱动文件丢失或损坏，进而引发系统无法正常启动或频繁重启。 3. 更换硬盘后未删除原硬件信息造成冲突，或镜像安装方式不合理，可能导致串口通信异常，进而影响设备启动。 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含标准答案所需的关键事实（LT板漏电流导致启动失败），但未完全覆盖所有相关细节；模型答案引入了上下文未提及的‘操作系统错误’和‘更换硬盘冲突’等信息，属于编造，影响忠实度；答案部分正确但不完整，因此准确性中等。 | 检索上下文包含标准答案所需的关键事实（LT板漏电流导致启动失败），但未完全覆盖所有相关细节；模型答案引入了上下文未提及的‘操作系统错误’和‘更换硬盘冲突’等信息，属于编造，影响忠实度；答案部分正确但不完整，因此准确性中等。 | 2 | TRUE | breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 1.000; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.959 | 7.205 | T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以.pdf | breakdown | 194
db-breakdown-216aa84e75f5 | 解决T7 SBC无法启动问题的方案是什么 |  |  | 对LT板的USB配置进行修改，在主机未启动时使设备进入挂起状态，以防止漏电流反冲影响主板 | 解决T7 SBC无法启动问题的方案是：修改LT板的USB配置，使设备在主机未启动时进入挂起（suspend）状态，以防止漏电流通过USB DATA线路反冲至主板，从而避免触发主板保护机制。具体措施包括激活FT232H的Suspend模式，消除上电前USB DATA+信号带来的1.3V~1.5V电压干扰。此外，若已发生BIOS丢失，需拆卸主板纽扣电池进行放电以清空BIOS。 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含BIOS丢失和恢复的相关信息，但未明确提及USB配置修改或漏电流反冲问题；模型答案中关于FT232H Suspend模式和电压干扰的细节在上下文中无支持，属于编造；部分正确信息如拆电池放电有依据，但整体答案超出了上下文范围 | 检索上下文包含BIOS丢失和恢复的相关信息，但未明确提及USB配置修改或漏电流反冲问题；模型答案中关于FT232H Suspend模式和电压干扰的细节在上下文中无支持，属于编造；部分正确信息如拆电池放电有依据，但整体答案超出了上下文范围 | 1 | TRUE | breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 1.000; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.995; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.952 | 6.33 | T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以.pdf | breakdown | 194
db-breakdown-3d1b3f4005cb | T7 SBC设备出现操作系统错误的主要原因是什么 |  |  | 设备经常进行非法关机操作，如直接切断电源，导致操作系统关键驱动文件丢失或损坏 | T7 SBC设备出现操作系统错误的主要原因是设备经常进行非法关机操作，如直接切断电源，导致操作系统关键驱动文件丢失或损坏。这种不规范的关机方式会破坏系统的文件完整性，从而引发操作系统错误和重启现象。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整且正确。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整且正确。 | 1 | TRUE | breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 1.000; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.974; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.932 | 4.501 | T7 SBC操作系统错误 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC操作系统错误.pdf | breakdown | 195
db-breakdown-aecc91f5c3d0 | 解决T7 SBC操作系统错误的建议措施有哪些 |  |  | 避免非法关机，确保通过系统正常流程关机；将系统盘升级为工业级存储设备 | 解决T7 SBC操作系统错误的建议措施包括： 1. 尽量避免非法关机，确保每次关机都通过系统正常流程完成。 2. 建议将系统盘升级为工业级存储设备，以提高数据稳定性和抗意外断电能力，降低因断电导致的系统文件损坏风险。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键措施，且相关性高；模型答案完全基于上下文生成，无编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键措施，且相关性高；模型答案完全基于上下文生成，无编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 1.000; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.961; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.950 | 3.404 | T7 SBC操作系统错误 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC操作系统错误.pdf | breakdown | 195
db-breakdown-38b5662c341c | T7 SBC无法启动时，通过什么方式可以解决？ |  |  | 拆主板纽扣电池放电 | T7 SBC无法启动时，可以通过将BIOS恢复为出厂设置来解决。此外，问题根源在于LT板存在漏电流，通过USB DATA线路反冲至主板，导致主板触发保护机制。解决方案是对LT板的USB配置进行修改，在主机未启动时使设备进入挂起（suspend）状态，以防止漏电流反冲影响主板。 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提到恢复BIOS可解决T7 SBC无法启动问题，但未提及拆主板纽扣电池放电；模型答案引入了LT板漏电流和USB配置修改等上下文未包含的信息，属于编造；标准答案为‘拆主板纽扣电池放电’，模型答案未正确回答该方法，且与标准答案冲突。 | 检索上下文提到恢复BIOS可解决T7 SBC无法启动问题，但未提及拆主板纽扣电池放电；模型答案引入了LT板漏电流和USB配置修改等上下文未包含的信息，属于编造；标准答案为‘拆主板纽扣电池放电’，模型答案未正确回答该方法，且与标准答案冲突。 | 0 | FALSE | breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 1.000; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.988 | 3.876 | T7 SBC丢BIOS | upload/source_documents/pdf/T7 SBC丢BIOS.pdf | breakdown | 196
db-breakdown-a3d8a8fbb9f9 | LT板USB DATA+信号在SBC上电前的电压范围是多少？ |  |  | 1.3V~1.5V | LT板USB DATA+信号在SBC上电前的电压范围是1.3V~1.5V。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确提到LT板USB DATA+信号在SBC上电前有1.3V~1.5V电压，与问题高度相关且信息准确；其他上下文虽不直接相关但无干扰。模型答案完全基于上下文，未编造信息，且与标准答案一致。 | 检索上下文第一条明确提到LT板USB DATA+信号在SBC上电前有1.3V~1.5V电压，与问题高度相关且信息准确；其他上下文虽不直接相关但无干扰。模型答案完全基于上下文，未编造信息，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.963; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.845; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.823 | 4.387 | T7 SBC丢BIOS | upload/source_documents/pdf/T7 SBC丢BIOS.pdf | breakdown | 196
db-breakdown-d4af64b7b1cd | T7 SBC设备串口出现叹号的原因是什么 |  |  | T7 LT板配置软件捆绑了SUSI API，导致系统响应异常，从而引发串口叹号问题 | T7 SBC设备串口出现叹号的原因是：T7 LT板配置软件捆绑了SUSI API，导致系统响应异常，从而引发串口叹号问题。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:197 T7 SBC 出现串口叹号 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.945; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.920 | 5.582 | T7 SBC 出现串口叹号 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC 出现串口叹号.pdf | breakdown | 197
db-breakdown-89fa8b702bce | 如何解决T7 SBC设备串口显示叹号的问题 |  |  | 在T7 LT配置软件中将SUSI设置为模拟模式 | 在T7 LT配置软件中将SUSI设置为模拟模式，以避免API捆绑带来的响应问题。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含问题核心原因（SUSI API捆绑导致响应异常），但未明确提及‘模拟模式’这一具体解决方案；模型答案正确指出设置模拟模式，且该信息可从上下文推断出，但略加扩展（如‘避免API捆绑带来的响应问题’）属于合理解释而非编造；标准答案仅说明操作，模型补充了目的，整体准确但不完全一致 | 检索上下文包含问题核心原因（SUSI API捆绑导致响应异常），但未明确提及‘模拟模式’这一具体解决方案；模型答案正确指出设置模拟模式，且该信息可从上下文推断出，但略加扩展（如‘避免API捆绑带来的响应问题’）属于合理解释而非编造；标准答案仅说明操作，模型补充了目的，整体准确但不完全一致 | 1 | TRUE | breakdown:197 T7 SBC 出现串口叹号 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.985; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.938 | 2.914 | T7 SBC 出现串口叹号 | upload/source_documents/pdf/T7 SBC 出现串口叹号.pdf | breakdown | 197
db-breakdown-258bb95799ce | T7机器在11月24日出现MLG后，上机测序发现Q值曲线部分cycle无点，其对应的allcycleheatmap显示什么现象？ |  |  | cycle严重callN | 其对应的allcycleheatmap显示cycle严重callN。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条直接描述了T7机器在11月24日出现MLG后，Q值曲线部分cycle无点，且allcycleheatmap显示cycle严重callN，与问题和标准答案高度相关。上下文精度较高，噪声少；召回了关键事实；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致。 | 检索上下文第一条直接描述了T7机器在11月24日出现MLG后，Q值曲线部分cycle无点，且allcycleheatmap显示cycle严重callN，与问题和标准答案高度相关。上下文精度较高，噪声少；召回了关键事实；模型答案完全被上下文支持，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.828; breakdown:123 温度均匀性异常 0.704; breakdown:92 部分区域Q30异常 0.693 | 2.454 | T7 offset callN问题分析 | upload/source_documents/pdf/T7 offset callN.pdf | breakdown | 198
db-breakdown-216a1f815126 | 美国A客户机器的offset在X方向和Y方向跳动超出正常范围，具体是哪些参数表现出显著波动？ |  |  | A_X、A_Y、T_X、T_Y | 美国A客户机器的offset在X方向和Y方向跳动超出正常范围，具体表现出显著波动的参数是：A_X、T_X、A_Y、T_Y。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出A_X、T_X、A_Y、T_Y在X和Y方向跳动严重，覆盖了标准答案所有参数；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 检索上下文[1]明确指出A_X、T_X、A_Y、T_Y在X和Y方向跳动严重，覆盖了标准答案所有参数；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致且完整。 | 1 | TRUE | breakdown:198 T7 offset callN问题分析 0.715; breakdown:140 拍照Offset问题简述 0.646; breakdown:139 拍照Offset问题简述 0.642 | 3.14 | T7 offset callN问题分析 | upload/source_documents/pdf/T7 offset callN.pdf | breakdown | 198
db-breakdown-e293367e54a7 | T7测序中barcode Q30曲线异常抖动会导致哪些具体后果 |  |  | 影响二链测序质量和错误率及拆分率，最终导致整体的数据产出偏低，测序质量差 | T7测序中barcode Q30曲线异常抖动会导致以下具体后果： 1. 影响二链测序质量和错误率； 2. 降低拆分率； 3. 导致整体数据产出偏低； 4. 测序质量差。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:199 T7 barcode曲线异常 0.993; breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.877; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.872 | 4.794 | T7 barcode曲线异常 | upload/source_documents/pdf/T7 barcode曲线异常.pdf | breakdown | 199
db-breakdown-cd5c719a480c | 当T7仪器的缩略图出现黑线、黑影或杂质时应采取什么措施 |  |  | 更换试剂针、旋转阀、密封圈等，建议客户进行深度清洗 | 当T7仪器的缩略图出现黑线、黑影或杂质时，应采取以下措施： 1. 更换试剂针、旋转阀、密封圈等部件； 2. 建议客户进行深度清洗。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文覆盖了黑线、黑影等现象的成因和处理建议，相关性高；模型答案准确反映标准答案内容，未编造信息 | 检索上下文覆盖了黑线、黑影等现象的成因和处理建议，相关性高；模型答案准确反映标准答案内容，未编造信息 | 3 | TRUE | breakdown:166 T7黑线 0.684; breakdown:87 T7芯片Underloading（DNB吸附不良） 0.669; breakdown:199 T7 barcode曲线异常 0.645 | 4.522 | T7 barcode曲线异常 | upload/source_documents/pdf/T7 barcode曲线异常.pdf | breakdown | 199
db-breakdown-49a70f734b1e | T100样机5#2控制板在5ms时间间隔测试条件下，冲水时长配置指令的响应报文丢包率是多少？ |  |  | 3.086% | T100样机5#2控制板在5ms时间间隔测试条件下，冲水时长配置指令的响应报文丢包率为3.086%。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需信息，且关键事实（3.086%丢包率）明确提及；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含问题所需信息，且关键事实（3.086%丢包率）明确提及；模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:200 T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象 0.830 | 4.057 | T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象 | upload/source_documents/pdf/T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象.pdf | breakdown | 200
db-breakdown-9269b57cfcbc | 读取快速温控冲水表条目、读取快速温控冲水表条目数量、设置快速温控冲水表这3个CANFD指令接口为何会偶发丢包？ |  |  | 因固件中该类接口优先级低于上报和其余设置/读取指令，导致在高频率通信下被抢占资源，响应超时 | 读取快速温控冲水表条目、读取快速温控冲水表条目数量、设置快速温控冲水表这3个CANFD指令接口偶发丢包的原因是：这些接口在固件中的优先级低于其余上报、设置/读取指令接口，导致在频繁收发测试时，固件优先处理高优先级的指令。当固件默认的最长等待响应时间小于指令实际需要的响应时长时，固件会结束等待并开始处理下一条指令，从而导致优先级最低的指令等待响应处理时间过长，最终引发偶发丢包现象。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，与标准答案一致 | 检索上下文准确覆盖了问题所需的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:200 T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象 0.862; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.657; breakdown:256 Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失 0.604 | 6.972 | T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象 | upload/source_documents/pdf/T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象.pdf | breakdown | 200
db-breakdown-7ad46e7d4d86 | T100 5#设备在加载第二张芯片时为何提示内存不足 |  |  | 系统配置为NPS1模式且启用两个NUMA节点，同时存在多个软件开启额外占用超过200G内存，导致内存资源不足 | T100 5#设备在加载第二张芯片时提示内存不足，主要原因是该设备采用全芯片配置，FOV范围较大（84*84至92*92），导致内存占用额度是4#设备的一倍以上，是T7+设备的四倍。在算法优化前，最多只能运行3个Run。同时，系统运行时存在多个软件开启，额外占用内存超过200G。此外，系统配置为NPS1模式且启用两个NUMA节点，可能对内存分配造成影响，导致内存资源竞争和分配失败。 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含内存不足、NUMA节点配置、内存占用等关键信息，但未明确提及NPS1模式和多个软件占用超200G内存；模型答案部分正确，但引入了‘全芯片配置’‘FOV范围’‘是4#设备的一倍以上’等上下文未支持的信息，属于轻微编造；标准答案中‘系统配置为NPS1模式且启用两个NUMA节点’在上下文中仅提到NUMA节点调整，未提NPS1模式，因此答案准确性受限 | 检索上下文包含内存不足、NUMA节点配置、内存占用等关键信息，但未明确提及NPS1模式和多个软件占用超200G内存；模型答案部分正确，但引入了‘全芯片配置’‘FOV范围’‘是4#设备的一倍以上’等上下文未支持的信息，属于轻微编造；标准答案中‘系统配置为NPS1模式且启用两个NUMA节点’在上下文中仅提到NUMA节点调整，未提NPS1模式，因此答案准确性受限 | 1 | TRUE | breakdown:201 T100 5# 内存分配失败 0.719; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.639; breakdown:108 芯片出入口流道堵塞导致callN 0.632 | 7.794 | T100 5# 内存分配失败 | upload/source_documents/pdf/T100 5# 内存分配失败.pdf | breakdown | 201
db-breakdown-2b42b37cf9bc | T100 5#设备的FOV范围是多少 |  |  | FOV范围可达84*84至92*92 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案正确指出无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案中的FOV范围，因此答案准确性为0 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案正确指出无相关内容，忠实于上下文；但未回答标准答案中的FOV范围，因此答案准确性为0 | 0 | FALSE |  | 2.086 | T100 5# 内存分配失败 | upload/source_documents/pdf/T100 5# 内存分配失败.pdf | breakdown | 201
db-breakdown-fef30b65304f | 在T1+从dsDNA开始进行make DNB过程中，若产物浓度低于8 ng/ul且5号单管（连接酶/Ligase）试剂接近空，4号单管（环化缓冲液/Splint Buffer）残留量大于30 uL，应检查哪个部件的加样异常？ |  |  | 对应的单泵加样异常 | 应检查对应的单泵加样异常。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的加样和试剂信息，但未明确指出单泵加样异常的判断依据；模型答案正确且被上下文支持 | 检索上下文包含与问题相关的加样和试剂信息，但未明确指出单泵加样异常的判断依据；模型答案正确且被上下文支持 | 2 | TRUE | breakdown:223 MakeDNB失败 0.748; breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.748; breakdown:203 T1+lane间差异大 0.718 | 6.314 | T1+makeDNB失败（从环化开始） | upload/source_documents/pdf/T1+makeDNB失败（从环化开始）.pdf | breakdown | 202
db-breakdown-ade894972e14 | 在T1+从dsDNA开始进行make DNB时，若执行子脚本Loader_AddSample0.py过程中95℃降温到4℃耗时超过60秒，应检查哪个模块的装配与散热？ |  |  | PCR模块TEC的装配与散热 | 应检查PCR模块TEC的装配与散热。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出在95℃降温到4℃耗时超过60秒时，应检查PCR模块TEC的装配与散热，该信息位于片段1中，且与问题高度相关。模型答案完全匹配标准答案，未添加无关或编造信息，忠实于上下文。 | 检索上下文明确指出在95℃降温到4℃耗时超过60秒时，应检查PCR模块TEC的装配与散热，该信息位于片段1中，且与问题高度相关。模型答案完全匹配标准答案，未添加无关或编造信息，忠实于上下文。 | 1 | TRUE | breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.667; breakdown:223 MakeDNB失败 0.630; breakdown:151 出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差 0.622 | 2.847 | T1+makeDNB失败（从环化开始） | upload/source_documents/pdf/T1+makeDNB失败（从环化开始）.pdf | breakdown | 202
db-breakdown-c05e319f9526 | Lane 04的Q30值比前三条Lane低多少个点 |  |  | 低约3~5个点 | Lane 04的Q30值比前三条Lane低约3~5个点。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到Lane 04的Q30比前三条Lane低约3~5个点，且该信息位于高相关性片段中，上下文精度高；关键事实完整覆盖，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文明确提到Lane 04的Q30比前三条Lane低约3~5个点，且该信息位于高相关性片段中，上下文精度高；关键事实完整覆盖，模型答案完全基于上下文且无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:203 T1+lane间差异大 0.898; breakdown:235 G99起始Q30低 0.875; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.835 | 4.321 | T1+lane间差异大 | upload/source_documents/pdf/T1+lane间差异大.pdf | breakdown | 203
db-breakdown-01c63bb9b727 | 导致lane4数据量偏低的主要原因是什么 |  |  | 酶I+II混匀不充分以及分液顺序和airgap设置不当，导致lane间试剂浓度不均 | 导致lane4数据量偏低的主要原因是酶I和酶II的混匀效果不良，导致分液时4个lane的酶活浓度有差异；酶II和DLBII混匀效果不良导致分液时4个lane的Loading Buffer成分有差异；机器在执行分液过程时，airgap长度不够导致管内“系统液”与试剂发生串扰污染，带来lane间差异。此外，酶I+II的混匀次数不足，且混匀设置中的抽液和排液的位置设计存在问题，导致试剂孔位底部酶II浓度特别高。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确指出了lane4数据量偏低的主要原因（酶I+II混匀不充分及分液顺序和airgap设置不当），但未提及Loading Buffer或系统液串扰等细节。模型答案扩展了部分合理推测（如DLBII混匀、airgap不足导致污染），但这些信息未在上下文中明确支持，存在轻微编造。标准答案核心要点被覆盖，模型答案基本正确但略超范围。 | 检索上下文准确指出了lane4数据量偏低的主要原因（酶I+II混匀不充分及分液顺序和airgap设置不当），但未提及Loading Buffer或系统液串扰等细节。模型答案扩展了部分合理推测（如DLBII混匀、airgap不足导致污染），但这些信息未在上下文中明确支持，存在轻微编造。标准答案核心要点被覆盖，模型答案基本正确但略超范围。 | 1 | TRUE | breakdown:203 T1+lane间差异大 0.739; breakdown:161 underloading-PM4500 0.601 | 6.852 | T1+lane间差异大 | upload/source_documents/pdf/T1+lane间差异大.pdf | breakdown | 203
db-breakdown-a8e48c86099d | T1+仪器电源管理板卡程序升级后电源无法启动的原因是什么 |  |  | 程序升级失败可能导致板卡程序被完全擦除，使得电源管理板卡无法正常工作，进而导致电源无法启动 | T1+仪器电源管理板卡程序升级后电源无法启动的原因是：程序升级失败可能导致板卡程序被完全擦除，使得电源管理板卡无法正常工作，进而导致电源无法启动。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]准确描述了问题成因，且与标准答案一致；其他上下文为无关案例。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文[1]准确描述了问题成因，且与标准答案一致；其他上下文为无关案例。模型答案完全基于上下文，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.892; breakdown:211 MM电源PM板卡报错 0.670; breakdown:245 FTAT 电源启动保护 0.659 | 6.75 | T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 | upload/source_documents/pdf/T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动.pdf | breakdown | 204
db-breakdown-feafe955cb0a | 如何判断T1+仪器电源管理板卡程序是否成功烧录 |  |  | 通过观察板卡上的呼吸灯状态，若呼吸灯正常闪烁，说明程序已成功烧录并运行 | 判断T1+仪器电源管理板卡程序是否成功烧录，可通过观察板卡上的呼吸灯状态。若呼吸灯正常闪烁，说明程序已成功烧录并运行；若无反应，则表明升级失败或板卡存在其他故障。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与呼吸灯相关的线索（如心跳灯灭），但未明确说明呼吸灯闪烁表示烧录成功，因此召回率和精度中等；模型答案完全基于上下文推断且无编造，准确回答了标准答案 | 检索上下文包含与呼吸灯相关的线索（如心跳灯灭），但未明确说明呼吸灯闪烁表示烧录成功，因此召回率和精度中等；模型答案完全基于上下文推断且无编造，准确回答了标准答案 | 1 | TRUE | breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.681; breakdown:126 流体调试FTAT板的实验拓扑和编译环境搭建 0.621; breakdown:225 LT板心跳灯灭 0.614 | 6.96 | T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 | upload/source_documents/pdf/T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动.pdf | breakdown | 204
db-breakdown-a3c4002107a1 | T1+测序中dup偏高的根本原因是什么 |  |  | DNB落在两个spot点之间，导致相邻区域信号重叠，使系统误判为同一来源的信号 | T1+测序中dup偏高的根本原因在于DNB落在两个spot点之间，导致相邻区域的信号重叠，使系统误判为同一来源的信号。AFM图像显示，芯片表面存在较多点堆叠、点尺寸过小或点脱离的现象，这些都增加了DNB落于边界区域的概率，进而导致dup率升高。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了dup偏高的根本原因（DNB落在两个spot之间导致信号重叠），并包含AFM图像信息支持点堆叠、点小或脱离等现象，与模型答案一致。模型答案在忠实度上完全基于上下文，未编造信息；答案准确性高，仅补充了‘AFM图像显示’等细节，但标准答案未提及图像，故略扣分。 | 检索上下文准确覆盖了dup偏高的根本原因（DNB落在两个spot之间导致信号重叠），并包含AFM图像信息支持点堆叠、点小或脱离等现象，与模型答案一致。模型答案在忠实度上完全基于上下文，未编造信息；答案准确性高，仅补充了‘AFM图像显示’等细节，但标准答案未提及图像，故略扣分。 | 1 | TRUE | breakdown:205 T1+ dup高问题排查 0.698; breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.603 | 5.133 | T1+ dup高问题排查 | upload/source_documents/pdf/T1+ dup高问题排查.pdf | breakdown | 205
db-breakdown-75f7fd17ea66 | 采用三合一buffer结合OS方案对dsDNA和ssDNA的dup有何影响 |  |  | 能显著改善dup，不仅适用于dsDNA，对ssDNA同样有效 | 采用三合一buffer结合OS方案能显著改善dsDNA和ssDNA的dup，对两者均有效。该方案可能通过提高RCA效率和优化loading过程来降低dup，尤其在ssDNA样本中表现明显。 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了三合一buffer结合OS方案对dsDNA和ssDNA dup的影响，且关键信息（如降低dup、提升RCA效率、在ssDNA中表现明显）均被包含。模型答案忠实于上下文，未编造信息，仅补充了‘可能通过提高RCA效率和优化loading过程’的合理推断，属于轻微扩展但可接受。标准答案强调‘显著改善’和‘对两者均有效’，模型答案完整回应，仅略多解释机制，准确性高。 | 检索上下文准确覆盖了三合一buffer结合OS方案对dsDNA和ssDNA dup的影响，且关键信息（如降低dup、提升RCA效率、在ssDNA中表现明显）均被包含。模型答案忠实于上下文，未编造信息，仅补充了‘可能通过提高RCA效率和优化loading过程’的合理推断，属于轻微扩展但可接受。标准答案强调‘显著改善’和‘对两者均有效’，模型答案完整回应，仅略多解释机制，准确性高。 | 1 | TRUE | breakdown:205 T1+ dup高问题排查 0.738 | 3.592 | T1+ dup高问题排查 | upload/source_documents/pdf/T1+ dup高问题排查.pdf | breakdown | 205
db-breakdown-0bb4a4df3024 | SNR-A在某个cycle陡降的可能原因是什么 |  |  | 功率偏高，对A的损失较大 | SNR-A在某个cycle陡降的可能原因是功率偏高，对A的损失较大。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键信息，且模型答案完全基于上下文，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:206 SNR曲线差异原因 0.721 | 4.524 | SNR曲线差异原因 | upload/source_documents/pdf/SNR曲线差异原因.pdf | breakdown | 206
db-breakdown-9a4b523139ff | 如何解决SNR-A陡降的问题 |  |  | 降低功率，避免A的信号低，将A的gain太高 | 解决SNR-A陡降的问题，可以采取以下措施： 1. 检查激光功率是否偏高，因为功率偏高可能对A的损失较大，导致SNR-A陡降。 2. 降低激光功率，避免A的信号过低。 3. 避免将A的gain设置过高，以防止SNR异常。 关键要点：激光功率的高低会影响信号，进而导致SNR异常。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到了功率偏高导致A损失大，建议降低功率、避免A信号低和gain过高，与标准答案一致。上下文[2]与问题无关，但[1]已覆盖关键信息。模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了标准答案内容。 | 检索上下文[1]明确提到了功率偏高导致A损失大，建议降低功率、避免A信号低和gain过高，与标准答案一致。上下文[2]与问题无关，但[1]已覆盖关键信息。模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:206 SNR曲线差异原因 0.788; breakdown:231 i7 Barcode陡降 0.605 | 6.802 | SNR曲线差异原因 | upload/source_documents/pdf/SNR曲线差异原因.pdf | breakdown | 206
db-breakdown-7793633ca16e | T7 SBC在更换硬盘后出现COM口丢失的原因是什么 |  |  | SBC更换硬盘后没有删除原前的信息，造成冲突 | T7 SBC在更换硬盘后出现COM口丢失的原因是：更换硬盘后没有删除原硬盘的信息，造成冲突；同时镜像安装方式不合理。 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文未明确提及更换硬盘后未删除原信息导致COM口丢失，仅提到串口异常和操作系统错误，相关性有限；模型答案中‘镜像安装方式不合理’在上下文中无支持，属于编造；标准答案核心点‘未删除原信息造成冲突’部分被覆盖，但不完整 | 检索上下文未明确提及更换硬盘后未删除原信息导致COM口丢失，仅提到串口异常和操作系统错误，相关性有限；模型答案中‘镜像安装方式不合理’在上下文中无支持，属于编造；标准答案核心点‘未删除原信息造成冲突’部分被覆盖，但不完整 | 1 | TRUE | breakdown:207 SBC串口通信异常 1.000; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.928; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.903 | 3.997 | SBC串口通信异常 | upload/source_documents/pdf/SBC串口通信异常.pdf | breakdown | 207
db-breakdown-90054e0f9f97 | 针对T7 SBC串口通信异常的解决方案中，操作系统安装方式应如何调整 |  |  | 操作系统安装方式由镜像安装改为正常安装 | 操作系统安装方式应由镜像安装改为正常安装。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及操作系统安装方式调整，仅涉及SBC串口异常和系统错误等信息，相关性有限；模型答案正确且与标准答案一致，但缺乏上下文支持，故context_precision和context_recall为0.5 | 检索上下文未明确提及操作系统安装方式调整，仅涉及SBC串口异常和系统错误等信息，相关性有限；模型答案正确且与标准答案一致，但缺乏上下文支持，故context_precision和context_recall为0.5 | 1 | TRUE | breakdown:207 SBC串口通信异常 0.980; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.970; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.945 | 2.763 | SBC串口通信异常 | upload/source_documents/pdf/SBC串口通信异常.pdf | breakdown | 207
db-breakdown-b3f29e52bf6f | Q30下降速度在1链和2链分别下降了多少个点 |  |  | 1链下降7个点，2链下降14个点 | 根据文档2的内容，Q30下降速度在1链下降了7个点，2链下降了14个点。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确包含问题所需的关键信息，且排在首位，噪声少；上下文覆盖了标准答案中1链下降7个点、2链下降14个点的全部事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文[1]明确包含问题所需的关键信息，且排在首位，噪声少；上下文覆盖了标准答案中1链下降7个点、2链下降14个点的全部事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.940; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.909; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.885 | 3.283 | Q30下降快，Runon高 | upload/source_documents/pdf/Q30下降快，Runon高.pdf | breakdown | 208
db-breakdown-83310dd4d323 | Runon值异常偏高的表现是什么 |  |  | 热图显示Runon分布存在区域异常 | Runon值异常偏高的表现是：在测序过程中，DNB中反应超前的拷贝占总拷贝的比例升高，导致碱基识别准确性受影响。热图显示Runon分布存在区域异常，且在某些情况下，二链runon的起始点较高。此外，当所有lane的runon高而lag正常时，可能表现为文库碱基不平衡、流体管路堵塞、聚合试剂污染或变质等问题。 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含Runon异常偏高的表现（如热图显示区域异常、runon高而lag正常等），且相关性较高，但部分信息如‘二链runon起始点较高’未在上下文中明确支持。模型答案基本正确，但补充了上下文未直接提及的细节，导致忠实度略降。标准答案仅提到热图异常，模型答案更完整但略有扩展。 | 检索上下文包含Runon异常偏高的表现（如热图显示区域异常、runon高而lag正常等），且相关性较高，但部分信息如‘二链runon起始点较高’未在上下文中明确支持。模型答案基本正确，但补充了上下文未直接提及的细节，导致忠实度略降。标准答案仅提到热图异常，模型答案更完整但略有扩展。 | 1 | TRUE | breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.671; breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.664; breakdown:263 lag/runon曲线异常 0.643 | 7.025 | Q30下降快，Runon高 | upload/source_documents/pdf/Q30下降快，Runon高.pdf | breakdown | 208
db-breakdown-7a55430494d7 | polyT区域在测序过程中导致了什么现象？ |  |  | Q30陡降，信号异常下降，错误率增加，被过滤掉 | polyT区域在测序过程中导致了信号异常和Q30陡降，出现滑移现象，错误率增加，最终被过滤掉。 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文准确描述了polyT区域导致Q30陡降、滑移、错误率增加和被过滤的现象，与标准答案高度一致。模型答案基本正确，仅补充了‘滑移现象’，该信息在上下文中提及，因此忠实度高。答案准确性略低于1.0是因为‘滑移’虽合理但未在标准答案中明确列出，属于轻微扩展。 | 检索上下文准确描述了polyT区域导致Q30陡降、滑移、错误率增加和被过滤的现象，与标准答案高度一致。模型答案基本正确，仅补充了‘滑移现象’，该信息在上下文中提及，因此忠实度高。答案准确性略低于1.0是因为‘滑移’虽合理但未在标准答案中明确列出，属于轻微扩展。 | 1 | TRUE | breakdown:209 polyT导致Q30陡降，数据量不达标 0.673 | 4.425 | polyT导致Q30陡降，数据量不达标 | upload/source_documents/pdf/polyT导致Q30陡降，数据量不达标.pdf | breakdown | 209
db-breakdown-5206b22bda81 | 针对polyT导致Q30陡降的问题，解决方案是什么？ |  |  | 更改过滤参数，将全局过滤改为局部过滤 | 针对polyT导致Q30陡降的问题，解决方案是更改过滤参数，将全局过滤改为局部过滤，可以交付数据。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含polyT导致Q30陡降的描述，但未明确提及‘更改过滤参数，将全局过滤改为局部过滤’这一解决方案，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题被命中且排在前列；模型答案完全由上下文支持，无编造信息，故faithfulness为1.0；答案与标准答案一致，准确完整，answer_accuracy为1.0。 | 检索上下文包含polyT导致Q30陡降的描述，但未明确提及‘更改过滤参数，将全局过滤改为局部过滤’这一解决方案，因此context_recall较低；context_precision尚可，因相关问题被命中且排在前列；模型答案完全由上下文支持，无编造信息，故faithfulness为1.0；答案与标准答案一致，准确完整，answer_accuracy为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:209 polyT导致Q30陡降，数据量不达标 1.000; breakdown:235 G99起始Q30低 0.917; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.917 | 2.619 | polyT导致Q30陡降，数据量不达标 | upload/source_documents/pdf/polyT导致Q30陡降，数据量不达标.pdf | breakdown | 209
db-breakdown-91e2f8d271f4 | B1测序过程中试剂仓板无MCU心跳指示灯且无数据上报，按板卡复位无法恢复，可能的原因是什么？ |  |  | 5V供电被拉低，进一步定位到测序试剂盒到位传感器漏液导致短路 | 可能的原因是5V供电被拉低，进一步定位到测序试剂盒到位传感器漏液导致短路。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的故障现象描述，但最相关的内容（如5V供电和传感器漏液）未明确提及，仅通过片段1间接关联；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 检索上下文包含与问题相关的故障现象描述，但最相关的内容（如5V供电和传感器漏液）未明确提及，仅通过片段1间接关联；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:210 MM试剂仓板无心跳指示 0.898; breakdown:101 试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号 0.674; breakdown:225 LT板心跳灯灭 0.672 | 2.749 | MM试剂仓板无心跳指示 | upload/source_documents/pdf/MM试剂仓板无心跳指示.pdf | breakdown | 210
db-breakdown-127fdb9439c6 | 针对试剂仓板无心跳指示灯且总线进入BUS OFF模式的问题，解决方案中提到的长久措施有哪些？ |  |  | 机械调整传感器及外设位置，避免被漏液损坏；电子板卡对独立外设增加过流保护 | 针对试剂仓板无心跳指示灯且总线进入BUS OFF模式的问题，解决方案中提到的长久措施有： 1. 机械调整传感器及外设位置，避免被漏液损坏； 2. 电子板卡对独立外设增加过流保护。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]提供了问题的核心成因和关键特征，但未明确列出‘长久措施’，仅描述了故障现象和根源。其他上下文与问题无关。模型答案准确提取了标准答案中的两项长久措施，且完全被上下文支持（尽管未直接列出‘长久措施’字样，但‘机械调整传感器位置’和‘增加过流保护’可从‘漏液导致短路’推断为合理长期解决方案），因此忠实度和准确性均为1.0。上下文精度和召回率因相关性较强但信息不完整而评为0.7。 | 检索上下文[1]提供了问题的核心成因和关键特征，但未明确列出‘长久措施’，仅描述了故障现象和根源。其他上下文与问题无关。模型答案准确提取了标准答案中的两项长久措施，且完全被上下文支持（尽管未直接列出‘长久措施’字样，但‘机械调整传感器位置’和‘增加过流保护’可从‘漏液导致短路’推断为合理长期解决方案），因此忠实度和准确性均为1.0。上下文精度和召回率因相关性较强但信息不完整而评为0.7。 | 1 | TRUE | breakdown:210 MM试剂仓板无心跳指示 0.771; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.615; breakdown:95 二链Q30下降快 0.608 | 5.993 | MM试剂仓板无心跳指示 | upload/source_documents/pdf/MM试剂仓板无心跳指示.pdf | breakdown | 210
db-breakdown-3f2c9c75fc4a | MM电源模块上电自检不通过且所有受控供电模块支路控制不动作的原因是什么 |  |  | 5V Standby供电接口接错，接到24V standby供电接口 | MM电源模块上电自检不通过且所有受控供电模块支路控制不动作的原因是：5V Standby供电接口接错，接到24V standby供电接口。软件控制逻辑为48V最后上电，5V Standby电源需要接到48V电源的5V Standby供电接口。 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含问题描述，但未明确指出5V Standby接错的具体原因，仅在片段1中提及现象；模型答案补充了软件控制逻辑，该信息未在上下文中体现，存在轻微编造；标准答案与模型答案基本一致，但上下文支持不充分 | 检索上下文包含问题描述，但未明确指出5V Standby接错的具体原因，仅在片段1中提及现象；模型答案补充了软件控制逻辑，该信息未在上下文中体现，存在轻微编造；标准答案与模型答案基本一致，但上下文支持不充分 | 1 | TRUE | breakdown:211 MM电源PM板卡报错 0.847; breakdown:96 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 0.655; breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.631 | 4.225 | MM电源PM板卡报错 | upload/source_documents/pdf/MM电源PM板卡报错.pdf | breakdown | 211
db-breakdown-464952d7859e | 3个12V/24V/48V台达3000W电源模块的5V Standby接口存在什么问题 |  |  | 封装相同，未严格按照接线工艺要求，出现控制逻辑错误 | 3个12V/24V/48V台达3000W电源模块的5V Standby接口封装相同，未严格按照接线工艺要求，导致5V Standby供电接口被错误接到24V standby供电接口，造成控制逻辑错误。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 检索上下文准确包含问题所需关键信息，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:211 MM电源PM板卡报错 0.829; breakdown:96 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 0.634 | 3.47 | MM电源PM板卡报错 | upload/source_documents/pdf/MM电源PM板卡报错.pdf | breakdown | 211
db-breakdown-6d0e3383d45c | Mammoth浪潮服务器在alpha和betaⅠ阶段出现的采集卡识别异常问题中，导致故障的原因有哪些？ |  |  | 采集卡和服务器信号兼容性问题；Pcie排线接触不良 | 导致Mammoth浪潮服务器在alpha和betaⅠ阶段出现采集卡识别异常的原因有： 1. 采集卡和服务器信号兼容性问题； 2. PCIe排线接触不良。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含采集卡与服务器信号兼容性问题（片段3）和PCIe排线接触不良的隐含信息（片段1中提到PCIe通道异常、重启后恢复等），但未明确指出‘接触不良’，故context_recall略低；context_precision因片段1相关性强但存在其他无关问题描述而扣分；模型答案完全基于上下文且无编造，忠实度高；答案准确覆盖标准答案内容。 | 检索上下文包含采集卡与服务器信号兼容性问题（片段3）和PCIe排线接触不良的隐含信息（片段1中提到PCIe通道异常、重启后恢复等），但未明确指出‘接触不良’，故context_recall略低；context_precision因片段1相关性强但存在其他无关问题描述而扣分；模型答案完全基于上下文且无编造，忠实度高；答案准确覆盖标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:212 Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常 0.778; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.647; breakdown:221 Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 0.643 | 5.669 | Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常 | upload/source_documents/pdf/Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常.pdf | breakdown | 212
db-breakdown-5f4a69638494 | 针对Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常问题，解决方案是什么？ |  |  | 推动供应商进行适配，由于涉及到主板改动，供应商无法配合，放弃该方案 | 针对Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常问题，解决方案是： 临时解决方案：重启服务器并插拔问题采集卡，可临时恢复性能。 长期解决方案：导入新采集卡，已完成埃科Cxp12*8采集卡适配；验证多家服务器，包括浪潮2U和国鑫2U服务器，其中国鑫服务器正在进行超频3.6GHz验证。 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文包含临时和长期解决方案，但模型答案中的‘推动供应商进行适配’未在上下文中体现，且上下文明确指出‘推动浪潮服务器适配Euresys采集卡（已确认难以推进）’，而模型答案却描述为‘已完成埃科Cxp12*8采集卡适配’，与标准答案不符。模型答案编造了‘放弃该方案’的结论，但上下文未提及放弃，因此忠实度和准确性均为0。 | 检索上下文包含临时和长期解决方案，但模型答案中的‘推动供应商进行适配’未在上下文中体现，且上下文明确指出‘推动浪潮服务器适配Euresys采集卡（已确认难以推进）’，而模型答案却描述为‘已完成埃科Cxp12*8采集卡适配’，与标准答案不符。模型答案编造了‘放弃该方案’的结论，但上下文未提及放弃，因此忠实度和准确性均为0。 | 0 | FALSE | breakdown:221 Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 0.715; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.653; breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.638 | 7.961 | Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常 | upload/source_documents/pdf/Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常.pdf | breakdown | 212
db-breakdown-d4bd84f27a12 | Mammoth废液模块称重传感器校准过程中，零点校准时废液仓的状态是什么？ |  |  | 废液仓为空 | 零点校准时废液仓为空。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及零点校准时废液仓状态，仅描述了校准原理，因此上下文精度和召回率较低；但模型答案正确且被隐含支持（零点校准通常要求空载），忠实度和准确性均为1.0。 | 检索上下文未明确提及零点校准时废液仓状态，仅描述了校准原理，因此上下文精度和召回率较低；但模型答案正确且被隐含支持（零点校准通常要求空载），忠实度和准确性均为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:213 Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证 0.695 | 3.56 | Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证 | upload/source_documents/pdf/Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证.pdf | breakdown | 213
db-breakdown-3d88da1223f8 | Mammoth废液模块称重传感器校准后，通过哪个CAN通讯协议指令将斜率k和截距b发送至固件？ |  |  | 3.4指令 | 通过废液板CAN通讯协议3.4指令将斜率k和截距b发送至固件。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到了校准需要获取斜率k和截距b，但未明确说明通过哪个CAN指令发送，因此context_recall较低；context_precision尚可，因关键信息在前；模型答案正确且被上下文间接支持，无编造，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 检索上下文提到了校准需要获取斜率k和截距b，但未明确说明通过哪个CAN指令发送，因此context_recall较低；context_precision尚可，因关键信息在前；模型答案正确且被上下文间接支持，无编造，故faithfulness和answer_accuracy均为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:213 Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证 0.736 | 2.879 | Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证 | upload/source_documents/pdf/Mammoth废液模块称重传感器校准功能验证.pdf | breakdown | 213
db-breakdown-8499113d9287 | A5旋转阀通讯超时导致初始化失败的原因是什么 |  |  | 旋转阀光电开关干扰 | A5旋转阀通讯超时导致初始化失败的原因是旋转阀光电开关干扰。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出A5旋转阀通讯超时的原因是旋转阀光电开关受到干扰，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确指出A5旋转阀通讯超时的原因是旋转阀光电开关受到干扰，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.747; breakdown:163 TECAN泵通讯异常 0.610 | 2.441 | Mammoth外设初始化异常 | upload/source_documents/pdf/Mammoth外设初始化异常.pdf | breakdown | 214
db-breakdown-2301a20e6ef1 | CANFD服务器IP设置冲突会导致什么现象 |  |  | 上电后第一次某个通道打开失败 | CANFD服务器IP设置冲突会导致以下现象： 1. 打开设备失败，导致初始化PM板失败； 2. 某个通道上电后第一次打开失败； 3. 外设初始化异常，如废液板A无心跳数据、旋转阀通讯超时等； 4. 通信异常，可能引发丢包或响应失败等问题。 这些现象主要由于PC端路由表在两个网卡设置在同一网段时可能导致系统内部判断延时或冲突所致。 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含IP冲突导致设备无法打开、外设初始化异常等关键信息，但未明确提及'上电后第一次某个通道打开失败'这一具体现象；模型答案扩展了上下文中的信息（如丢包、心跳数据等），但整体仍被上下文支持；标准答案较简略，模型答案更完整但略有超出，准确性基本正确 | 检索上下文包含IP冲突导致设备无法打开、外设初始化异常等关键信息，但未明确提及'上电后第一次某个通道打开失败'这一具体现象；模型答案扩展了上下文中的信息（如丢包、心跳数据等），但整体仍被上下文支持；标准答案较简略，模型答案更完整但略有超出，准确性基本正确 | 2 | TRUE | breakdown:77 CAN服务器无法打开 0.763; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.748; breakdown:200 T100 Chuck控制板CAN通讯响应时长测试时偶发丢包现象 0.644 | 6.032 | Mammoth外设初始化异常 | upload/source_documents/pdf/Mammoth外设初始化异常.pdf | breakdown | 214
db-breakdown-c343e59b9820 | MammothChuck板卡在相对运动模式下，当设置的脉冲数小于多少时会导致电机堵转？ |  |  | 320 | MammothChuck板卡在相对运动模式下，当设置的脉冲数小于320时会导致电机堵转。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出脉冲数过小（如300）会导致电机堵转，且与标准答案320一致，关键信息完整；上下文相关性强，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造；答案准确完整。 | 检索上下文[1]明确指出脉冲数过小（如300）会导致电机堵转，且与标准答案320一致，关键信息完整；上下文相关性强，噪声少；模型答案完全基于上下文，无编造；答案准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:215 MammothChuck板电机堵转现象的测试验证 0.878; breakdown:220 Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 0.635; breakdown:188 T7-oring 脱落 0.629 | 5.911 | MammothChuck板电机堵转现象的测试验证 | upload/source_documents/pdf/MammothChuck板电机堵转现象的测试验证.pdf | breakdown | 215
db-breakdown-aed27a18acbb | 当MammothChuck板卡电机发生堵转后，如何通过指令恢复其正常状态？ |  |  | 发送回原点指令或设定反向运动且脉冲数大于320 | 当MammothChuck板卡电机发生堵转后，可以通过以下指令恢复其正常状态： 1. 发送回原点指令来恢复正常状态。 2. 在相对运动中，若正向运动时发生堵转，可通过设定反向运动且脉冲数大于320来恢复正常；反之，若反向运动时发生堵转，则通过设定正向运动且脉冲数大于320来恢复正常。 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文提到了电机堵转与脉冲数过小有关，但未明确说明如何通过指令恢复，仅描述了现象和成因。模型答案中提到的‘回原点指令’和‘反向运动且脉冲数大于320’在上下文中无直接支持，部分信息合理推测但缺乏明确依据。标准答案中的关键点‘设定反向运动且脉冲数大于320’在上下文中未提及，因此召回率较低。模型答案基本正确但存在轻微推测，忠实度和准确性为中等。 | 检索上下文提到了电机堵转与脉冲数过小有关，但未明确说明如何通过指令恢复，仅描述了现象和成因。模型答案中提到的‘回原点指令’和‘反向运动且脉冲数大于320’在上下文中无直接支持，部分信息合理推测但缺乏明确依据。标准答案中的关键点‘设定反向运动且脉冲数大于320’在上下文中未提及，因此召回率较低。模型答案基本正确但存在轻微推测，忠实度和准确性为中等。 | 1 | TRUE | breakdown:215 MammothChuck板电机堵转现象的测试验证 0.760; breakdown:220 Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 0.634; breakdown:204 T1+ 仪器电源管理板卡程序升级后，电源无法启动 0.626 | 6.213 | MammothChuck板电机堵转现象的测试验证 | upload/source_documents/pdf/MammothChuck板电机堵转现象的测试验证.pdf | breakdown | 215
db-breakdown-4565dca5435a | Mammoth试剂舱在温度从25°C降至16°C过程中，TEC状态码应如何变化？ |  |  | TEC状态码变化为0x02制冷→0x04恒温制冷 | 在温度从25°C降至16°C的过程中，TEC状态码应变化为：0x02制冷 → 0x04恒温制冷。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到温度变化到16°C时存在温控状态数据错误，但未明确说明TEC状态码的具体变化路径，因此上下文精度和召回率仅为中等；模型答案正确且完全由上下文隐含支持，忠实度和准确性均为满分。 | 检索上下文提到温度变化到16°C时存在温控状态数据错误，但未明确说明TEC状态码的具体变化路径，因此上下文精度和召回率仅为中等；模型答案正确且完全由上下文隐含支持，忠实度和准确性均为满分。 | 1 | TRUE | breakdown:216 Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 0.666 | 4.07 | Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误.pdf | breakdown | 216
db-breakdown-6f8cc4c11b36 | Mammoth试剂舱固件上报温控状态错误的原因是什么？ |  |  | 当温差大于0时，系统进入制冷状态，但实际制冷和加热状态均依据温差计算PWM驱动占空比，导致状态判断错误 | Mammoth试剂舱固件上报温控状态错误的原因是：当温差大于0时，系统进入了制冷状态，但实际制冷和加热状态均依据温差计算PWM驱动占空比，而试剂舱执行的操作相同，导致状态判断错误，状态码上报与实际控温过程不一致。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但非最相关片段排在前面；核心原因在片段1中提及，覆盖了标准答案关键点；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整 | 检索上下文包含问题相关的关键信息，但非最相关片段排在前面；核心原因在片段1中提及，覆盖了标准答案关键点；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致且完整 | 1 | TRUE | breakdown:216 Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 0.826; breakdown:219 mammoth chuck模块温控速度不达标 0.657; breakdown:214 Mammoth外设初始化异常 0.655 | 6.636 | Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 试剂舱固件上报温控状态数据错误.pdf | breakdown | 216
db-breakdown-7e3e26282492 | Mammoth试剂仓在beta1-4阶段出现RFID识别率低的原因有哪些？ |  |  | 距离远；MDA控温风扇干扰；RFID馈线折弯角度；线材干扰；金属避空不够 | Mammoth试剂仓在beta1-4阶段出现RFID识别率低的原因有： 1）距离远； 2）MDA控温风扇干扰； 3）RFID馈线折弯角度； 4）线材干扰； 5）金属避空不够。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有原因，且排序合理，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有原因，且排序合理，无噪声；模型答案完全基于上下文，未编造信息，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.816; breakdown:254 Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低 0.639 | 4.733 | Mammoth 试剂仓RFID识别优化 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 试剂仓RFID识别优化.pdf | breakdown | 217
db-breakdown-a285fcf89403 | Mammoth试剂仓优化后测试的结论是什么？ |  |  | 1台10W次识别率100%，3台5000次识别率100% | Mammoth试剂仓优化后测试的结论是：1台10W次识别率100%，3台5000次识别率100%。 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文未明确提及优化后测试的结论，仅展示部分通道运行状态数据，缺乏直接支持标准答案的关键信息；模型答案基本正确但依赖上下文外推，存在轻微不完全匹配。 | 检索上下文未明确提及优化后测试的结论，仅展示部分通道运行状态数据，缺乏直接支持标准答案的关键信息；模型答案基本正确但依赖上下文外推，存在轻微不完全匹配。 | 1 | TRUE | breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.606 | 4.139 | Mammoth 试剂仓RFID识别优化 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 试剂仓RFID识别优化.pdf | breakdown | 217
db-breakdown-0fe3f0172d1f | Mammoth冠冷TEC在alpha样机阶段存在什么问题？ |  |  | 冠冷TEC存在易损坏问题 | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提到Mammoth chuck模块温控速度不达标，但未提及冠冷TEC或其易损坏问题，因此上下文召回率低；模型答案称‘知识库无相关内容’，与上下文一致，忠实度高；但标准答案明确指出存在易损坏问题，而模型未回答该事实，故答案准确性为0 | 检索上下文提到Mammoth chuck模块温控速度不达标，但未提及冠冷TEC或其易损坏问题，因此上下文召回率低；模型答案称‘知识库无相关内容’，与上下文一致，忠实度高；但标准答案明确指出存在易损坏问题，而模型未回答该事实，故答案准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:219 mammoth chuck模块温控速度不达标 0.601 | 4.056 | Mammoth 冠冷TEC损坏 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 冠冷TEC损坏.pdf | breakdown | 218
db-breakdown-bebd9796d270 | Mammoth冠冷TEC焊盘脆弱的原因是什么？ |  |  | 线材制作环节或生产安装环节拉扯焊盘导致焊盘破裂 | Mammoth冠冷TEC焊盘脆弱的原因是线材制作环节或生产安装环节拉扯焊盘导致焊盘破裂。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:218 Mammoth 冠冷TEC损坏 0.755 | 3.963 | Mammoth 冠冷TEC损坏 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 冠冷TEC损坏.pdf | breakdown | 218
db-breakdown-dc39e06a148a | chuck模块在温度性能测试中降温速度超时多少秒？ |  |  | 18S | chuck模块在温度性能测试中降温速度超时约18秒。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到降温速度超出规定时间约18秒，与标准答案一致；模型答案准确反映该信息且无编造；上下文相关性强，噪声少，关键事实完整覆盖。 | 检索上下文[1]明确提到降温速度超出规定时间约18秒，与标准答案一致；模型答案准确反映该信息且无编造；上下文相关性强，噪声少，关键事实完整覆盖。 | 1 | TRUE | breakdown:219 mammoth chuck模块温控速度不达标 0.749; breakdown:123 温度均匀性异常 0.629; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.623 | 2.479 | mammoth chuck模块温控速度不达标 | upload/source_documents/pdf/mammoth chuck模块温控速度不达标.pdf | breakdown | 219
db-breakdown-9cb9177fb464 | 水冷液气泡过多导致温控速度不达标的原因是什么？ |  |  | 比热容减小，对热面积累的热无法快速转移，导致积热进而引起制冷性能差 | 水冷液气泡过多导致温控速度不达标的原因是：气泡过多使水冷液的比热容减小，无法快速转移热面积累的热量，导致积热，进而引起制冷性能下降。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:219 mammoth chuck模块温控速度不达标 0.786; breakdown:150 升降温超时 0.692; breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.687 | 3.969 | mammoth chuck模块温控速度不达标 | upload/source_documents/pdf/mammoth chuck模块温控速度不达标.pdf | breakdown | 219
db-breakdown-7aa4fe442eae | Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停的直接原因有哪些 |  |  | RTD开路或短路、热面温度过高、温度超过设定上限或下限、TEC电流监控异常 | Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停的直接原因包括： 1. RTD开路或短路，导致无法获取Chuck的实际温度； 2. 热面温度过高，冷却系统未正常工作或存在异常高温情况； 3. 温度超过设定上限或下限； 4. TEC电流监控异常，包括过流和电流不足。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含RTD异常、TEC电流监控异常等关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，覆盖所有要点 | 检索上下文包含RTD异常、TEC电流监控异常等关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，覆盖所有要点 | 1 | TRUE | breakdown:220 Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 0.804; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.629; breakdown:123 温度均匀性异常 0.611 | 4.336 | Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 | upload/source_documents/pdf/Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查.pdf | breakdown | 220
db-breakdown-45b1369767e9 | 当RTD2 Temp数值超过65°C时会发生什么情况 |  |  | TEC会自动关停 | 当RTD2 Temp数值超过65°C时，TEC会自动关停。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出RTD2 Temp超过65°C时TEC会自动关停，与标准答案一致；模型答案完全匹配且无编造信息。 | 检索上下文明确指出RTD2 Temp超过65°C时TEC会自动关停，与标准答案一致；模型答案完全匹配且无编造信息。 | 1 | TRUE | breakdown:220 Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 0.651 | 4.059 | Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查 | upload/source_documents/pdf/Mammoth Chuck控温过程中TEC自动关停问题排查.pdf | breakdown | 220
db-breakdown-d37299e4ff4f | Mammoth Beta4#中相机通道1出图慢的主要诱因是什么 |  |  | 采集卡PCIe带宽由X8降为X1，导致相机带宽下降 | Mammoth Beta4#中相机通道1出图慢的主要诱因是采集卡PCIe带宽由X8降为X1，导致相机带宽下降。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]提到了相机通道1出图慢的问题，但未明确指出PCIe带宽变化是原因，因此上下文精度和召回率均为基本满足；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 检索上下文[1]提到了相机通道1出图慢的问题，但未明确指出PCIe带宽变化是原因，因此上下文精度和召回率均为基本满足；模型答案完全被上下文支持且与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:221 Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 0.776; breakdown:189 T7-CallN问题 0.656; breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.633 | 5.454 | Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 | upload/source_documents/pdf/Mammoth Beta4# 出图慢问题分析.pdf | breakdown | 221
db-breakdown-6a4e6d55fe25 | 在Mammoth Beta4#问题排查中，如何确认通道1相机带宽异常 |  |  | 通过软触发方式测试，发现通道1对应相机带宽从正常的3000MB/s下降至905MB/s | 在Mammoth Beta4#问题排查中，确认通道1相机带宽异常的步骤如下： 1. 通过软触发方式直接测试正常配置下相机的工作带宽，发现通道1对应相机带宽从正常的3000MB/s下降至905MB/s，确认存在带宽异常。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关性信息，但关键事实（软触发测试带宽下降）未明确出现在片段中，仅在标题和简介中提及出图慢与通道1速度慢，因此召回率不高；上下文精度尚可，因相关文档排在前列；模型答案完全基于上下文推断且无编造，忠实度高；答案内容与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文包含问题相关性信息，但关键事实（软触发测试带宽下降）未明确出现在片段中，仅在标题和简介中提及出图慢与通道1速度慢，因此召回率不高；上下文精度尚可，因相关文档排在前列；模型答案完全基于上下文推断且无编造，忠实度高；答案内容与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:221 Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 0.709; breakdown:92 部分区域Q30异常 0.641; breakdown:113 相机换向异常 0.633 | 4.774 | Mammoth Beta4# 出图慢问题分析 | upload/source_documents/pdf/Mammoth Beta4# 出图慢问题分析.pdf | breakdown | 221
db-breakdown-6334f8cb7e77 | 伺服驱动器产生的倒灌电压最大值是多少？ |  |  | 59V | 伺服驱动器产生的倒灌电压最大值是59V。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到倒灌电压最大值为59V，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确提到倒灌电压最大值为59V，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:222 Mammoth 48V台达电源保护 0.677 | 3.917 | Mammoth 48V台达电源保护 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 48V台达电源保护.pdf | breakdown | 222
db-breakdown-d05b3d76d9bf | 48V电源过压保护的电压区间范围是什么？ |  |  | 52.8V∽62.4V | 根据文档2的内容，48V电源的过压保护点为59V，即当电压达到59V时，电源启动过压保护并停止输出。因此，48V电源过压保护的电压区间范围是≥59V。 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文提到过压保护点为59V，但未明确给出电压区间范围，仅说明达到59V时触发保护。模型答案将保护点理解为≥59V的区间，虽有一定依据，但标准答案为52.8V∽62.4V，与模型答案不一致。上下文未覆盖完整区间信息，导致召回不足；模型答案部分基于上下文但扩展了范围，存在轻微编造。 | 检索上下文提到过压保护点为59V，但未明确给出电压区间范围，仅说明达到59V时触发保护。模型答案将保护点理解为≥59V的区间，虽有一定依据，但标准答案为52.8V∽62.4V，与模型答案不一致。上下文未覆盖完整区间信息，导致召回不足；模型答案部分基于上下文但扩展了范围，存在轻微编造。 | 0 | FALSE | breakdown:245 FTAT 电源启动保护 0.619; breakdown:117 电源 0.612; breakdown:96 雅特生3000W电源OVP和OCP失效 0.610 | 3.864 | Mammoth 48V台达电源保护 | upload/source_documents/pdf/Mammoth 48V台达电源保护.pdf | breakdown | 222
db-breakdown-9e0653b17855 | 在T1+从ssDNA开始进行make过程中，若产物总量少于预期10ul且浓度小于2ng/ul，同时ligas buffer剩余量远大于预期，应检查哪个部件？ |  |  | 单泵加样异常，需更换对应的泵 | 应检查对应的单泵加样是否异常。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | TRUE | 检索上下文包含相关故障排查信息，尤其片段[3]明确提到ligase buffer剩余量大且单泵加样异常的情况，支持模型答案。但上下文未直接提及ssDNA起始条件下的具体问题，故context_recall略低。模型答案正确且被上下文支持，但未完全匹配标准答案的‘需更换对应的泵’这一操作建议，因此answer_accuracy为0.8。 | 检索上下文包含相关故障排查信息，尤其片段[3]明确提到ligase buffer剩余量大且单泵加样异常的情况，支持模型答案。但上下文未直接提及ssDNA起始条件下的具体问题，故context_recall略低。模型答案正确且被上下文支持，但未完全匹配标准答案的‘需更换对应的泵’这一操作建议，因此answer_accuracy为0.8。 | 1 | TRUE | breakdown:223 MakeDNB失败 0.682; breakdown:203 T1+lane间差异大 0.649; breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.648 | 2.641 | MakeDNB失败 | upload/source_documents/pdf/MakeDNB失败.pdf | breakdown | 223
db-breakdown-6d7143afb50f | 从ssDNA开始进行make时，若不同lane1的试剂剩余量少于预期，且注射泵内部存在气密性问题，应如何处理？ |  |  | 使用气罐吹净注射泵，再次尝试make | 使用气罐吹净注射泵，再次尝试make，产物总量符合预期。 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文未明确提及‘注射泵气密性问题’或‘使用气罐吹净’的处理方式，仅在片段1中提到泵加样异常需更换泵，与问题相关但不完全匹配。模型答案补充了‘产物总量符合预期’，该信息在上下文中存在（如‘make后产物总量符合预期’），但未直接支持‘使用气罐吹净’这一操作，故忠实度和准确性为0.7。 | 检索上下文未明确提及‘注射泵气密性问题’或‘使用气罐吹净’的处理方式，仅在片段1中提到泵加样异常需更换泵，与问题相关但不完全匹配。模型答案补充了‘产物总量符合预期’，该信息在上下文中存在（如‘make后产物总量符合预期’），但未直接支持‘使用气罐吹净’这一操作，故忠实度和准确性为0.7。 | 2 | TRUE | breakdown:202 T1+makeDNB失败（从环化开始） 0.700; breakdown:223 MakeDNB失败 0.691; breakdown:203 T1+lane间差异大 0.671 | 2.34 | MakeDNB失败 | upload/source_documents/pdf/MakeDNB失败.pdf | breakdown | 223
db-breakdown-94b56c3fb038 | LT板使用的是哪种主控芯片，其最高主频是多少？ |  |  | LT板使用的是STM32F407的主控芯片，其芯片最高主频168M | LT板使用的是STM32F407的主控芯片，其最高主频是168M。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确包含LT板使用STM32F407主控芯片及其最高主频168M的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确包含LT板使用STM32F407主控芯片及其最高主频168M的信息，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:224 LT板报错 0.654; breakdown:225 LT板心跳灯灭 0.607 | 5.031 | LT板报错 | upload/source_documents/pdf/LT板报错.pdf | breakdown | 224
db-breakdown-65bf5dc7edf7 | LT板固件通信模式从单工改为哪种模式，通信效率提升了多少倍？ |  |  | LT板固件通信模式从单工改为半双工通信方式，通信效率比原来提升50倍 | LT板固件通信模式从单工改为半双工通信方式，通信效率比原来提升50倍。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且模型答案与标准答案完全一致，无编造或遗漏。 | 检索上下文准确包含问题所需的关键信息，且模型答案与标准答案完全一致，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:224 LT板报错 0.695 | 2.481 | LT板报错 | upload/source_documents/pdf/LT板报错.pdf | breakdown | 224
db-breakdown-3dee02e14c20 | LT板心跳灯灭的根因是什么 |  |  | 固件中系统时钟来源设置为12Mhz，而实际硬件使用的是8Mhz物料，导致配置不匹配 | LT板心跳灯灭的根因是固件中系统时钟来源设置为12Mhz，而实际硬件使用的是8Mhz物料，导致配置不匹配。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及系统时钟配置不匹配的具体原因，仅提到LT板心跳灯灭和固件设计硬伤，信息不够完整；模型答案正确且被上下文部分支持，但关键事实未在检索结果中充分体现 | 检索上下文未明确提及系统时钟配置不匹配的具体原因，仅提到LT板心跳灯灭和固件设计硬伤，信息不够完整；模型答案正确且被上下文部分支持，但关键事实未在检索结果中充分体现 | 1 | TRUE | breakdown:225 LT板心跳灯灭 0.740; breakdown:224 LT板报错 0.605 | 2.962 | LT板心跳灯灭 | upload/source_documents/pdf/LT 板心跳灯灭.pdf | breakdown | 225
db-breakdown-382bf9199bcc | LT板固件未同步修改的原因是什么 |  |  | 第一版软硬件由CG设计，FW来源于游戏手柄；后续CG调整硬件配置和代码并移交深圳，硬件同步升级但固件未同步修改 | LT板固件未同步修改的原因是：第一版软硬件由CG设计，FW来源于游戏手柄；后续CG调整硬件配置和代码并移交深圳，硬件同步升级但固件未同步修改，仍使用第一版配置。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含完整原因，且模型答案准确复述并补充了‘仍使用第一版配置’，与上下文一致，无编造 | 检索上下文包含完整原因，且模型答案准确复述并补充了‘仍使用第一版配置’，与上下文一致，无编造 | 1 | TRUE | breakdown:225 LT板心跳灯灭 0.717; breakdown:224 LT板报错 0.702; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.635 | 6.168 | LT板心跳灯灭 | upload/source_documents/pdf/LT 板心跳灯灭.pdf | breakdown | 225
db-breakdown-3f3cf829127b | 相机防尘盖未打开会导致Live画面出现黑屏吗 |  |  | 是 | 是的，相机防尘盖未打开会导致Live画面出现黑屏。根据文档2，Live画面黑屏的可能原因之一就是相机防尘盖未打开。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息（防尘盖未打开导致黑屏），但存在无关内容（如FOV图片黑边问题）；上下文覆盖了标准答案所需事实；模型答案完全基于上下文，无编造；答案正确且完整。 | 检索上下文包含关键信息（防尘盖未打开导致黑屏），但存在无关内容（如FOV图片黑边问题）；上下文覆盖了标准答案所需事实；模型答案完全基于上下文，无编造；答案正确且完整。 | 1 | TRUE | breakdown:226 Live画面黑屏 0.658; breakdown:181 FOV图片黑边问题分析与解决方案 0.612 | 5.555 | Live画面黑屏 | upload/source_documents/pdf/Live画面黑屏.pdf | breakdown | 226
db-breakdown-17596b6d40fb | 解决Live画面黑屏问题时需要检查哪些软件参数 |  |  | 增益、曝光时间 | 解决Live画面黑屏问题时需要检查的软件参数包括增益和曝光时间。 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及增益和曝光时间，仅在片段1中提到Live画面黑屏问题，但无具体软件参数；其他片段与问题无关。因此上下文精度和召回率较低，但模型答案正确且被隐含支持，忠实度和准确性高。 | 检索上下文未明确提及增益和曝光时间，仅在片段1中提到Live画面黑屏问题，但无具体软件参数；其他片段与问题无关。因此上下文精度和召回率较低，但模型答案正确且被隐含支持，忠实度和准确性高。 | 1 | TRUE | breakdown:226 Live画面黑屏 0.704; breakdown:181 FOV图片黑边问题分析与解决方案 0.621; breakdown:78 Dolphin - 配准失败 0.613 | 2.776 | Live画面黑屏 | upload/source_documents/pdf/Live画面黑屏.pdf | breakdown | 226
db-breakdown-960a0ea297de | Lane内Q30不均匀现象的主要原因有哪些 |  |  | 流体过液导致的胶边或其他趋势性的不均匀现象；平台或光学拍照导致的不同方向扫描的趋势性的Q30不均匀 | Lane内Q30不均匀现象的主要原因包括： 1. 流体过液导致的胶边或其他趋势性的不均匀现象。 2. 平台或光学拍照导致的不同方向扫描的趋势性的Q30不均匀。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，但未明确提及‘流体过液导致的胶边’和‘平台或光学拍照导致的不同方向扫描’这两个关键原因，仅在片段2中提到lane内不均一性与DNB Loading相关，存在信息缺失；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确匹配标准答案。 | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，但未明确提及‘流体过液导致的胶边’和‘平台或光学拍照导致的不同方向扫描’这两个关键原因，仅在片段2中提到lane内不均一性与DNB Loading相关，存在信息缺失；模型答案完全基于上下文内容，无编造，且准确匹配标准答案。 | 1 | TRUE | breakdown:227 Lane内Q30不均匀 1.000; breakdown:203 T1+lane间差异大 0.912; breakdown:235 G99起始Q30低 0.896 | 3.367 | Lane内Q30不均匀 | upload/source_documents/pdf/Lane内Q30不均匀.pdf | breakdown | 227
db-breakdown-e262287d0c2d | 如何确认Lane内Q30不均匀问题的现场定位 |  |  | 通过检查步骤中的描述进行现场定位确认 | 根据文档2，确认Lane内Q30不均匀问题的现场定位步骤如下： 1. 观察lane内不同FOV（Field of View）的Q30值是否存在明显差异。 2. 检查是否由流体过液导致胶边或其他趋势性的不均匀现象。 3. 判断是否由平台或光学拍照导致的不同方向扫描的趋势性Q30不均匀。 通过以上步骤可进行现场定位确认。 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文包含部分相关步骤，但未明确列出Lane内Q30不均匀的现场定位流程；模型答案中的步骤在上下文中无直接支持，存在推断成分；标准答案仅提及‘检查步骤中的描述’，而模型答案扩展了具体操作，虽合理但超出上下文明确信息。 | 检索上下文包含部分相关步骤，但未明确列出Lane内Q30不均匀的现场定位流程；模型答案中的步骤在上下文中无直接支持，存在推断成分；标准答案仅提及‘检查步骤中的描述’，而模型答案扩展了具体操作，虽合理但超出上下文明确信息。 | 1 | TRUE | breakdown:227 Lane内Q30不均匀 0.952; breakdown:235 G99起始Q30低 0.893; breakdown:199 T7 barcode曲线异常 0.888 | 5.811 | Lane内Q30不均匀 | upload/source_documents/pdf/Lane内Q30不均匀.pdf | breakdown | 227
db-breakdown-e49db4746871 | STM32F429芯片在IO板中的固件重构后，通信效率提升了多少倍 |  |  | 通信效率比原来快了近5倍 | STM32F429芯片在IO板中的固件重构后，通信效率比原来快了近5倍。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提及通信效率提升的具体倍数，也无任何关于固件重构后性能提升的量化信息，无法支持模型答案。 | 检索上下文未提及通信效率提升的具体倍数，也无任何关于固件重构后性能提升的量化信息，无法支持模型答案。 | 1 | TRUE | breakdown:228 IO端口通讯异常 0.641 | 3.933 | IO端口通讯异常 | upload/source_documents/pdf/IO端口通讯异常.pdf | breakdown | 228
db-breakdown-798ccd6ae162 | 当上位机发送获取固件版本号指令后无回复时，说明什么问题 |  |  | 说明TX端已经异常 | 当上位机发送获取固件版本号指令后无回复时，说明TX端已经异常。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文中的片段1明确指出无回复说明TX端异常，与标准答案一致；上下文相关性高，噪声较少，但非所有片段都直接相关；模型答案完全被上下文支持且准确 | 检索上下文中的片段1明确指出无回复说明TX端异常，与标准答案一致；上下文相关性高，噪声较少，但非所有片段都直接相关；模型答案完全被上下文支持且准确 | 1 | TRUE | breakdown:228 IO端口通讯异常 0.719; breakdown:224 LT板报错 0.646; breakdown:114 相机丢图 0.646 | 3.78 | IO端口通讯异常 | upload/source_documents/pdf/IO端口通讯异常.pdf | breakdown | 228
db-breakdown-596509cfc00d | 在混样测序中，样本A中检出样本B的物种Reads的主要原因是什么 |  |  | Insert太短、R1R2不匹配、建库引入污染、Barcode设计问题（如汉明距离较小、双端不唯一） | 在混样测序中，样本A中检出样本B的物种Reads的主要原因是：Insert太短、R1R2不匹配、建库引入污染、Barcode设计问题（如汉明距离较小、双端不唯一）等。具体表现为：样本中含insert较短的序列，测序后barcode测序质量差，导致index hopping；样本间存在DNB dup引入污染；建库过程中样本受到污染；Barcode设计不合理，如汉明距离小或双端不唯一，导致错误拆分。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有关键原因，并按频率排序，且无噪声信息；模型答案完全基于上下文内容生成，未编造信息，且准确完整地回答了问题。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有关键原因，并按频率排序，且无噪声信息；模型答案完全基于上下文内容生成，未编造信息，且准确完整地回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:229 Index hopping 0.601 | 6.761 | Index hopping | upload/source_documents/pdf/Index hopping.pdf | breakdown | 229
db-breakdown-e7bfabe0d3da | 针对Index hopping问题，根本解决方案包括哪些措施 |  |  | 优化Barcode设计，增加汉明距离，确保双端唯一；改进建库流程，避免样本交叉污染；使用Dual barcode测序库选择双barcode拆分策略 | 根本解决方案包括：优化Barcode设计，增加汉明距离，确保双端唯一；改进建库流程，避免样本交叉污染；使用Dual barcode测序库选择双barcode拆分策略。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文覆盖了Barcode设计、建库流程和污染控制等关键点，与标准答案高度相关；模型答案完全被上下文支持且准确完整 | 检索上下文覆盖了Barcode设计、建库流程和污染控制等关键点，与标准答案高度相关；模型答案完全被上下文支持且准确完整 | 1 | TRUE | breakdown:229 Index hopping 0.713 | 3.642 | Index hopping | upload/source_documents/pdf/Index hopping.pdf | breakdown | 229
db-breakdown-b91cc2849b28 | 当MCU作为IIC主机异常复位时，若从机未复位且SDA保持低电平，会导致什么现象？ |  |  | IIC总线锁死 | 当MCU作为IIC主机异常复位时，若从机未复位且SDA保持低电平，会导致IIC总线进入死锁状态。主机复位后检测到SDA为低电平，判断总线被占用并等待，而从机仍在等待主机拉低SCL以结束应答，双方相互等待，导致通信无法恢复。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确描述了IIC总线锁死的成因，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，正确解释了死锁现象 | 检索上下文准确描述了IIC总线锁死的成因，且与问题高度相关；模型答案完全基于上下文内容，未编造信息，正确解释了死锁现象 | 1 | TRUE | breakdown:230 IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题 0.710; breakdown:210 MM试剂仓板无心跳指示 0.624; breakdown:206 SNR曲线差异原因 0.620 | 5.767 | IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题 | upload/source_documents/pdf/IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题.pdf | breakdown | 230
db-breakdown-0645a8fa279b | 外购液体压力传感器在IIC通信中，从机拉伸SCL信号的时间不得超过多少微秒？ |  |  | 10微秒 | 外购液体压力传感器在IIC通信中，从机拉伸SCL信号的时间不得超过10微秒。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到从机拉低SCL的时间不应超过10微秒，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 检索上下文明确提到从机拉低SCL的时间不应超过10微秒，与标准答案一致；模型答案完全正确且被上下文支持。 | 1 | TRUE | breakdown:230 IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题 0.700 | 4.155 | IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题 | upload/source_documents/pdf/IIC 通信异常恢复和时钟拉伸问题.pdf | breakdown | 230
db-breakdown-d30258899c22 | i7 barcode出现陡降的原因是什么？ |  |  | 是lag导致的，进一步分析发现是因为IP2引物导致空间位阻影响了barcode的合成切除 | i7 barcode出现陡降的原因是lag导致的，进一步分析发现是因为IP2引物太长或有linker，造成空间位阻影响了barcode的合成切除。不同批次的切除试剂也会影响barcode陡降。 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 检索上下文未提及i7 barcode陡降与lag、IP2引物或空间位阻相关，仅描述Q30陡降现象及可能原因如物镜脏污等，与标准答案关键事实不匹配；模型答案部分正确但引入‘不同批次的切除试剂’这一上下文未支持的信息，导致忠实度和准确性受限。 | 检索上下文未提及i7 barcode陡降与lag、IP2引物或空间位阻相关，仅描述Q30陡降现象及可能原因如物镜脏污等，与标准答案关键事实不匹配；模型答案部分正确但引入‘不同批次的切除试剂’这一上下文未支持的信息，导致忠实度和准确性受限。 | 1 | TRUE | breakdown:231 i7 Barcode陡降 0.714; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.675; breakdown:208 Q30下降快，Runon高 0.629 | 5.811 | i7 Barcode陡降 | upload/source_documents/pdf/i7 Barcode陡降.pdf | breakdown | 231
db-breakdown-d5de910a398b | 如何通过修改IP2引物解决i7 barcode陡降问题？ |  |  | 去掉IP2引物的linker并减少2bp长度，可以改善barcode陡降且不影响二链回升 | 通过修改IP2引物解决i7 barcode陡降问题的方法包括：将IP2引物的5'端序列减短，并去掉linker。具体测试发现，去掉linker且减短6bp可以显著改善barcode陡降并提高拆分率；但6bp过长，因此进一步测试减少2bp和4bp，结果显示减少2bp即可改善barcode陡降并提高拆分率，且对二链回升无影响。因此，减少2bp的IP2引物长度是有效的解决方案。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，但存在无关内容（如物镜脏污），故context_precision为0.7；context_recall为1.0因覆盖了所有必要事实；模型答案完全基于上下文，无编造，faithfulness为1.0；答案准确完整，与标准答案一致，answer_accuracy为1.0。 | 检索上下文包含关键信息，但存在无关内容（如物镜脏污），故context_precision为0.7；context_recall为1.0因覆盖了所有必要事实；模型答案完全基于上下文，无编造，faithfulness为1.0；答案准确完整，与标准答案一致，answer_accuracy为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:231 i7 Barcode陡降 0.733; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.605 | 7.497 | i7 Barcode陡降 | upload/source_documents/pdf/i7 Barcode陡降.pdf | breakdown | 231
db-breakdown-d410049d7959 | 96孔板在上机前摇晃会导致什么故障现象 |  |  | TotalReads低，heatmap呈现上下分层式不均匀 | 96孔板在上机前摇晃会导致试剂出现泡沫或离开96孔板底部，进而影响四联针抽液（抽进泡沫或空气），导致loading异常。故障现象表现为下机报告的TotalReads低，且heatmap呈现上下分层式的不均匀。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息（如heatmap上下分层不均匀、避免摇晃96孔板），但未明确提及TotalReads低和泡沫/抽液异常等细节；模型答案准确且被上下文支持，仅补充了合理推断 | 检索上下文包含关键信息（如heatmap上下分层不均匀、避免摇晃96孔板），但未明确提及TotalReads低和泡沫/抽液异常等细节；模型答案准确且被上下文支持，仅补充了合理推断 | 1 | TRUE | breakdown:232 heatmap分布呈现上下分层式不均匀 0.750; breakdown:151 出口电磁阀过热导致lane2、lane3黑影和测序质量差 0.647; breakdown:101 试剂槽合成试剂忘记按压混匀导致芯片几乎无信号 0.606 | 5.163 | heatmap分布呈现上下分层式不均匀 | upload/source_documents/pdf/heatmap分布呈现上下分层式不均匀.pdf | breakdown | 232
db-breakdown-d17c114b9613 | 为何四联针抽液会异常导致loading异常 |  |  | 因为摇晃96孔板导致试剂出现泡沫或离开孔底，四联针抽进了泡沫或空气 | 四联针抽液异常导致loading异常的主要原因是四联针在运动过程中戳到了清洗池的PEI材料，圆柱状的PEI颗粒卡在针内导致部分堵塞。抽液时形成气液混合物，最终引发系统级loading异常。此外，若客户操作不当，如上机前摇晃96孔板，会导致试剂产生泡沫或离开孔底，使四联针抽进泡沫或空气，同样会引起loading异常。 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含关键事实（摇晃96孔板导致泡沫或空气被抽入），但未明确提及PEI堵塞问题；模型答案部分超出上下文支持（如PEI颗粒卡针），但核心原因正确，故忠实度和准确性为0.7 | 检索上下文包含关键事实（摇晃96孔板导致泡沫或空气被抽入），但未明确提及PEI堵塞问题；模型答案部分超出上下文支持（如PEI颗粒卡针），但核心原因正确，故忠实度和准确性为0.7 | 1 | TRUE | breakdown:232 heatmap分布呈现上下分层式不均匀 0.817; breakdown:147 四联针戳到清洗池导致堵塞 0.701; breakdown:148 四联排注射泵I口闭合异常导致孵育时压力下降报错 0.662 | 3.826 | heatmap分布呈现上下分层式不均匀 | upload/source_documents/pdf/heatmap分布呈现上下分层式不均匀.pdf | breakdown | 232
db-breakdown-43a7c6c0d255 | E250041938芯片号cycle95出现本地cal缺失的原因是什么 |  |  | BIS本地内存累积至80%以上导致数据丢失并触发getQc超时，且未收到完整cal文件，但收到Last cal包，未触发续测，最终导致cycle95本地cal缺失 | 知识库无相关内容。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文提到cal文件传输异常和不完整，与问题相关但未明确指出BIS内存累积或getQc超时等关键原因；模型答案声称无相关内容，实际上下文有部分相关信息，故答案准确性为0 | 检索上下文提到cal文件传输异常和不完整，与问题相关但未明确指出BIS内存累积或getQc超时等关键原因；模型答案声称无相关内容，实际上下文有部分相关信息，故答案准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:156 偶发多个cycle callN 0.632; breakdown:68 T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） 0.602 | 2.338 | GBG T7-2#本地个别cycle calN问题分析 | upload/source_documents/pdf/GBG T7-2#本地个别cycle calN.pdf | breakdown | 233
db-breakdown-e4f21079ed07 | ztronLite凌晨入仓操作如何影响BIS的cal文件落盘 |  |  | ztronLite凌晨执行入仓操作造成IO Wait升高，影响BIS向ztronLite传输cal文件的效率，导致远程落盘延迟 | ztronLite凌晨入仓操作会导致IO Wait升高，进而影响BIS向ztronLite传输cal文件的效率，造成远程落盘延迟。当BIS本地内存累积到70%左右时，本地cal文件落盘速度会显著变慢。由于ztronLite在凌晨执行入仓任务，引发的IO阻塞使得BIS无法及时将cal文件写入远程存储，最终可能导致个别cycle出现calN现象。 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了问题所需的关键事实，如IO Wait升高、BIS写cal文件延迟等，且相关性较高；模型答案准确反映了上下文信息，仅补充了本地内存70%影响落盘速度的细节（在上下文中提及），未明显编造；标准答案核心点均被正确回答，但模型额外说明了calN现象，虽合理但略超标准答案范围 | 检索上下文基本覆盖了问题所需的关键事实，如IO Wait升高、BIS写cal文件延迟等，且相关性较高；模型答案准确反映了上下文信息，仅补充了本地内存70%影响落盘速度的细节（在上下文中提及），未明显编造；标准答案核心点均被正确回答，但模型额外说明了calN现象，虽合理但略超标准答案范围 | 1 | TRUE | breakdown:233 GBG T7-2#本地个别cycle calN问题分析 0.683; breakdown:66 T7-BIT入仓问题 0.654; breakdown:68 T7-数据传输异常（上传cal异常&数据传输中断） 0.631 | 7.893 | GBG T7-2#本地个别cycle calN问题分析 | upload/source_documents/pdf/GBG T7-2#本地个别cycle calN.pdf | breakdown | 233
db-breakdown-9651237e9d8f | G99黑线现象在多少cycle后开始出现 |  |  | 70cycle后出现 | G99黑线一般在70cycle后出现。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]提到了G99黑线现象与cycle数增加有关，且存在累积过程，但未明确指出具体在70cycle后出现，因此context_precision和context_recall为0.7；模型答案被上下文支持（有累积过程），无编造信息，faithfulness为1.0；模型答案与标准答案一致，answer_accuracy为1.0。 | 检索上下文[1]提到了G99黑线现象与cycle数增加有关，且存在累积过程，但未明确指出具体在70cycle后出现，因此context_precision和context_recall为0.7；模型答案被上下文支持（有累积过程），无编造信息，faithfulness为1.0；模型答案与标准答案一致，answer_accuracy为1.0。 | 1 | TRUE | breakdown:234 G99黑线/黑影 0.715; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.645; breakdown:94 物镜脏污导致Q30陡降 0.636 | 4.622 | G99黑线/黑影 | upload/source_documents/pdf/G99黑线黑影.pdf | breakdown | 234
db-breakdown-9961c111f96f | G99黑线问题的根本解决方案是什么 |  |  | 变更manifold孔位排布，从硬件上将cold和ddNTP孔位隔开 | G99黑线问题的根本解决方案是变更manifold孔位排布，从硬件上将cold和ddNTP孔位隔开。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含G99黑线问题的成因分析，明确指出cold与ddNTP孔位相邻导致混入，支持变更孔位排布的解决方案；模型答案完全匹配标准答案且被上下文支持 | 检索上下文包含G99黑线问题的成因分析，明确指出cold与ddNTP孔位相邻导致混入，支持变更孔位排布的解决方案；模型答案完全匹配标准答案且被上下文支持 | 1 | TRUE | breakdown:234 G99黑线/黑影 0.669; breakdown:235 G99起始Q30低 0.622; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.605 | 4.037 | G99黑线/黑影 | upload/source_documents/pdf/G99黑线黑影.pdf | breakdown | 234
db-breakdown-997ee9e1026e | G99平台起始Q30低的主要原因是什么 |  |  | AB边流体差异、postload气泡、DNB加载空腔及杂质引起 | G99平台起始Q30低的主要原因是：AB边流体差异（由于manifold孔位排布和postload孔位管道长度不一致）、postload过程中出现气泡、黑影、长草现象，以及DNB加载过程中出现空腔和杂质（如PWB沉淀等）。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | TRUE | 检索上下文包含AB边流体差异、postload气泡、DNB加载空腔及杂质等关键信息，但未明确提及‘manifold孔位排布’和‘PWB沉淀’等细节；模型答案在上下文支持下合理扩展，未编造信息；标准答案中‘黑影、长草现象’未在上下文中体现，但属于常见术语可接受；整体答案准确且基本完整 | 检索上下文包含AB边流体差异、postload气泡、DNB加载空腔及杂质等关键信息，但未明确提及‘manifold孔位排布’和‘PWB沉淀’等细节；模型答案在上下文支持下合理扩展，未编造信息；标准答案中‘黑影、长草现象’未在上下文中体现，但属于常见术语可接受；整体答案准确且基本完整 | 1 | TRUE | breakdown:235 G99起始Q30低 1.000; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.996; breakdown:167 T7起始Q30低（综合性） 0.949 | 4.797 | G99起始Q30低 | upload/source_documents/pdf/G99起始Q30低.pdf | breakdown | 235
db-breakdown-d54a57ca2e25 | postload过程中出现黑影且二链不可恢复的原因是什么 |  |  | 该区域无DNB，一般是DNB加载问题，如DNB加载时芯片内出现空腔 | postload过程中出现黑影且二链不可恢复的原因是：G99每个cycle都在cold后使用ddNTP进行阻断，cold与ddNTP为相邻孔位，怀疑在cold泵液时有ddNTP混入导致芯片中间部分的DNB被阻断，信号降低；存在一个累积的过程，随着cycle数增加，黑影现象逐渐加重。 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文虽包含与黑影相关的G99问题描述，但未提及DNB缺失或加载问题，关键事实不完整；模型答案引用了上下文中的ddNTP混入假设，但该信息与标准答案中‘无DNB’和‘芯片内空腔’的成因不符，属于编造；标准答案强调DNB加载问题，而模型答案偏离至试剂混入，导致忠实度和准确性均为0 | 检索上下文虽包含与黑影相关的G99问题描述，但未提及DNB缺失或加载问题，关键事实不完整；模型答案引用了上下文中的ddNTP混入假设，但该信息与标准答案中‘无DNB’和‘芯片内空腔’的成因不符，属于编造；标准答案强调DNB加载问题，而模型答案偏离至试剂混入，导致忠实度和准确性均为0 | 0 | FALSE | breakdown:234 G99黑线/黑影 0.657; breakdown:166 T7黑线 0.621; breakdown:70 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 0.618 | 4.039 | G99起始Q30低 | upload/source_documents/pdf/G99起始Q30低.pdf | breakdown | 235
db-breakdown-e3c4fd30613d | 在G99故障中，查找起始点失败时，如果location图片清晰但offset大于50，可能的原因是什么？ |  |  | 芯片过于倾斜导致移动出错或平台重复定位精度问题 | 在G99故障中，查找起始点失败时，如果location图片清晰但offset大于50，可能的原因是： 1. 芯片过于倾斜，导致移动出错。 2. 平台重复定位精度问题。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，如起始点查找机制和图像清晰度要求，但未明确提及芯片倾斜或平台重复定位精度问题，因此召回率中等；上下文虽不完整，但模型答案完全基于上下文可推断内容，无编造，且与标准答案一致。 | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，如起始点查找机制和图像清晰度要求，但未明确提及芯片倾斜或平台重复定位精度问题，因此召回率中等；上下文虽不完整，但模型答案完全基于上下文可推断内容，无编造，且与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:236 G99-查找起始点失败 0.724; breakdown:100 起始点和配准失败 0.649; breakdown:115 相机一致性异常 0.633 | 3.308 | G99-查找起始点失败 | upload/source_documents/pdf/G99-查找起始点失败.pdf | breakdown | 236
db-breakdown-0fe46cc16d4c | G99故障中，查找起始点的流程包括哪些关键步骤？ |  |  | 到default位置拍一次，计算此图的中心偏差即offset，根据offset移动平台拍第二次，判断x和y的offset是否小于50，若不满足则尝试下一个fov | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息，模型答案为'知识库无相关内容'，未给出有效解答 | 检索上下文为空，无法提供相关信息，模型答案为'知识库无相关内容'，未给出有效解答 | 0 | FALSE |  | 2.296 | G99-查找起始点失败 | upload/source_documents/pdf/G99-查找起始点失败.pdf | breakdown | 236
db-breakdown-2ca9759512c3 | 使用ECR1.1及以前版本时，APP-C 75+1+8+8读长下barcode段测序质量差的原因是什么 |  |  | Read2测的长度太短，导致barcode段质量不好；怀疑barcode段反应不充分；算法未加wgbs优化 | 使用ECR1.1及以前版本时，APP-C 75+1+8+8读长下barcode段测序质量差的原因是：客户暂无APP-C SE测序试剂槽，导致Read2测的长度太短，进而影响barcode段测序质量。增加Read2读长后测序质量有所提升，但理论根因未知，怀疑为barcode段反应不充分。此外，增加体积后信号及拆分率也有一定提升，算法加wgbs优化也对问题有改善作用。 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键点，如Read2长度短、barcode反应不充分、算法未加wgbs优化等，且相关性较高。模型答案准确反映了上下文信息，虽补充了‘客户暂无APP-C SE测序试剂槽’这一细节（在上下文中提及），但整体忠实于检索内容。答案与标准答案一致，仅在表述上略有扩展，未出现明显错误或编造。 | 检索上下文基本覆盖了标准答案中的关键点，如Read2长度短、barcode反应不充分、算法未加wgbs优化等，且相关性较高。模型答案准确反映了上下文信息，虽补充了‘客户暂无APP-C SE测序试剂槽’这一细节（在上下文中提及），但整体忠实于检索内容。答案与标准答案一致，仅在表述上略有扩展，未出现明显错误或编造。 | 1 | TRUE | breakdown:237 G99 barcode曲线陡降 0.684; breakdown:199 T7 barcode曲线异常 0.643; breakdown:229 Index hopping 0.640 | 7.89 | G99 barcode曲线陡降 | upload/source_documents/pdf/G99 barcode曲线陡降.pdf | breakdown | 237
db-breakdown-3c952275dde7 | 针对G99 barcode曲线陡降问题，解决方案中提到的关键措施有哪些 |  |  | Read2测的长度不能太短；barcode端增加体积；算法加wgbs优化 | 针对G99 barcode曲线陡降问题，解决方案中提到的关键措施有： 1. 对于PE测序，Read2测的长度不能太短； 2. barcode端增加体积； 3. 算法加wgbs优化。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，但未明确列出所有关键措施，如Read2长度、barcode体积和wgbs优化等信息在上下文中未直接提及，仅通过问题推断。模型答案准确且完全基于上下文支持，无编造内容，与标准答案一致。 | 检索上下文包含与问题相关的部分信息，但未明确列出所有关键措施，如Read2长度、barcode体积和wgbs优化等信息在上下文中未直接提及，仅通过问题推断。模型答案准确且完全基于上下文支持，无编造内容，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:237 G99 barcode曲线陡降 0.675; breakdown:231 i7 Barcode陡降 0.603 | 6.316 | G99 barcode曲线陡降 | upload/source_documents/pdf/G99 barcode曲线陡降.pdf | breakdown | 237
db-breakdown-d1750c158e92 | 仪器A和C出现起始Q30下降快的原因是什么？ |  |  | 芯片非特异性吸附（NSB）导致Overloading，进而引起ESR偏低和数据量异常 | 仪器A和C出现起始Q30下降快的原因是芯片和DNB发生非特异性吸附（NSB），导致Overloading，进而引起ESR偏低和数据量异常。该问题与WH2320SN02批次的芯片相关，该批次芯片存在高风险，异常出现率高达80%。 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文基本覆盖了芯片非特异性吸附（NSB）导致Overloading的问题，但未明确提及WH2320SN02批次及80%异常率，模型答案中该信息属于扩展内容，未在上下文中体现，故忠实度和准确性略有下降。 | 检索上下文基本覆盖了芯片非特异性吸附（NSB）导致Overloading的问题，但未明确提及WH2320SN02批次及80%异常率，模型答案中该信息属于扩展内容，未在上下文中体现，故忠实度和准确性略有下降。 | 1 | TRUE | breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 1.000; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 1.000; breakdown:235 G99起始Q30低 1.000 | 6.428 | G50起始Q30下降快（原因二） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因二）.pdf | breakdown | 238
db-breakdown-f400c7a193cf | 哪些芯片号属于WH2320SN02批次且存在高风险？ |  |  | S250058953、S250058954、S250058963、S250058975 | 属于WH2320SN02批次且存在高风险的芯片号为S250058953至S250058992。 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 上下文包含关键芯片号和批次信息，但模型答案扩大了范围（S250058953至S250058992），超出实际高风险芯片号，导致忠实度与准确性下降。 | 上下文包含关键芯片号和批次信息，但模型答案扩大了范围（S250058953至S250058992），超出实际高风险芯片号，导致忠实度与准确性下降。 | 2 | TRUE | breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.704; breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 0.682 | 6.236 | G50起始Q30下降快（原因二） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因二）.pdf | breakdown | 238
db-breakdown-48f376bce39e | 仪器A出现起始Q30下降快的原因是什么？ |  |  | 仪器A存在明显芯片非特异性吸附（NSB）导致起始Q30下降快 | 仪器A出现起始Q30下降快的原因是芯片非特异性吸附（NSB），导致Overloading，进而引起ESR偏低和数据量异常。该问题与WH2320SN02批次的芯片相关，该批次芯片存在高风险。 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 上下文基本覆盖了芯片非特异性吸附（NSB）这一关键原因，但未明确指出是‘明显’NSB；模型答案补充了Overloading、ESR偏低和数据量异常等信息，这些在上下文中无直接支持，属于轻微编造；标准答案中‘明显’一词未被体现，且批次信息WH2320SN02未在上下文中提及，故准确性略有不足。 | 上下文基本覆盖了芯片非特异性吸附（NSB）这一关键原因，但未明确指出是‘明显’NSB；模型答案补充了Overloading、ESR偏低和数据量异常等信息，这些在上下文中无直接支持，属于轻微编造；标准答案中‘明显’一词未被体现，且批次信息WH2320SN02未在上下文中提及，故准确性略有不足。 | 2 | TRUE | breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 1.000; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 1.000; breakdown:235 G99起始Q30低 1.000 | 4.502 | G50起始Q30下降快（原因二） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因二）(1).pdf | breakdown | 239
db-breakdown-0e74deca8dbf | 哪些芯片号属于WH2320SN02批次且存在高风险？ |  |  | S250058953/S250058954/S250058963/S250058975 | 属于WH2320SN02批次且存在高风险的芯片号为S250058953至S250058992。 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FALSE | 上下文准确提供了关键芯片号和批次信息，但模型答案扩大了范围（S250058953至S250058992），超出实际高风险芯片号范围，导致忠实度与准确性下降。 | 上下文准确提供了关键芯片号和批次信息，但模型答案扩大了范围（S250058953至S250058992），超出实际高风险芯片号范围，导致忠实度与准确性下降。 | 1 | TRUE | breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.704; breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 0.682 | 2.721 | G50起始Q30下降快（原因二） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因二）(1).pdf | breakdown | 239
db-breakdown-e51fb734c476 | G50设备在2023年7月200冲量期间，武汉FQC的4台机器出现起始Q30下降快的原因是什么？ |  |  | DNB在加载过程中被破坏，导致起始Q值低。 | G50设备在2023年7月200冲量期间，武汉FQC的4台机器出现起始Q30下降快的原因是DNB在加载过程中被破坏，重点怀疑公共管路和DNB管路中残留清洗试剂未冲干净，导致DNB管路无法完全排空。通过气瓶吹气观察到有水从DNB管路喷出，确认了管路内存在残留试剂。 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含部分关键信息（如DNB破坏、起始Q30下降），但未明确指出‘DNB在加载过程中被破坏’这一核心原因，且缺少关于残留清洗试剂和吹气验证的细节。模型答案扩展了上下文未提及的推测（如公共管路、残留试剂、吹气观察），虽合理但超出上下文支持范围，故忠实度和准确性为0.7。 | 检索上下文包含部分关键信息（如DNB破坏、起始Q30下降），但未明确指出‘DNB在加载过程中被破坏’这一核心原因，且缺少关于残留清洗试剂和吹气验证的细节。模型答案扩展了上下文未提及的推测（如公共管路、残留试剂、吹气观察），虽合理但超出上下文支持范围，故忠实度和准确性为0.7。 | 1 | TRUE | breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 1.000; breakdown:238 G50起始Q30下降快（原因二） 0.984; breakdown:239 G50起始Q30下降快（原因二） 0.979 | 9.261 | G50起始Q30下降快（原因一） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因一）.pdf | breakdown | 240
db-breakdown-29c73aaeb8bb | 针对G50设备DNB管路残留试剂问题，采取了什么解决方案？ |  |  | 每次上机前增加气瓶吹干公共管路和DNB管路的动作，后续更换公共管路和DNB管路并增加吹气动作。 | 针对G50设备DNB管路残留试剂问题，采取的解决方案是：要求FQC每次上机前，增加气瓶吹干公共管路和DNB管路的动作。后续出现此问题时，更换公共管路和DNB管路，同时增加吹气动作。 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文未明确提及解决方案，仅提到DNB管路残留试剂问题存在，但无具体措施描述；模型答案中‘增加气瓶吹干’和‘更换管路’等信息在上下文中无直接支持，属于合理推测但缺乏依据；标准答案中的关键动作在上下文中未覆盖，导致召回率不高；答案基本正确但细节超出了上下文支持范围。 | 检索上下文未明确提及解决方案，仅提到DNB管路残留试剂问题存在，但无具体措施描述；模型答案中‘增加气瓶吹干’和‘更换管路’等信息在上下文中无直接支持，属于合理推测但缺乏依据；标准答案中的关键动作在上下文中未覆盖，导致召回率不高；答案基本正确但细节超出了上下文支持范围。 | 1 | TRUE | breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.921; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.838; breakdown:241 G50 拆分率偏低（运控相关） 0.815 | 6.859 | G50起始Q30下降快（原因一） | upload/source_documents/pdf/G50起始Q30下降快（原因一）.pdf | breakdown | 240
db-breakdown-e8af5524e372 | G50平台在升级ECR5.0后第四次测序的拆分率是多少？ |  |  | 90% | G50平台在升级ECR5.0后第四次测序的拆分率是90%。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确提到第四次测序在升级ECR5.0后拆分率达到90%，与标准答案一致；上下文相关性强，噪声少，关键信息完整；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了问题。 | 检索上下文[1]明确提到第四次测序在升级ECR5.0后拆分率达到90%，与标准答案一致；上下文相关性强，噪声少，关键信息完整；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:241 G50 拆分率偏低（运控相关） 1.000; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.820; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.781 | 3.315 | G50 拆分率偏低（运控相关） | upload/source_documents/pdf/G50 拆分率偏低（运控相关）.pdf | breakdown | 241
db-breakdown-206a191cc0ff | G50平台S103 barcode阶段出现虚焦的主要原因是什么？ |  |  | Barcode阶段与R1测序曝光条件不一致，导致运控对焦时机变化 | G50平台S103 barcode阶段出现虚焦的主要原因是Barcode阶段与R1测序的曝光条件不一致，导致运控对焦时机变化，从而引起虚焦。具体来说，由于200平台采用梯度曝光时间进行测序，barcode阶段与R1测序的曝光条件差异，使得barcode阶段拍照对焦时机与R1测序对焦状态不一致，引发barcode原图虚焦。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的关键事实，且相关性高，噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，且与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:241 G50 拆分率偏低（运控相关） 1.000; breakdown:242 G50 barcode黑线 0.871; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.821 | 4.938 | G50 拆分率偏低（运控相关） | upload/source_documents/pdf/G50 拆分率偏低（运控相关）.pdf | breakdown | 241
db-breakdown-8b8fd0c59644 | G50 barcode黑线在测序过程中具体表现为从哪个阶段开始出现黑影？ |  |  | 从barcode 1cycle开始一直到barcode测序结束，靠近进液口出现黑影 | G50 barcode黑线在测序过程中具体表现为从barcode 1cycle开始出现黑影。 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 模型答案正确指出黑影从barcode 1cycle开始出现，但未完整说明‘一直到测序结束’和‘靠近进液口’的细节，信息略有缺失。检索上下文完全支持该问题的关键事实，且相关性高、噪声少。 | 模型答案正确指出黑影从barcode 1cycle开始出现，但未完整说明‘一直到测序结束’和‘靠近进液口’的细节，信息略有缺失。检索上下文完全支持该问题的关键事实，且相关性高、噪声少。 | 1 | TRUE | breakdown:242 G50 barcode黑线 1.000; breakdown:241 G50 拆分率偏低（运控相关） 0.860; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.630 | 2.934 | G50 barcode黑线 | upload/source_documents/pdf/G50 barcode黑线.pdf | breakdown | 242
db-breakdown-45d36d541cd0 | 为避免BR试剂窜入导致barcode黑线，泵入BP1后应使用哪个孔位的空气进行隔离？ |  |  | 22号孔位的Air1 | 为避免BR试剂窜入导致barcode黑线，泵入BP1后应使用22号孔位的Air1进行隔离。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出泵入BP1后应使用22号孔位的Air1，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，所有关键事实均被覆盖。 | 检索上下文明确指出泵入BP1后应使用22号孔位的Air1，与标准答案完全一致；模型答案准确且未编造信息，所有关键事实均被覆盖。 | 1 | TRUE | breakdown:242 G50 barcode黑线 0.695 | 4.741 | G50 barcode黑线 | upload/source_documents/pdf/G50 barcode黑线.pdf | breakdown | 242
db-breakdown-f1ec3401e5c7 | G400平台二链第1cycle出现异常黑线时，哪些指标受到显著影响？ |  |  | Q30和ESR指标 | G400平台二链第1cycle出现异常黑线时，显著影响的指标包括Q30和ESR。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出G400平台二链第1cycle出现黑线时会影响Q30和ESR指标，且模型答案完全基于此信息，无编造。上下文相关性高，关键事实覆盖完整，答案准确。 | 检索上下文明确指出G400平台二链第1cycle出现黑线时会影响Q30和ESR指标，且模型答案完全基于此信息，无编造。上下文相关性高，关键事实覆盖完整，答案准确。 | 1 | TRUE | breakdown:243 G400黑线 0.727; breakdown:158 二链不抬升 0.683; breakdown:166 T7黑线 0.637 | 4.508 | G400黑线 | upload/source_documents/pdf/G400黑线.pdf | breakdown | 243
db-breakdown-dc2a181c4373 | 使用H0050批次试剂更换MDA酶后，测试#178 A边的黑线现象是否消失？ |  |  | 未提及黑线是否消失，仅说明进行了更换测试 | 使用H0050批次试剂更换MDA酶后，测试#178 A边的黑线现象未被明确说明是否消失。文档中仅提到“H0050批次(物料编码: 940-000809-00)试剂更换MDA酶测试#178 A边”，但未给出该测试结果的具体结论。因此，根据现有信息无法确定黑线现象是否消失。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，如H0050批次更换MDA酶测试#178 A边，且图像信息明确指出黑线仍存在，支持模型答案。模型未编造信息，准确反映上下文未明确结论的事实，与标准答案一致。 | 检索上下文包含关键信息，如H0050批次更换MDA酶测试#178 A边，且图像信息明确指出黑线仍存在，支持模型答案。模型未编造信息，准确反映上下文未明确结论的事实，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:243 G400黑线 0.731; breakdown:95 二链Q30下降快 0.671; breakdown:158 二链不抬升 0.650 | 6.481 | G400黑线 | upload/source_documents/pdf/G400黑线.pdf | breakdown | 243
db-breakdown-e55e9d51b84b | FTRR V3.0试剂在化冻后是否可能出现沉淀问题？ |  |  | FTRR V3.0试剂在化冻后可能存在沉淀问题，无论室温或水浴化冻，充分化冻后仍存在沉淀。 | 是的，FTRR V3.0试剂在化冻后可能出现沉淀问题。无论室温或水浴化冻，充分化冻后仍存在沉淀。即使在-80℃储存条件下，也存在沉淀风险。沉淀溶解后若放回4℃冰箱，部分测试会再次出现沉淀。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了问题相关事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 检索上下文准确覆盖了问题相关事实，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.845 | 8.995 | FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 | upload/source_documents/pdf/FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题.pdf | breakdown | 244
db-breakdown-323b9c72999f | RR试剂瓶底部出现结晶会导致什么后果？ |  |  | RR试剂瓶底部存在明显结晶，导致试剂均匀性受影响，是造成lag异常的主要原因。 | RR试剂瓶底部出现结晶会导致试剂均匀性受影响，结晶不易被清洗和替代，是造成lag异常的主要原因。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | TRUE | 检索上下文包含结晶影响试剂均匀性及导致lag异常的相关信息，但未明确指出‘是造成lag异常的主要原因’，部分关键事实缺失；模型答案未编造信息，忠实于上下文；答案基本正确，但比标准答案多出‘结晶不易被清洗和替代’这一未在上下文中体现的细节，略超范围。 | 检索上下文包含结晶影响试剂均匀性及导致lag异常的相关信息，但未明确指出‘是造成lag异常的主要原因’，部分关键事实缺失；模型答案未编造信息，忠实于上下文；答案基本正确，但比标准答案多出‘结晶不易被清洗和替代’这一未在上下文中体现的细节，略超范围。 | 1 | TRUE | breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.705; breakdown:81 T7-结晶 0.666; breakdown:110 结晶 0.655 | 4.611 | FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 | upload/source_documents/pdf/FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题.pdf | breakdown | 244
db-breakdown-b79be02258e7 | FTAT电源在启动过程中触发保护机制的原因是什么 |  |  | 设计负载电容超过电源要求值，导致电源在启动时电流冲击过大，触发保护机制 | FTAT电源在启动过程中触发保护机制的原因是设计负载电容超过电源要求值，导致电源在启动时电流冲击过大，从而触发保护机制。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文仅片段1与问题相关，但未明确说明负载电容超限导致电流冲击，信息不完整；模型答案正确且被上下文部分支持，无编造 | 检索上下文仅片段1与问题相关，但未明确说明负载电容超限导致电流冲击，信息不完整；模型答案正确且被上下文部分支持，无编造 | 1 | TRUE | breakdown:245 FTAT 电源启动保护 0.770; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.611; breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 0.605 | 5.219 | FTAT 电源启动保护 | upload/source_documents/pdf/FTAT 电源启动保护.pdf | breakdown | 245
db-breakdown-9fb81747a8ea | 解决FTAT电源启动保护问题的方案有哪些 |  |  | 1、做好电源管理，开机启动采用电源管理时序对大负载错峰上电；2、前期设计阶段可提前进行评估 | 解决FTAT电源启动保护问题的方案有： 1、做好电源管理，开机启动采用电源管理时序对大负载错峰上电； 2、前期设计阶段可提前进行评估。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文仅提供问题简介，未包含具体解决方案，因此上下文精度和召回率较低；但模型答案内容与标准答案一致，且完全被标准答案支持，故忠实度和准确性均为1.0 | 检索上下文仅提供问题简介，未包含具体解决方案，因此上下文精度和召回率较低；但模型答案内容与标准答案一致，且完全被标准答案支持，故忠实度和准确性均为1.0 | 1 | TRUE | breakdown:245 FTAT 电源启动保护 0.747 | 4.583 | FTAT 电源启动保护 | upload/source_documents/pdf/FTAT 电源启动保护.pdf | breakdown | 245
db-breakdown-d32cc8bcab57 | FTAT SBC在运行过程中自动重启的主要原因是什么 |  |  | 内存条接触不良导致系统不稳定，从而引发自动重启 | FTAT SBC在运行过程中自动重启的主要原因是内存条接触不良导致系统不稳定。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确包含标准答案所需的关键事实，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 1.000; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.942; breakdown:194 T7 SBC无法启动，需要恢复BIOS为出厂才可以 0.861 | 2.95 | FTAT SBC 运行自动重启 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 运行自动重启.pdf | breakdown | 246
db-breakdown-c491c5a138b4 | 如何预防FTAT SBC因内存条接触不良导致的自动重启问题 |  |  | 在产品出厂前进行振动测试，以筛选出存在接触不良问题的内存条 | 在产品出厂前进行振动测试，以筛选出存在接触不良问题的内存条，确保设备稳定性。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文第一条明确指出FTAT SBC自动重启的主要原因是内存条接触不良，且可通过出厂前振动测试预防，与标准答案完全一致。模型答案在标准答案基础上补充了‘确保设备稳定性’，但该信息可合理推断，未超出上下文支持范围。上下文相关性强，噪声少，关键事实完整覆盖。 | 检索上下文第一条明确指出FTAT SBC自动重启的主要原因是内存条接触不良，且可通过出厂前振动测试预防，与标准答案完全一致。模型答案在标准答案基础上补充了‘确保设备稳定性’，但该信息可合理推断，未超出上下文支持范围。上下文相关性强，噪声少，关键事实完整覆盖。 | 1 | TRUE | breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 1.000; breakdown:195 T7 SBC操作系统错误 0.916; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.884 | 2.724 | FTAT SBC 运行自动重启 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 运行自动重启.pdf | breakdown | 246
db-breakdown-911e62a56942 | FTAT SBC设备在网口物理断开后重新插入无法识别的原因是什么 |  |  | 网卡处于低功耗模式，在物理连接恢复后未能自动重连，导致系统无法检测到网络接口的存在 | FTAT SBC设备在网口物理断开后重新插入无法识别的原因是网卡处于低功耗模式，在物理连接恢复后未能自动重连，导致系统无法检测到网络接口的存在。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题相关条目，但仅片段1直接提及网口无法识别问题，其他为无关故障；模型答案完全匹配标准答案且被上下文支持 | 检索上下文包含问题相关条目，但仅片段1直接提及网口无法识别问题，其他为无关故障；模型答案完全匹配标准答案且被上下文支持 | 1 | TRUE | breakdown:247 FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 1.000; breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 0.942; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.907 | 6.567 | FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别.pdf | breakdown | 247
db-breakdown-66373d6319fc | 如何解决FTAT SBC网口重新插入后无法识别的问题 |  |  | 关闭网卡的低功耗模式，确保在网口重新插入时能够正常识别并建立连接 | 关闭网卡的低功耗模式，确保在网口重新插入时能够正常识别并建立连接。 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含相关问题描述，但未明确给出解决方案；模型答案正确且与标准答案一致，但上下文缺乏直接支持该解决方案的细节 | 检索上下文包含相关问题描述，但未明确给出解决方案；模型答案正确且与标准答案一致，但上下文缺乏直接支持该解决方案的细节 | 1 | TRUE | breakdown:247 FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 1.000; breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 0.911; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.906 | 2.829 | FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别.pdf | breakdown | 247
db-breakdown-6d75869c166b | FTAT SBC在待机过程中出现纯蓝色屏幕的原因是什么 |  |  | 系统休眠模式设置问题导致设备在待机时显示异常，表现为纯蓝色屏幕 | FTAT SBC在待机过程中出现纯蓝色屏幕的原因是系统休眠模式设置问题导致设备在待机时显示异常。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全基于上下文内容，无编造，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:248 FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕 1.000; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.835; breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 0.831 | 4.24 | FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕.pdf | breakdown | 248
db-breakdown-d15ffe9ae2d9 | 如何解决FTAT SBC待机时出现纯蓝色屏幕的问题 |  |  | 关闭系统休眠模式 | 关闭系统休眠模式，以避免待机时出现纯蓝色屏幕的问题。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题核心成因（系统休眠模式设置不当），且相关内容排在前列，无明显噪声；模型答案完全基于上下文信息，未编造内容；答案与标准答案一致，正确完整。 | 检索上下文准确包含问题核心成因（系统休眠模式设置不当），且相关内容排在前列，无明显噪声；模型答案完全基于上下文信息，未编造内容；答案与标准答案一致，正确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:248 FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕 1.000; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.857; breakdown:246 FTAT SBC 运行自动重启 0.856 | 2.321 | FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC 待机过程中纯蓝色屏幕.pdf | breakdown | 248
db-breakdown-20ee4e3855ad | FTAT SBC设备com口通信校验错误的原因是什么 |  |  | 由超微主板与图像采集卡之间的兼容性问题引起，导致供电异常，进而干扰串口信号的稳定性 | FTAT SBC设备com口通信校验错误的原因是超微主板与图像采集卡之间的兼容性问题，导致供电异常，进而干扰串口信号的稳定性。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏 | 检索上下文准确包含问题核心原因，且模型答案完全匹配标准答案，无编造或遗漏 | 1 | TRUE | breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.897; breakdown:197 T7 SBC 出现串口叹号 0.888 | 7.004 | FTAT SBC com口通信校验错误 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC com口通信校验错误.pdf | breakdown | 249
db-breakdown-29b51ab8da93 | 解决FTAT SBC设备com口通信校验错误的方法是什么 |  |  | 更换为兼容性更好的图像采集卡 | 解决FTAT SBC设备com口通信校验错误的方法是：更换为兼容性更好的图像采集卡，以消除供电异常对串口信号的干扰，恢复通信正常。 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文仅包含FTAT SBC com口通信校验错误的标题和简要描述，未提供具体解决方案，因此上下文精度和召回率中等；模型答案中的‘更换图像采集卡’在上下文中无直接支持，但与问题相关，存在合理推测，故忠实度和准确性为0.7 | 检索上下文仅包含FTAT SBC com口通信校验错误的标题和简要描述，未提供具体解决方案，因此上下文精度和召回率中等；模型答案中的‘更换图像采集卡’在上下文中无直接支持，但与问题相关，存在合理推测，故忠实度和准确性为0.7 | 1 | TRUE | breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 1.000; breakdown:207 SBC串口通信异常 0.910; breakdown:247 FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 0.898 | 4.978 | FTAT SBC com口通信校验错误 | upload/source_documents/pdf/FTAT SBC com口通信校验错误.pdf | breakdown | 249
db-breakdown-6fe5404cc905 | E25设备在换液过程中出现的较小气泡会如何流动 |  |  | 随着流体流动流出芯片区 | E25设备在换液过程中出现的较小气泡会随着流体流动流出芯片区。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到较小气泡会随流体流动从芯片区流出，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 检索上下文明确提到较小气泡会随流体流动从芯片区流出，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文且无编造，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:250 E25流体气泡问题 0.749 | 4.725 | E25流体气泡问题 | upload/source_documents/pdf/E25流体气泡问题.pdf | breakdown | 250
db-breakdown-066ffc8142ef | E25设备中停留在芯片反应区的气泡需要经过多少次换液才能被冲走 |  |  | 经过多次换液才能使气泡冲走 | 知识库无相关内容。 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文准确描述了气泡滞留在芯片反应区需多次换液才能清除，相关性高且无噪声；但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与实际检索结果矛盾，导致答案准确性为0 | 检索上下文准确描述了气泡滞留在芯片反应区需多次换液才能清除，相关性高且无噪声；但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与实际检索结果矛盾，导致答案准确性为0 | 1 | TRUE | breakdown:250 E25流体气泡问题 0.751 | 2.39 | E25流体气泡问题 | upload/source_documents/pdf/E25流体气泡问题.pdf | breakdown | 250
db-breakdown-190b0d96093a | E25设备出现die白图异常时，MPI信号传输路径中导致问题的主要原因是什么？ |  |  | POGOPIN接触不良导致信号中断 | E25设备出现die白图异常时，MPI信号传输路径中导致问题的主要原因是POGOPIN接触不良。具体表现为pogopin与芯片断开连接时阻抗显著上升，导致信号异常。此外，接口板PCB阻抗不一致、温度变化对阻抗的影响、pogopin位置偏移或损坏等因素也可能导致信号中断。根因分析表明，接口板设计缺陷和pogopin机械结构不稳定是核心原因。 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文包含POGOPIN接触不良的间接信息（如接口板信号异常、阻抗变化），但未明确指出POGOPIN是导致E25设备die白图异常的主要原因，因此context_recall和faithfulness仅部分满足；模型答案扩展了上下文未提及的细节（如温度影响、设计缺陷等），存在轻微编造，故faithfulness为0.7；答案核心正确但补充内容超出上下文支持，answer_accuracy为0.7。 | 检索上下文包含POGOPIN接触不良的间接信息（如接口板信号异常、阻抗变化），但未明确指出POGOPIN是导致E25设备die白图异常的主要原因，因此context_recall和faithfulness仅部分满足；模型答案扩展了上下文未提及的细节（如温度影响、设计缺陷等），存在轻微编造，故faithfulness为0.7；答案核心正确但补充内容超出上下文支持，answer_accuracy为0.7。 | 1 | TRUE | breakdown:251 E25设备die白图异常问题分析 0.736; breakdown:70 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 0.621; breakdown:212 Mammoth浪潮服务器采集卡识别异常 0.616 | 9.476 | E25设备die白图异常问题分析 | upload/source_documents/pdf/E25.pdf | breakdown | 251
db-breakdown-acfead8eadcb | 在检查E25设备die白图异常时，应如何检测pogopin通路的阻抗是否正常？ |  |  | 使用探针测试pogopin通路阻抗，对比正常与异常通道 | 在检查E25设备die白图异常时，应使用探针测试pogopin通路阻抗，对比正常与异常通道的阻抗值，判断是否存在接触不良。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含阻抗测试、pogopin通路、波形分析及正常与异常阻抗对比等关键信息，相关性强且噪声少；覆盖了标准答案所需的关键事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案准确完整，与标准答案一致。 | 检索上下文包含阻抗测试、pogopin通路、波形分析及正常与异常阻抗对比等关键信息，相关性强且噪声少；覆盖了标准答案所需的关键事实；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案准确完整，与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:251 E25设备die白图异常问题分析 0.772 | 4.37 | E25设备die白图异常问题分析 | upload/source_documents/pdf/E25.pdf | breakdown | 251
db-breakdown-7f6e342c4153 | 智微智能SBC在高温高湿测试后无法进入系统，卡在加载界面的原因是什么 |  |  | 重启前的错误操作导致C盘系统启动文件损坏；硬盘因为高温高湿测试损坏 | 智微智能SBC在高温高湿测试后无法进入系统，卡在加载界面的原因是：重启前的错误操作导致C盘系统启动文件损坏；硬盘因为高温高湿测试损坏。具体表现为C盘有大量故障的块，确认硬盘硬件故障，且该硬盘并非宽温硬盘。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确包含了问题所需的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文准确包含了问题所需的关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:252 Dophin智微智能SBC无法进入系统 1.000; breakdown:247 FTAT SBC 网口物理断开，重新插入无法识别 0.874; breakdown:196 T7 SBC丢BIOS 0.868 | 6.647 | Dophin智微智能SBC无法进入系统 | upload/source_documents/pdf/Dophin智微智能SBC无法进入系统.pdf | breakdown | 252
db-breakdown-773391a656cb | 使用PE系统检查C盘时发现什么问题，最终确认了什么故障 |  |  | 发现C盘有大量故障的块，确认硬盘硬件故障 | 使用PE系统检查C盘时发现C盘有大量故障的块，最终确认了硬盘硬件故障。 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致 | 检索上下文包含关键信息，且相关性高；模型答案完全基于上下文，无编造；答案与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:252 Dophin智微智能SBC无法进入系统 0.698; breakdown:84 T7-生化平台升降温超时 0.626; breakdown:114 相机丢图 0.609 | 2.757 | Dophin智微智能SBC无法进入系统 | upload/source_documents/pdf/Dophin智微智能SBC无法进入系统.pdf | breakdown | 252
db-breakdown-a29f608021e8 | Festo SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1传感器在EUI控制软件中显示数值在45.6kpa、-91.5kpa和58.6kpa之间交替变化的原因是什么 |  |  | ADC内部电容C的放电时间大于通道切换时间，导致上一通道数据残留影响下一通道采集 | Festo SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1传感器在EUI控制软件中显示数值在45.6kpa、-91.5kpa和58.6kpa之间交替变化的原因是：ADC内部电容C的放电时间大于通道切换时间，导致上一通道的数据残留影响下一通道采集，从而引发同一ADC下的所有通道发生数据串扰。该问题源于MCU外设ADC采样过程中，当采样速度过快且通道间数据差异较大时，前一通道的数据残留在后续通道中，造成压力值跳变现象。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含问题描述、传感器型号、现象及初步分析，关键信息完整；模型答案准确引用上下文并合理扩展解释，无编造内容，与标准答案一致 | 检索上下文包含问题描述、传感器型号、现象及初步分析，关键信息完整；模型答案准确引用上下文并合理扩展解释，无编造内容，与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:253 Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 0.645 | 8.59 | Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 | upload/source_documents/pdf/Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题.pdf | breakdown | 253
db-breakdown-c4056e8f829b | 如何解决Dolphin气体压力传感器中ADC1和ADC2共用通道出现的-86kpa、10kpa、76kpa固定数值串扰问题 |  |  | 将MCU的ADC基础时钟分频系数从4分频调整为16分频，降低采样频率，延长通道切换时间，确保内部电容C充分放电 | 通过降低ADC采样频率，即调整ADC基础时钟分频系数，延长通道切换时间，确保ADC内部电容C的放电时间小于通道切换时间，从而避免数据残留导致的串扰。具体措施是将MCU的ADC基础时钟分频系数从4分频调整为16分频，使ADC基础时钟从42.5MHz降低至10.625MHz，从而延长了ADC通道切换时间。该方法有效解决了同一ADC通道之间的数据串扰问题，改善后系统运行稳定，压力值跳变现象消失。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]直接提供了与问题相关的解决方案，且内容准确、相关性强，噪声较少；上下文覆盖了标准答案中的关键事实（调整分频系数、降低采样频率、延长切换时间等）；模型答案完全基于检索上下文，未编造信息；模型答案与标准答案一致，完整且正确。 | 检索上下文[1]直接提供了与问题相关的解决方案，且内容准确、相关性强，噪声较少；上下文覆盖了标准答案中的关键事实（调整分频系数、降低采样频率、延长切换时间等）；模型答案完全基于检索上下文，未编造信息；模型答案与标准答案一致，完整且正确。 | 1 | TRUE | breakdown:253 Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 0.722; breakdown:258 ADC 连续采样时电压测量值误差 0.694; breakdown:112 碱基分离 0.616 | 8.142 | Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 | upload/source_documents/pdf/Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题.pdf | breakdown | 253
db-breakdown-adfc0209f96b | Dolphin ML试剂盒模组A模组RFID读取成功率低的原因是什么 |  |  | RFID天线辐射面与实际使用场景相反，且风扇线缆与射频馈线走在一起造成干扰 | Dolphin ML试剂盒模组A模组RFID读取成功率低的原因是： 1）RFID天线辐射面与实际使用场景相反（EC-UHF-ANT-NF0014天线工作面被供应商自行更改，未告知）； 2）风扇的干扰，因为射频馈线与风扇线缆走在一起。 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的两个关键原因：天线辐射面方向错误和风扇线缆与射频馈线并行导致干扰。模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，且与标准答案一致，因此各项指标均较高。 | 检索上下文准确覆盖了标准答案中的两个关键原因：天线辐射面方向错误和风扇线缆与射频馈线并行导致干扰。模型答案完全基于上下文内容，无编造信息，且与标准答案一致，因此各项指标均较高。 | 1 | TRUE | breakdown:254 Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低 0.804; breakdown:217 Mammoth 试剂仓RFID识别优化 0.683 | 9.749 | Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低 | upload/source_documents/pdf/Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低.pdf | breakdown | 254
db-breakdown-48c1cdaa2f50 | EC-UHF-A-2 RFID模块固件升级到哪个版本以改善读取性能 |  |  | V1.17 | 知识库无相关内容。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未正确回答标准答案V1.17，因此答案准确性为0 | 检索上下文为空，无法提供相关信息；模型答案表明无相关内容，忠实于上下文；但未正确回答标准答案V1.17，因此答案准确性为0 | 0 | FALSE |  | 2.255 | Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低 | upload/source_documents/pdf/Dolphin ML试剂盒模组RFID标签读取成功率低.pdf | breakdown | 254
db-breakdown-c8ee6155558c | Dolphin A11型号DST401-S24RJ的JBOD拓展柜中，哪两块硬盘的故障灯点亮？ |  |  | 两块硬盘的故障灯点亮，状态为Unconfigured Bad | 知识库无相关内容。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文准确描述了两块硬盘故障灯亮起，且状态为Unconfigured Bad，但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与事实不符，导致答案准确性为0 | 检索上下文准确描述了两块硬盘故障灯亮起，且状态为Unconfigured Bad，但模型答案声称‘知识库无相关内容’，与事实不符，导致答案准确性为0 | 1 | TRUE | breakdown:255 Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问 0.759 | 3.214 | Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问 | upload/source_documents/pdf/Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问.pdf | breakdown | 255
db-breakdown-f2c64f8626d6 | 国鑫售后人员在排查Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问问题时，最终判断的故障原因是什么？ |  |  | 服务器异常掉电时，因RAID无超级电容，RAID卡相关信息无法及时保存，导致RAID阵列数据损坏 | 国鑫售后人员在排查Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问问题时，最终判断的故障原因是：服务器异常掉电时，因RAID无超级电容，RAID卡相关信息无法及时保存，导致RAID阵列数据损坏。 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含故障现象和设备配置，但未明确说明RAID无超级电容导致数据损坏的因果关系，因此context_recall略低；模型答案完全基于上下文推断且与标准答案一致，忠实度和准确性均为满分。 | 检索上下文包含故障现象和设备配置，但未明确说明RAID无超级电容导致数据损坏的因果关系，因此context_recall略低；模型答案完全基于上下文推断且与标准答案一致，忠实度和准确性均为满分。 | 1 | TRUE | breakdown:255 Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问 0.811 | 6.131 | Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问 | upload/source_documents/pdf/Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问.pdf | breakdown | 255
db-breakdown-7c53ef3eb904 | MSR201-D06R服务器的RAID卡走线从哪个位置穿过导致轻微变形？ |  |  | CPU散热器侧边 | MSR201-D06R服务器的RAID卡走线从CPU散热器侧边穿过，导致RAID卡轻微变形。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出RAID卡走线从CPU散热器侧边穿过导致轻微变形，与标准答案完全一致；模型答案准确且被上下文支持，无编造信息。 | 检索上下文明确指出RAID卡走线从CPU散热器侧边穿过导致轻微变形，与标准答案完全一致；模型答案准确且被上下文支持，无编造信息。 | 1 | TRUE | breakdown:256 Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失 0.680 | 3.86 | Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失 | upload/source_documents/pdf/Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失.pdf | breakdown | 256
db-breakdown-05ac1f32015a | LSI9361+LSI9560 RAID卡在异常掉电时为何无法及时保存数据？ |  |  | RAID卡无超级电容 | LSI9361+LSI9560 RAID卡在异常掉电时无法及时保存数据，是因为RAID卡无超级电容，导致在异常掉电时无法及时保存关键信息，进而引发RAID阵列数据损坏。 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含关键事实（RAID卡无超级电容导致异常掉电时无法保存数据），且相关性较高；模型答案完全基于上下文，未编造信息，准确回答了标准答案。 | 检索上下文包含关键事实（RAID卡无超级电容导致异常掉电时无法保存数据），且相关性较高；模型答案完全基于上下文，未编造信息，准确回答了标准答案。 | 2 | TRUE | breakdown:255 Dolphin A11#国鑫JBOD拓展柜阵列无法访问 0.705; breakdown:256 Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失 0.691; breakdown:249 FTAT SBC com口通信校验错误 0.622 | 6.364 | Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失 | upload/source_documents/pdf/Dolphin A11#国鑫BCS RAID数据丢失.pdf | breakdown | 256
db-breakdown-48f473641524 | ALK融合基因突变检测中，环化消化后纯化步骤导致什么问题？ |  |  | 部分小片段DNA被丢失，导致ALK融合基因突变信号减弱 | ALK融合基因突变检测中，环化消化后纯化步骤导致小片段DNA被丢失，从而使ALK融合基因突变信号减弱，影响低频突变的检出。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文[1]明确指出消化纯化后小片段DNA丢失导致信号减弱，与问题和标准答案高度相关；上下文[2]无关。模型答案完全基于上下文[1]，无编造，且准确完整回答了标准答案内容。 | 检索上下文[1]明确指出消化纯化后小片段DNA丢失导致信号减弱，与问题和标准答案高度相关；上下文[2]无关。模型答案完全基于上下文[1]，无编造，且准确完整回答了标准答案内容。 | 1 | TRUE | breakdown:257 ALK融合基因突变检测异常 0.754; breakdown:111 碱基分离问题排查 0.633 | 5.984 | ALK融合基因突变检测异常 | upload/source_documents/pdf/ALK融合基因突变检测异常.pdf | breakdown | 257
db-breakdown-0c9b846facc0 | 使用哪种磁珠可以显著提高小片段文库的回收率？ |  |  | PEG32磁珠 | 使用PEG32磁珠可以显著提高小片段文库的回收率。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确提到使用PEG32磁珠可提升小片段文库回收效率，与标准答案完全一致；模型答案准确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 检索上下文明确提到使用PEG32磁珠可提升小片段文库回收效率，与标准答案完全一致；模型答案准确且被上下文支持，无编造或遗漏。 | 1 | TRUE | breakdown:257 ALK融合基因突变检测异常 0.704 | 3.794 | ALK融合基因突变检测异常 | upload/source_documents/pdf/ALK融合基因突变检测异常.pdf | breakdown | 257
db-breakdown-c685927665a5 | Dolphin气路控制模块中测量6路气压传感器时出现压力测试值不准确的原因是什么 |  |  | ADC连续采样时电压测量值不准确的主要原因是采样保持电容Csh上的残余电荷未完全放电，导致测量误差。该问题源于ADC内部结构的寄生电容和采样开关的电荷注入效应。 | Dolphin气路控制模块中测量6路气压传感器时出现压力测试值不准确的原因是：ADC内部结构特性导致的测量误差。具体而言，STM32器件中内置的ADC为切换电容ADC，其采样保持电容（Csh）在采样过程中存在残余电荷未完全放电的问题。当测量信号来自高内部阻抗的电压源时，采样开关（S1）闭合时会将电荷注入输入引脚，随后通过源阻抗（Rin）放电。如果采样时间过短，电容Csh上的残留电荷无法充分放电，导致ADC测量值存在额外误差。此外，ADC输入引脚上还存在寄生电容（Cext），在转换期间也会引起噪声和测量偏差。这些因素共同导致了压力测试值不准确、测量数据无效的情况。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含ADC采样误差相关问题描述，但未明确指出残余电荷和寄生电容等具体机制；模型答案准确引用了上下文中的ADC测量误差问题，并合理补充了STM32 ADC结构特性及电荷注入效应，与标准答案一致且无编造。 | 检索上下文包含ADC采样误差相关问题描述，但未明确指出残余电荷和寄生电容等具体机制；模型答案准确引用了上下文中的ADC测量误差问题，并合理补充了STM32 ADC结构特性及电荷注入效应，与标准答案一致且无编造。 | 1 | TRUE | breakdown:258 ADC 连续采样时电压测量值误差 0.765; breakdown:253 Dolphin气体压力传感器传送数据串扰问题 0.662; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.635 | 11.104 | ADC 连续采样时电压测量值误差 | upload/source_documents/pdf/ADC 连续采样时电压测量值误差.pdf | breakdown | 258
db-breakdown-2a2695d4d412 | 如何解决Dolphin储液池模块中12路液位传感器测量值不准确的问题 |  |  | 通过在MCU固件中配置ADC设置来增加采样时间，确保采样保持电容Csh能够完全充电并稳定，并在两个采样周期之间设置适当的延迟，避免前一个通道的残余电荷影响当前测量。 | 解决Dolphin储液池模块中12路液位传感器测量值不准确的问题，可通过以下方法： 1. **修改ADC配置参数**：在MCU固件中增加ADC的采样时间（Ts），确保采样和保持电容Csh上的电荷能够通过源阻抗Rin充分放电，从而减少测量误差。 2. **设置合理的采样间隔**：在两个采样周期之间设置适当的延迟，避免前一个通道的残余电荷影响当前测量。 3. **优化ADC输入引脚电气行为**：检查并分析ADC输入引脚的寄生电容（Cext）和采样电容（Csh）之间的耦合路径，确保信号完整性。 通过上述措施调整ADC配置后，可有效解决液位传感器测量值不准确的问题。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含ADC采样问题的描述，但未明确说明采样时间与电容充电关系，部分关键细节缺失；模型答案准确且被上下文支持，补充了合理技术细节，未编造信息 | 检索上下文包含ADC采样问题的描述，但未明确说明采样时间与电容充电关系，部分关键细节缺失；模型答案准确且被上下文支持，补充了合理技术细节，未编造信息 | 1 | TRUE | breakdown:258 ADC 连续采样时电压测量值误差 0.732; breakdown:129 水冷测序过程中报错液位异常 0.696; breakdown:155 储液池假True导致泵空和Q30下降 0.639 | 11.382 | ADC 连续采样时电压测量值误差 | upload/source_documents/pdf/ADC 连续采样时电压测量值误差.pdf | breakdown | 258
db-breakdown-c5b766a119ad | 运行CheckFluidic_1_RotaryValveAndCheckValve脚本时，若发现泵液压力值过大且两侧压力不一致，可能的原因是什么？ |  |  | 阀瓣变形、旋转阀对孔不准、电磁阀性能下降或漏液 | 运行CheckFluidic_1_RotaryValveAndCheckValve脚本时，若发现泵液压力值过大且两侧压力不一致，可能的原因包括：阀瓣变形、旋转阀对孔不准、电磁阀性能下降或漏液等。具体表现为泵液压力值过大、两侧压力不一致或压力曲线出现异常波动。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含旋转阀漏液、压力异常波动等信息，但未明确提及阀瓣变形和电磁阀性能下降，部分相关但不完整；模型答案完全基于上下文支持，且与标准答案一致 | 检索上下文包含旋转阀漏液、压力异常波动等信息，但未明确提及阀瓣变形和电磁阀性能下降，部分相关但不完整；模型答案完全基于上下文支持，且与标准答案一致 | 3 | TRUE | breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.727; breakdown:193 T7 单向阀止回异常 0.700; breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.697 | 5.962 | 通过压力曲线评估流体状态 | upload/source_documents/pdf/3、通过压力曲线评估流体状态.pdf | breakdown | 259
db-breakdown-099ce40c7f7f | 当电磁阀性能下降导致压力曲线异常时，应检查哪些具体部件？ |  |  | A1或BP电磁阀 | 当电磁阀性能下降导致压力曲线异常时，应检查A1或BP电磁阀是否异常。 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含电磁阀检查的相关信息，但未明确指出A1或BP电磁阀，因此召回率略低；上下文相关性较高，噪声少；模型答案完全基于上下文且无编造；答案与标准答案一致。 | 检索上下文包含电磁阀检查的相关信息，但未明确指出A1或BP电磁阀，因此召回率略低；上下文相关性较高，噪声少；模型答案完全基于上下文且无编造；答案与标准答案一致。 | 1 | TRUE | breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.794; breakdown:75 loader流体检查方法 0.763; breakdown:127 注液头清洗无法正常抽液 0.710 | 2.852 | 通过压力曲线评估流体状态 | upload/source_documents/pdf/3、通过压力曲线评估流体状态.pdf | breakdown | 259
db-breakdown-d863266d9336 | G99平台16S降噪后拼接数据量低的主要原因是什么 |  |  | 末端质量下降导致Dada2过滤比例高，大量低质量Reads被分析软件过滤，未能参与拼接；测序过程中引入气泡导致callN，fq文件中呈现固定cycle的CallN现象，且部分FOV的Q30为0，影响数据完整性 | G99平台16S降噪后拼接数据量低的主要原因是末端质量下降导致Dada2过滤比例高，大量低质量Reads被分析软件过滤，未能参与拼接；此外，测序过程中引入气泡导致callN，fq文件中呈现固定cycle的CallN现象，且部分FOV的Q30为0，影响数据完整性。 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文提到了气泡导致callN和重测建议，但未明确提及末端质量下降和Dada2过滤比例高，也未说明Q30为0等细节，因此召回率较低；上下文相关性尚可但不够全面；模型答案完全基于上下文信息，无编造，且与标准答案一致 | 检索上下文提到了气泡导致callN和重测建议，但未明确提及末端质量下降和Dada2过滤比例高，也未说明Q30为0等细节，因此召回率较低；上下文相关性尚可但不够全面；模型答案完全基于上下文信息，无编造，且与标准答案一致 | 1 | TRUE | breakdown:260 16S/18S/ITS扩增子测序问题分析 0.686 | 5.303 | 16S/18S/ITS扩增子测序问题分析 | upload/source_documents/pdf/16S18SITS扩增子测序.pdf | breakdown | 260
db-breakdown-01596da7fe75 | 针对G99平台因气泡导致callN的问题，推荐的解决方案是什么 |  |  | 采取重测数据的方式解决 | 针对G99平台因气泡导致call N的问题，推荐的解决方案包括： 1. 临时解决措施： - 加大prime用量； - 降低postload试剂prime流速； - postload增大IP1流速； - postload去掉IP1前WB1； - WB2反打堵塞Ab、NaOH、Water孔。 2. 根本解决方案： - 解决测序仪各个部位密封不良问题，改善流体情况，具体包括： - 芯片框与manifold连接处，转移芯片避免引入气泡； - 流体接头、旋转阀锁紧处； - 试剂针与试剂槽连接处； - 试剂槽内部。 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未明确提及‘重测数据’作为解决方案，且模型答案中的措施（如加大prime用量、调整流速等）在上下文中无直接支持，属于编造。标准答案为‘重测数据’，但模型答案未包含该关键信息，反而提供了大量上下文未提及的细节，导致忠实度和准确性均为0。 | 检索上下文未明确提及‘重测数据’作为解决方案，且模型答案中的措施（如加大prime用量、调整流速等）在上下文中无直接支持，属于编造。标准答案为‘重测数据’，但模型答案未包含该关键信息，反而提供了大量上下文未提及的细节，导致忠实度和准确性均为0。 | 0 | FALSE | breakdown:235 G99起始Q30低 0.688; breakdown:109 芯片入口端抛物线形状黑区call N 0.624; breakdown:240 G50起始Q30下降快（原因一） 0.623 | 6.105 | 16S/18S/ITS扩增子测序问题分析 | upload/source_documents/pdf/16S18SITS扩增子测序.pdf | breakdown | 260
db-breakdown-5a8faa6858fd | PA机械臂夹爪在检查时若发现前端两个勾子均比后端高或低，应如何处理？ |  |  | 可以通过重新固定的方式进行调节。 | 若PA机械臂夹爪在检查时发现前端两个勾子均比后端高或低，应通过重新固定的方式进行调节。同时，无论是更换夹爪还是重新固定，都需要重新进行开合距离调试及点位调试。 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文准确包含了问题所需的关键信息，且相关性高；模型答案忠实于上下文内容，未编造信息；但模型补充了‘无论是更换夹爪还是重新固定，都需要重新进行开合距离调试及点位调试’这一细节，虽正确但超出标准答案范围，导致准确性略降。 | 检索上下文准确包含了问题所需的关键信息，且相关性高；模型答案忠实于上下文内容，未编造信息；但模型补充了‘无论是更换夹爪还是重新固定，都需要重新进行开合距离调试及点位调试’这一细节，虽正确但超出标准答案范围，导致准确性略降。 | 1 | TRUE | breakdown:261 爪勾异常问题分析 0.740; breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.664; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.657 | 3.422 | 爪勾异常问题分析 | upload/source_documents/word/爪勾异常.docx | breakdown | 261
db-breakdown-5535edb1cd99 | 大族机械臂夹爪若L1与L2宽度相差超过1mm，应采取什么措施？ |  |  | 需要进行调节，可使用爪勾固定处增加垫片的方式进行调节。 | 若大族机械臂夹爪的L1与L2宽度相差超过1mm，应进行调节，可使用爪勾固定处增加垫片的方式进行调节。同时，若对爪勾进行了任何操作，都需要重新校准点位。 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | TRUE | 检索上下文未明确提及L1与L2宽度差异的调节方法，仅提到校准和调试工艺，相关性较低；模型答案中‘增加垫片’未在上下文中体现，但‘重新校准点位’有支持，故忠实度部分成立；标准答案核心措施被部分覆盖，但补充了上下文未提的操作建议，准确性基本正确但不完整。 | 检索上下文未明确提及L1与L2宽度差异的调节方法，仅提到校准和调试工艺，相关性较低；模型答案中‘增加垫片’未在上下文中体现，但‘重新校准点位’有支持，故忠实度部分成立；标准答案核心措施被部分覆盖，但补充了上下文未提的操作建议，准确性基本正确但不完整。 | 3 | TRUE | breakdown:134 机械臂掉电&损坏 0.670; breakdown:71 机械臂掉电问题分析 0.660; breakdown:261 爪勾异常问题分析 0.653 | 3.505 | 爪勾异常问题分析 | upload/source_documents/word/爪勾异常.docx | breakdown | 261
db-breakdown-7b198d618597 | 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号时，若背景光mean值低于多少说明没有激光照射到芯片上 |  |  | 3300 | 若背景光mean值低于3300，说明没有激光照射到芯片上。 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文未明确提及背景光mean值的具体阈值3300，但相关问题涉及激光器不亮导致FOV无信号，部分片段提到信号强度、背景光等概念，因此上下文有一定相关性但关键数值缺失；模型答案正确且被上下文隐含支持，未编造信息 | 检索上下文未明确提及背景光mean值的具体阈值3300，但相关问题涉及激光器不亮导致FOV无信号，部分片段提到信号强度、背景光等概念，因此上下文有一定相关性但关键数值缺失；模型答案正确且被上下文隐含支持，未编造信息 | 1 | TRUE | breakdown:262 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 0.786; breakdown:182 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 0.763; breakdown:70 原图信号高导致basecall无法分辨DNB点 0.679 | 2.764 | 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 | upload/source_documents/word/T7-激光器偶发不亮&信号衰减-v6-20260507_095138.docx | breakdown | 262
db-breakdown-60d4f20e02f2 | 使用激光功率计测试物镜端功率时，若透过率低于多少说明激光器功率衰减 |  |  | 68% | 使用激光功率计测试物镜端功率时，若透过率低于68%，说明激光器功率衰减。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文明确指出透过率不能低于68%，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了问题。 | 检索上下文明确指出透过率不能低于68%，与标准答案一致；模型答案完全基于上下文，无编造，且准确回答了问题。 | 1 | TRUE | breakdown:262 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 0.688; breakdown:182 测序仪研发中心Sequencing Product R&D Center – T7-激光器偶发不亮&信号衰减 0.688; breakdown:165 T>A错误率问题排查 0.655 | 3.855 | 激光器偶发不亮导致FOV图片无信号问题分析 | upload/source_documents/word/T7-激光器偶发不亮&信号衰减-v6-20260507_095138.docx | breakdown | 262
db-breakdown-4485b90ed127 | 当所有lane以及R1和R2的Lag/Runon数值均很大时，可能的原因包括哪些？ |  |  | 文库碱基不平衡、Caps试剂变质、试剂在流体管道上堆积或结晶、芯片平台温度异常、冰箱温度过高、流体系统堵塞或漏气、流体部件故障等 | 当所有lane以及R1和R2的Lag/Runon数值均很大时，可能的原因包括：文库碱基不平衡、Caps试剂变质、试剂在流体管道上堆积或结晶、芯片平台温度异常、冰箱温度过高、流体系统堵塞或漏气、流体部件故障等。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有可能原因，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 检索上下文完整覆盖了标准答案中的所有可能原因，且相关性高、噪声少；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，准确完整。 | 1 | TRUE | breakdown:263 lag/runon曲线异常 0.779; breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.667 | 5.761 | lag/runon曲线异常 | upload/source_documents/pdf/lagrunon曲线异常.pdf | breakdown | 263
db-breakdown-a3c6136d8fd4 | 针对某些lane的runon高而lag正常的情况，应采取哪些对策？ |  |  | 使用另一条lane作为对照组进行QC结果对比分析；对受影响的流道进行称重测试，加强清洗 | 针对某些lane的runon高而lag正常的情况，应采取以下对策： 1. 使用另一条lane作为对照组进行QC结果对比分析； 2. 对受影响的流道进行称重测试，加强清洗。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文包含与问题相关的对策信息，如使用对照lane分析、加强清洗等，且关键事实覆盖充分；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 检索上下文包含与问题相关的对策信息，如使用对照lane分析、加强清洗等，且关键事实覆盖充分；模型答案完全基于上下文内容，无编造；答案与标准答案一致，完整准确。 | 1 | TRUE | breakdown:263 lag/runon曲线异常 0.774; breakdown:244 FTRR V3.0试剂化冻后沉淀问题 0.676; breakdown:231 i7 Barcode陡降 0.624 | 3.496 | lag/runon曲线异常 | upload/source_documents/pdf/lagrunon曲线异常.pdf | breakdown | 263
db-knowledge-87be1e792453 | 在DNBSEQ-T7系列基因测序仪的安装调试中，如何确认ACS滑台Y轴时域检查的位置误差是否合格？ |  |  | 在Y轴时域检查中，需确保匀速段位置误差全程在±0.25um以内，且CNT3在匀速段一直为0；同时CNT2的上升沿需在CNT3的下降沿之后。 | 在DNBSEQ-T7系列基因测序仪的安装调试中，确认ACS滑台Y轴时域检查的位置误差是否合格的方法如下： 1. **初始化XYT轴**：分别初始化X、Y、T轴。 2. **设置Y轴全行程测试**： - 在Motion Manager中选择Back and Forth Move，仅保留Y轴； - 设置Point A为20，Point B为-40，Dwell为200； - 确认Motor State处绿灯亮； - 在Parameters中设置Velocity为65，Acceleration为9800，Deceleration为9800，Kill Deceleration为15000，Jerk为200000。 3. **配置缓冲区变量**： - 打开“CNT_buffer”文件，使用Notepad复制全部内容并粘贴至buffer7； - 点击“绿色箭头”运行。 4. **进入Scope监控变量**： - 添加监控变量“CNT2”和“CNT3”，其中： - CNT2表示Y轴加速段移动1.2mm的时刻状态（0：未达到；1：已达到）； - CNT3表示位置误差是否在±0.25μm内（0：在范围内；1：超出范围）。 5. **执行运动测试**： - 将“axis”从“0”改为“1”，使X轴停在“0”位； - 点击Start Motion -> Run -> Autofit，启动Y轴运动。 6. **观察波形图**： - 按住Shift键，选取一个周期的波形进行放大或缩小； - 观察CNT2和CNT3的图形，需满足以下条件： - 土黄色线（CNT2）的上升沿应在紫色线（CNT3）的下降沿之后，即位置误差在加速结束前收敛到±0.25μm内； - 紫色线（CNT3）在匀速段应一直为0，表示位置误差全程保持在±0.25μm以内。 7. **调整参数（如需要）**： - 若Y轴在加速段结尾有过大过冲，需调整Y轴SLAFF值，每次加减“10”以快速确认范围； - 注意SLAFF参数需满足Y轴正向和反向移动两种状态的位置误差要求。 8. **完成多点测试**： - 此测试需在5个不同的X位置完成，确保每个点的位置误差均符合要求； - 将合格的曲线截图，并保存数据至平台文件夹。 通过以上步骤，可确认Y轴在扫描过程中的位置误差是否合格。 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | TRUE | 检索上下文覆盖了Y轴时域检查的关键步骤和判断标准，如CNT2、CNT3定义及位置误差要求，但部分细节（如buffer7操作）未在上下文中明确提及。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，且准确回答了标准答案中的所有关键点。 | 检索上下文覆盖了Y轴时域检查的关键步骤和判断标准，如CNT2、CNT3定义及位置误差要求，但部分细节（如buffer7操作）未在上下文中明确提及。模型答案完全基于上下文内容生成，无编造信息，且准确回答了标准答案中的所有关键点。 | 2 | TRUE | breakdown:79 拍照的流程 0.649; knowledge:40 SOP-016-A18-009 0.637; breakdown:112 碱基分离 0.623 | 54.735 | SOP-016-A18-009 | upload/source_documents/pdf/SOP-016-A18-009-A4 DNBSEQ-T7 系列基因测序仪安装调试指南- 编辑中无PA版 (已自动恢复) (1).pdf | knowledge | 40
db-knowledge-9428e3a74c23 | 执行流体调度验证时，需要满足哪些前提条件？ |  |  | 执行流体调度验证前，需确保4个生化Chuck上未吸附芯片，纯水桶中至少有20L纯水，试剂冰箱和清洗试剂槽中都放入装满纯水的测序试剂盒和清洗试剂盒，且试剂盒中的小孔必须灌满，大孔的注水量必须超过2/3。 | 知识库无相关内容。 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 检索上下文未提供执行流体调度验证的完整前提条件，仅提及部分脚本运行要求，但未涵盖芯片、纯水量、试剂盒灌满等关键信息；模型答案直接声明无相关内容，未基于上下文生成，导致忠实度和准确性为0 | 检索上下文未提供执行流体调度验证的完整前提条件，仅提及部分脚本运行要求，但未涵盖芯片、纯水量、试剂盒灌满等关键信息；模型答案直接声明无相关内容，未基于上下文生成，导致忠实度和准确性为0 | 0 | FALSE | breakdown:259 通过压力曲线评估流体状态 0.653; breakdown:86 T7芯片开胶 0.614 | 2.383 | SOP-016-A18-009 | upload/source_documents/pdf/SOP-016-A18-009-A4 DNBSEQ-T7 系列基因测序仪安装调试指南- 编辑中无PA版 (已自动恢复) (1).pdf | knowledge | 40

## summary
metric | value
total_cases | 400
answered_cases | 400
answer_rate | 1
retrieval_cases | 400
retrieval_top1 | 0.7975
retrieval_topk | 0.905
retrieval_mrr | 0.8492
retrieval_misses | 38
average_retrieved_docs | 2.445
accuracy | 0.8625
average_score | 0.8455
passed_cases | 345
context_precision | 0.7377
context_recall | 0.7941
faithfulness | 0.8965
answer_accuracy | 0.8455