客 户 投 诉 调 查 报 告

| 基本信息 Basic Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投诉标题 Complaints Title | T7试剂冰箱长菌发霉及冰箱冷凝水问题 |  |  | 投诉编号 Complaint Number |  |  | CP-230076-FX |  |
| 接收时间 Received time | 2023年7月5日 |  |  | 是否造成人员伤害 Is death or personal injury involved |  |  | 否 |  |
| 客户名称 Customer Name | Genome insight |  |  | 国家/地区 Country/ Region |  |  | 韩国 |  |
| 问题说明 Problem description |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 Detailed description | 2023年6月19日韩国客户反馈基因测序仪（型号DNBSEQ-T7RS，序列号R1100600220015）出现异常情况： 1）该仪器于2023年4月14日完成安装验证测试交付客户后开始使用，6月中下旬出现试剂冰箱长菌发霉，仪器从未断电，实验室温湿度正常。 2）6月25日客户反馈两边试剂冰箱内上壁会有不少冷凝水，有些水滴会滴落到模块底部，会有水堆积，客户担心冷凝水滴落会污染试剂，客户着急上机已擦拭干净，FSE后续检查了冰箱门无间隙，同时客户每次上机前，都会擦干试剂盒后再推进冰箱模块。 3）以上两点客户都担心污染试剂盒，影响测序质量。 同期，日本客户反馈出现试剂冰箱长菌发霉的异常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查结论 Field Investigation | （1）实验室温湿度正常 （2）仪器从未断电，长期处于待机或测序状态 （3）冰箱门密封，无间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 Product information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 Product Name | 基因测序系统 |  |  | 产品编码 product Number |  |  | 900-000128-00 |  |
| 产品型号 Product model | DNBSEQ-T7RS |  |  | 产品批次/序列号 Product Batch / SN |  |  | R1100600220015 R2100610220021 |  |
| 异常数量 Exception quantity | 2台 |  |  | 是否为IVD Yes/no a IVD |  |  | 否 |  |
| 围堵措施 Containment measures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 No. |  | 围堵措施 Containment measures |  |  | 责任部门/责任人 Responsible department/Owner |  |  | 计划完成时间 Completion time |
| 1 |  | 对客户进行培训，按照说明书的要求进行维护。 |  |  | 售后/向芙江 |  |  | 2023年7月7日 |
| 2 |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 调查与评价 Investigation and evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查过程 Investigation process | 1.批记录审核DHR Review：是☒，否☐ ☒批记录是否完整；☒相关检验是否完成并规范；☐检验或生产过程是否有不符合；☐是否有返工。 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他调查内容 1、厂内排查 1）已排查两台基因测序仪的批生产记录，生产过程和质检过程均未发现异常，具体生产信息如下： 序号; 客户; 仪器SN; 生产号; FQC检验时间. 1; 韩国; R1100600220015; E2210060052; 2022/11/28. 2; 日本; R2100610220021; E2210060019; 2022/8/13. 2）打包工序排查：查看打包工序的照片，出厂之前两台基因测序仪的试剂冰箱内壁已擦拭干净，未见脏污和霉斑，且冰箱内已放置干燥剂。 R1100600220015 打包工序照片 R2100610220021 打包工序照片 2、产品追溯 1）基因测序仪（序列号R1100600220015）由深圳智造委托武汉智造生产，2022年11月30日合格入库，2022年12月9日转到深圳销售公司仓库，2022年12月12日转到新加坡MGI，当天销售给Bio-Medical Science Co., Ltd.，2023年4月14日在终端客户Genome insight完成安装调试。 2）基因测序仪（序列号R2100610220021）由武汉智造生产，2022年8月19日合格入库，2022年9月22日转到深圳销售公司仓库，2022年10月3日转到新加坡MGI，2022年12月26日转到日本MGI，当天销售给Genesis Healthcare Co.Ltd，2023年03月24日终端客户完成安装调试。 3、客户端排查 韩国客户的T7仪器由智造FSE进行安装调试，由代理商FSE为客户进行培训。客户每周上机1-2次，每次1-2张芯片，上机前客户会用吸水纸擦干冰箱内的冷凝水。 4、根本原因分析 1）冰箱中的冷凝水是由于冰箱没有完全密封，而且冰箱门也会经常开关，存在冷热对流现象，空气中的水汽遇冷凝结而成，现在使用的冰箱不能完全避免冷凝水的产生。虽然冰箱内有定期排出冷凝水的措施，但不能保证冷凝水完全排空，导致冰箱内部长期处于高湿的状态。 2）冰箱的风冷风扇将环境中的霉菌吹入冰箱内部，同时，冰箱的底部和顶部试剂有少量残留，导致在冰箱内高湿环境下生长聚集形成霉斑。 3）T7测序仪说明书中“主机维护”章节中，“日常维护”的要求如下： a）关闭电源并打开试剂仓门。 b）用无尘布蘸 75% 酒精擦拭试剂仓内部。确保没有残留任何血液、唾液等人体样本和试剂等化学样本。 T7测序仪正常情况下是开冰箱门，会自动断电，冰箱门关闭之后会继续运行。仪器不上机测序的情况下，试剂针不会有动作。客户可以正常进行日常维护。由于客户没有严格按照说明书的要求进行维护，导致冰箱内部出现霉斑。 5、客户端处置：已通过更换冰箱解决韩国客户问题，清洁维护后日本客户已正常使用，客户端问题已解决。 |
| 调查结论 Investigation conclusion | 已排查T7基因测序仪的生产过程和检验过程，未见异常。由于T7基因测序仪的冰箱设计和原理，不能保证完全避免冰箱内冷凝水的产生，也无法通过脚本完全排空冷凝水，导致冰箱内部长期处于高湿状态。因此，在说明书中有明确规定，在日常维护过程中需要使用75%酒精对冰箱内部进行擦拭。由于客户没有严格按照说明书的要求进行维护，一直用纯化水擦拭冰箱内部，而没有用75%酒精进行消毒，导致冰箱内部出现霉斑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险评估 Risk evaluation | 投诉产品为RUO产品，仅限科研使用，不涉及临床应用，不涉及临床医疗器械使用风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受影响范围 Influenced range | 本次客诉共2台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因分类 Reason classification | 客户端使用-未按要求操作（包含人/机/料/法/环） |  |  |  |  |  |  |  |
| 纠正/预防措施 Corrective / Preventive Action |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 No. |  | 纠正预防措施 Corrective and preventive measures |  |  | 责任部门/责任人 Responsible department/Owner |  |  | 计划完成时间 Completion time |
| 1 |  | 对冰箱进行抗菌处理，降低冰箱内部出现霉斑的几率。 |  |  | 测序研发/伍江 |  |  | 2024年2月18日 |
| 2 |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 3 |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 4 |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 调查审核 Investigation Approval |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主调部门/主调人Investigation Department/ Owner |  | 测序研发/伍江 | 完成日期 Completion Date |  |  | 2023年9月21日 |  |  |
| 主调部门经理 Investigation Department Manager |  | 卢亭亭 | 批准日期 Approval Date |  |  | 2023年9月21日 |  |  |

纠正预防措施：

2024年2月18日ECR-00-24012导入了抗菌ABS材质。