客 户 投 诉 调 查 报 告

| 基本信息 Basic Information |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投诉标题 Complaints Title | 图卢兹T7新装机过程中的问题 |  | 投诉编号 Complaint Number |  |  | CP-230131-FX |  |
| 接收时间 Received time | 2023年9月06日 |  | 是否造成人员伤害 Is death or personal injury involved |  |  | 否 |  |
| 客户名称 Customer Name | 未知 |  | 国家/地区 Country/ Region |  |  | 法国 |  |
| 问题说明 Problem description |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 Detailed description | 问题1：仪器左上门开启和关闭时，会干扰联锁，发出异响 (附件1)。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查结论 Field Investigation | 处理方法：重新安装门。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 Product information |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 Product Name | 基因测序仪 |  | 产品编码 product Number |  |  | 900-000599-00 |  |
| 产品型号 Product model | DNBSEQ-T7RS |  | 产品批次/序列号 Product Batch / SN |  |  | R2120610230001 |  |
| 异常数量 Exception quantity | 1台 |  | 是否为IVD Yes/no a IVD |  |  | 否 |  |
| 围堵措施 Containment measures |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 No. | 围堵措施 Containment measures |  |  | 责任部门 Responsible department |  |  | 计划完成时间 Completion time |
| 1 | 现场在制的仪器，在生产调试和FQC的外观检验环节进行检查，如有异常需重新调整。 |  |  | 仪器生产/李宁 质量控制部/王颖 |  |  | 2023/10/30 |
| 2 | / |  |  | / |  |  | / |
| 调查与评价 Investigation and evaluation |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查过程 Investigation process | 1.批记录审核DHR Review：是☒，否☐ ☒批记录是否完整；☒相关检验是否完成并规范；☒检验或生产过程是否有不符合；☒是否有返工。 备注： 检查本仪器的批生产记录，未出现关于剐蹭异响等记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他调查内容 1：通过现场仪器进行开关门测试未出现剐蹭发出异响。 2：测量现场锁舌长度均在31cm-32cm。锁舌的调试距离为参考距离，进行调试后，在结构检查时进行检查。 3：现场验证通过调整左上门靠左边进行测试发现，联锁与左上门会产出剐蹭出现异响。 4：现场模拟测试66#机把中上门三个铰链前后方向均调至最前方向，松开微动开关锁舌，当门开至大于60°时，出现锁舌与门剐蹭干涉现象（下左图）。此时上下门缝间隙较大（下右图），不符合外观检验标准。 5：查看调试SOP《D-510-002133-00 DNBSEQ-T7产品主机调试工艺》8.0版和《Q-510-002133-00 DNBSEQ-T7 FQC检验工艺》10.0版，其中“结构检查”检验项目，只规定了检查试剂仓门，并且检查仓门没有明确规定在何种开合角度进行检查。如果仓门的开合角度不够，无法检验出异响的异常，可能导致出现漏检。 6：经过仪器工程确认，本次客户端的异响属于仓门开合的干涉现象。但与生产操作人员和检验员进行沟通后，发现对干涉的异常表现理解并不一致，有影响判断结果的风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 调查结论 Investigation conclusion | 现场验证通过调整左上门靠左边进行测试，发现联锁与左上门会产出剐蹭出现异响。 试剂本次客诉的根本原因为生产操作人员在安装仓门时未安装到位，未在调试工序和FQC检验过程中检查出来。生产调试SOP和FQC检验SOP中的“结构检查”检验项目，只规定了检查试剂仓门，并且检查仓门没有明确规定在何种开合角度进行检查，如果仓门的开合角度不够，无法检验出异响的异常，可能导致出现漏检。 |  |  |  |  |  |  |
| 风险评估 Risk evaluation | 投诉产品为RUO产品，仅限科研使用，不涉及临床应用，不涉及临床医疗器械使用风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 受影响范围 Influenced range | 本次客诉共1台。 |  |  |  |  |  |  |
| 原因分类 Reason classification | 过程-SOP错误/或描述不适当/或缺失 |  |  |  |  |  |  |
| 纠正/预防措施 Corrective / Preventive Action |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 No. | 纠正预防措施 Corrective and preventive measures |  |  | 责任部门 Responsible department |  |  | 计划完成时间 Completion time |
| 1 | 修改《Q-510-002133-00 DNBSEQ-T7 FQC检验工艺》，明确开合角度，开关门检查次数。 |  |  | 工程技术/熊思远 设转/李新 |  |  | 2023/12/31 |
| 2 | 修改《D-510-002133-00 DNBSEQ-T7产品主机调试工艺》，明确开合角度，开关门检查次数。 |  |  | 工程技术/熊思远 设转/李新 |  |  | 2023/12/31 |
| 3 | / |  |  | / |  |  | / |
| 4 | / |  |  | / |  |  | / |
| 调查审核 Investigation Approval |  |  |  |  |  |  |  |
| 主调部门/主调人 | 姜望明 | 完成日期 |  |  | 2023/11/30 |  |  |
| 主调部门经理 | 陶宇阳 | 批准日期 |  |  | 2023/11/30 |  |  |

纠正预防措施1                         纠正预防措施2