| AOI文件名称 |  | DNBSEQ-G99 电动门组件调试工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 |  | D-510-002339-00 | 文件版本 |  | 2.0 |  |
| 修改记录 |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | ECN/TCN | 修 改 内 容 | 修改人 | 修改标记 |  | 修改日期 |
| 1.0 | / | 首次发布 | 刘旺 | N/A |  | 2022/06/01 |
| 2.0 | ECR-00-22176-005 | - 增加电动门升降老化测试 | 刘旺 | ★ |  | 2022/09/29 |

目录

1	目的和范围	3

2	设备和工具	3

3	外观检查	3

4	测试内容	3

4.1电动门灯带模块检测	3

4.2电动门升降模块检测	8

4.3电动门维修门模块检测	10

4.4电动门老化★	14

4	相关记录	15

DNBSEQ-G99 电动门组件调试工艺

- 目的和范围

本作业指导书内容用于指导DNBSEQ-G99 电动门组件调试作业，以保证电动门功能完好，满足组件功能调试需求。

- 设备和工具

使用耗材及设备详见下表1：

| 序号 | 名称 | 编码 | 规格&型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动门调试工装 | / | / | 1 |
| 2 | PC主机（含键盘鼠标、多串口线） | / | / | 1 |
| 3 | 显示器架 | / | / | 1 |

表1

- 外观检查

如图3-1所示，

无痕胶纸

检查电动门组件表面没有明显的变形、划痕、擦不掉的脏污等；

图3-1

- 检查电动门组件部件齐全且组装到位，无漏装物料，螺丝打紧无松动，无漏打螺丝。

- 测试内容

# 4.1电动门灯带模块检测

4.1.1 装配好的【电动门】放到【显示器架】上，检查确认电动门的线材与调试工装的线一一对接好。

4.1.2测试【电动门】LED灯是否正常，首先打开【BGI.Control.TestApps】，如图4-1 所示，依次点击【ControlBoard】→【Initialize】→【open】。

图4-1

4.1.3选择【AO】，将【ControlBoard 10 A_LightBar】值设置为“0”，点击对应的【SetValue】和将【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“0”，点击对应的【SetValue】，如图4-2所示。此时电动门的A/B边LED灯熄灭，如图4-3所示。

图4-2

图4-3

4.1.4  将【ControlBoard 10 A_LightBar】值设置为“1000”，点击对应的【SetValue】和将【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“1000”，点击对应的【SetValue】，如图4-4所示。此时电动门的A/B边LED灯亮灯，如图4-5所示。

图4-4

图4-5

4.1.5将【ControlBoard 10 A_LightBar】和【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“1478400”，点击【SetValue】，此时A/B边LED变为“绿色”，如图4-6所示。

图4-6

4.1.6将【ControlBoard 10 A_LightBar】和【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“12540928”，点击【SetValue】，此时A/B边LED变为“黄色”，如图4-7所示。

图4-7

4.1.7将【ControlBoard 10 A_LightBar】和【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“16712448”，点击【SetValue】，此时A/B边LED变为“红色”，如图4-8所示。

图4-8

4.1.8将【ControlBoard 10 A_LightBar】和【ControlBoard 10 B_LightBar】值设置为“6399”，点击【SetValue】，此时A/B边LED变为“蓝色”，如图4-9所示。

图4-9

4.1.9LED检查结束后，将 A_LightBar和B_LightBar设置为1000，点击SetValue。

## 4.2电动门升降模块检测

4.2.1测试【电动门】升降是否正常，首先打开【BGI.Control.TestApps】，如图4-10所示，依次点击【FTAT Breadboard】→【Initialize】→【open】。

图4-10

4.2.2如图4-11所示，选择【scripting】，然后点击【Open Door】,此时【电动门】会缓慢升起，升到最高位维修位，维修门可以打开，如图4-12所示。

图4-11

图4-12

4.2.3如图4-13所示，点击【Close Door】，此时【电动门】会缓慢下降，下降到最低位，如图4-14所示。

图4-13

图4-14

## 4.3电动门维修门模块检测

4.3.1测试【电动门】的维修门是否正常，首先打开【BGI.Control.TestApps】，如图4-15所示，依次点击【FTAT Breadboard】→【Initialize】→【open】。

图4-15

4.3.2如图4-16所示，选择【scripting】，然后点击【Open Door】,此时【电动门】会缓慢升起，升到最高位维修位，维修门可以打开，如图4-17所示。

图4-16

图4-17

4.3.3如图4-18所示，打开【电动门】的维修门，维修门开关灵活，紧固件紧固、无松动, 打开90度后可以定住；用手轻微用力可以把维修门关上，如图4-19所示。

图4-18

图4-19

4.3.4如图4-20所示，点击【Close Door】，此时【电动门】会缓慢下降，下降到最低位，如图4-21所示。

图4-20

图4-21

## 4.4电动门老化★

4.4.1 依次点击【FTAT Breadboard】→【Initialize】→【open】→【scripting】，点击【Browse】下拉框，选择【Door】脚本，点击【打开】，然后点击【Run Script】，触摸屏升降老化脚本开始运行，如图4-22所示。注：老化时间约4h。

图4-22

4.4.2 老化结束后检查触摸屏升降是否顺畅无异响。

4.4.3 以上测试完成后，关闭所有软件，工装断电，拔出所有线材；关闭电脑。

- 相关记录

《D-510-002339-00-R01 DNBSEQ-G99电动门组件调试记录表》